# 监测站区级生态环境监测标准化建设项目

# 公开招标文件

项目名称：监测站区级生态环境监测标准化建设项目

项目编号：11010925210200011468-XM001

# 采 购 人：北京市门头沟区生态环境局

采购代理机构：北京建龙通达工程管理有限公司

目录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	5

第三章   资格审查	19

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	23

第五章   采购需求	31

第六章   拟签订的合同文本	42

第七章   投标文件格式	46

# 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：11010925210200011468-XM001

2.项目名称：监测站区级生态环境监测标准化建设项目

3.项目预算金额：602.95万元、项目最高限价（如有）：602.95万元

4.采购需求：

| 包号 | 项目名称 | 采购包预算金额 | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 监测站区级生态环境监测标准化建设项目 | 602.95万元 | 1项 | 监测站区级生态环境监测标准化建设项目包括实验室信息管理系统、液相色谱三重四极杆质谱仪、液相色谱仪、样品凝胶净化系统、加压流动萃取仪、分液漏斗垂直震荡器、便携式总烃/甲烷和非甲烷总烃监测仪全部内容。（具体详见采购需求书） |

5.合同履行期限：合同签订后6个月内交货

6.本项目是否接受联合体投标： □是 ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向 ■中小（包括中型、小型、微型） □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：______/____________。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：________/___________。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2其他特定资格要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、 监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（3）根据财库〔2016〕125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录，截止时间点为投标截止时间当天。对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。（无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。）

（4）招标人不接受联合体投标，不接受投标人母、子公司同时投标。

三、获取招标文件

1.时间：2025年04月03日上午09：00至2025年04月10日下午17：00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年04月25日09:30（北京时间）。

地点：北京市政府采购电子交易平台。

投标文件递交地点：电子投标文件须上传至http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home，必须使用投标文件编制工具编制投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）执行《财政部发展改革委关于印发《节能产品政府采购品目清单》的通知》（财库[2019]19 号）

（2）执行《财政部生态环境部关于印发《环境标志产品政府采购品目清单》的通知（财库[2019]18 号）；

（3）执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（4）财库〔2022〕19号《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》；

（5）执行《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）；

（6）执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

（7）执行《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（8）执行《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）；

（9）政府采购进口产品管理政策(财库[2007]119号、财库[2008]248号)；

- 北京市财政局关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知(京财采购〔2022〕1143号)。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA认证证书服务热线 010-58511086

技术支持服务热线    010-86483801

2.1办理CA认证证书

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取招标文件的投标无效。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商在开标地点使用CA认证证书登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市门头沟区生态环境局

地    址：北京市门头沟区永定镇永安小区12号

联系方式：王志垚，69851541

2.采购代理机构信息

名    称：北京建龙通达工程管理有限公司

地    址：北京市门头沟区石龙北路20号5层501室

联系方式：李泽，15600665235

3.项目联系方式

项目联系人：李泽

电      话：15600665235

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 ■本项目_01_包为非单一产品采购项目，核心产品为：_液相色谱三重四极杆质谱仪_。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 项目名称; 中小企业划分标准所属行业. 监测站区级生态环境监测标准化建设项目; 工业. |

| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| --- | --- | --- |
| 12.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额：（无） 01包：______/_____； 投标保证金收受人信息：_____/______。 |
| 12.8.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天。 |
| 18.2 | 解密时间 | 解密时间： 30 分钟（建议不少于10分钟） |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以__服务方案__得分高者为中标人 □随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： □不允许 ■允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_本项目内实验室信息管理系统允许分包； （2）允许分包的金额或者比例：___/__； （3）其他要求：__/___。 |
| 25.6 | 政采贷 | 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市 全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕 8 号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资 “一站式 ”服务（ 以下简 称 “政采贷 ” ），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637 号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理 “政采贷 ”。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：信函或传真 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：招标代理部； 联系电话：李泽，15600665235； 通讯地址：北京市门头沟区石龙北路20号5层501。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准： 代理费用参考有关规定及市场价格计取。 缴纳时间：领取中标通知书时进行支付。 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 采购本国货物、工程和服务

5.1.1    政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

5.1.2    本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标， 则具体要求见第四

章《采购需求》。

5.1.3    进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的

产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规

定依 据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、

《关 于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕

248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工 商户， 在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相 关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一 步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300  号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱 企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局， 各地（设 区的市） 监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所， 以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业， 享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾 人福利性单位定义： 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 网络安全专用产品

    - 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、 公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 采购需求标准

    - 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）为助力打好污染防治攻坚战， 推广使用绿色包装， 根据财政部关于印 发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求 标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

    - 绿色其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购 需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求 标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币为计价货币。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费 ，采购人将不再 支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人 须知资料表》 中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中  国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价） 和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、 培训、质量保证、售后服务、税费等；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）， 否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金 。投 标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

  - 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、 网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票 、汇票 、本 票 、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账 ； 以 金融机构 、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截 止时间前将原件提交至采购代理机构 ； 以电子保函形式提交投标保证金的， 应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办 理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。

  - 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件 ”，还需在    投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件 ”。

  - 投标保证金有效期同投标有效期。

  - 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金， 其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金 ，采用银行保函 、担 保机构担保函等形式递交的投标保证金 ，经投标人同意后采购人 、采购代理 机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

    - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

    - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

    - 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用北京市政府采购电子交易平台 。投标人根据招标文件及电子交易 平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台 。投标人应在《投标人须知资 料表》规定的时间内对投标文件进行解密， 因非系统原因导致的解密失败， 视为投标无效。

  - 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称 、投标价格和招标文件规定的 需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认 。投标人未 在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

  - 投标人对开标过程和开标记录有疑义， 以及认为采购人 、采购代理机构相关 工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请 。采购人 、采 购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定成交供应商。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应 当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代 表人、主要负责人 ，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的  授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、 具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字； 投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字  或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑， 法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购  代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。
第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业） 的，应提供 有效的 “营业执照 ”； 投标人为事业单位的，应提供有效的 “事业单 位法人证书 ”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的 “执业 许可证 ” 、“登记证书 ”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的 “个体 工商户营业执照 ”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身 份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或 其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时 还应提供其所属法人/其他组织出具的授权 其参与本项目的授权书（格式自拟 ，须加盖 其所属法人/其他组织的公章）；对于银行 、 保险 、石油石化 、电力 、电信等行业的分支 机构 ，可以提供上述授权 ，也可以提供其所 属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 1-2 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 1-4 | 法律、行政法规 规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小 企业采购，此时建议在《资格证明文件》 中 提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声 明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由 省级以上监狱管理局 、戒毒管理局（含新疆 生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明 文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要 求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行 合同分包的，则联合体中的中小企业 、签订 分包意向协议的中小企业具体情况须在《中 小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明 函》或由省级以上监狱管理局 、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企 业的证明文件中如实填报，且满足招标文件 关于预留份额的要求。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议（类型一） | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 本项目对于联合 体的要求 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联 合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承 担的工作和责任 ，并指定联合体牵头人 ，授 权其代表所有联合体成员负责本项目投标和 合同实施阶段的牵头 、协调工作 。该联合协 议应当作为投标文件的组成部分 ，与投标文 件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号 1-1、1-2 的证明文件。联合体各成员单位均 应满足本表 3-2 项规定。 3、本表序号 3-3 项规定的其他特定资格要 求中的每一小项要求 ，联合体各方中至少应 当有一方符合本表中其他资格要求并提供证 明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体 分工承担相同工作的，应当按照资质等级较 低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合 体各方不得再单独参加或者与其他供应商另 外组成联合体参加同一合同项下的政府采购 活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 政府购买服务承 接主体的要求 | 如本项目属于政府购买服务 ，投标人不属于 公益一类事业单位 、使用事业编制且由财政 拨款保障的群团组织。 | 格式见《投标 文件格式》 “ 1-2 投标 人资格声明 书 ” |
| 3-3 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 注 ：如联合体中有同类资质的供应商按照联 合体分工承担相同工作的 ，均应当提供资质 证书电子件或电子证照。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、盖章 | 按照招标文件要求签署、盖章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | 分包其他要求 （如有） | 分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》 中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提 供了资质证书电子件（如有）； |
| 9 | 报价的修正（如 有） | 不涉及报价修正 ，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人 对修正后的报价予以确认 ；（如有） |
| 10 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 11 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含 进口产品； |
| 12 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 13 | 国家有关部门 对投标人的投 标产品有强制 性规定或要求 的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如 相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合 相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中 政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认 证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2 ）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目 录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安 全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求， 由 具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产 品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许 可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物 产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准。 |
| 14 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 15 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 16 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

    - 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予  4  %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：___/__

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）___/__。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时 ，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查 、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格， 其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：_评审得分相同的，技术部分得分高获得中标人推荐资格

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的， 按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章 2.4、2.5 调整后的投标报价由低到高 顺序排列 。投标报价相同的并列 。投标文件满足招标文件全部实质性要求且 投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

# 二、评标标准

| 评分 因素 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 (30分) | 报价 (30分) | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 注：此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。价格分数四舍五入后保留两位小数。 | 0-30 |
| 商务 部分 (6分) | 类似业绩 （6分） | 评委根据投标人近三年（2022年2月至2025年2月）类似业绩，须提供合同关键页（包括名称页、货物明细清单、金额页和签字盖章页），每提供一个有效的合同得2分，最多6分。 备注：提供项目合同复印件并加盖公章。 | 0-6 |
| 技术 部分 (64分) | 技术响应 程度 （30分） | 根据投标人的投标文件对招标文件中“采购需求”的一般技术条款及“*”号条款响应程度。 （1）全部满足招标文件的技术条款，得30分。 （2）一般技术条款每有一项负偏离,扣减0.1分；扣分最高不超过12.5分。 （3）“*”号条款每有一项负偏离,扣减0.7分；扣分最高不超过17.5分。 | 0-30 |
|  | 质量保证 方案 （8分） | 质量保证方案完整，合理，切实可行，能保证产品质量及使用效果，得8分； 质量保证方案比较完整，合理性一般得5分； 质量保证方案基本符合招标文件要求，得3分； 方案欠合理1分； 未提供相关内容不得分。 | 0-8 |
|  | 供货方案 （8分） | 供货方案详细合理，供货能力有保证，运输方案能够保证安全且时间安排合理，应对突发事件能力强得8分； 供货方案相对合理，与本项目相关性一般，供货能力及时间满足项目要求，提供突发事件预案得5分； 供货方案合理性一般，内容不够详细，时间满足要求得3分； 方案欠合理得1分； 未提供相关内容不得分。 | 0-8 |
|  | 售后服务人员保障（4分） | 对人员配备方案进行综合评定。 方案内容完整、详实可行，人员专业度高、分工合理，职责清晰明确，针对性强得4分； 方案内容较完整、常规通用的，人员专业度较好、分工比较合理，职责较明确，针对性较好得2分 方案内容不完整、常规通用的，人员专业度一般、分工欠合理，职责不够明确，针对性较弱得1分； 未提供相关内容不得分。 | 0-4 |
|  | 售后服务方案 （8分） | 对项目售后服务方案进行综合评定。（包含但不限于质保期、售后服务措施、突发事故处理、应急响应响应） 售后服务方案内容全面，服务承诺详尽且完善，可操作性强且优势明显，得8分； 售后服务方案内容较全面，服务承诺较详尽，可操作性较强且有一定的优势，得5分； 售后服务方案内容基本全面，服务承诺描述简单，具有一定的可操作性，得3分； 售后服务方案内容不全面，未提供服务承诺，缺乏可操作性，得1分； 未提供售后服务方案，得0分。 | 0-8 |
|  | 技术培训 （3分） | 满足招标文件对技术培训的要求，技术培训措施、内容、方案等结构科学合理，得3分； 基本满足招标文件对技术培训的要求，技术培训措施、内容、方案等结构基本科学合理，得2分； 不能够满足招标文件对技术培训的要求，技术培训措施、内容、方案等结构不够科学合理，得1分； 未对技术培训进行响应的不得分。 | 0-3 |
|  | 故障响应措施方案 （3分） | 故障响应措施方案考虑周全、备用仪器完善、响应措施针对性和操作性强，响应迅速，在原仪器出现问题时能够及时替换，不影响工作连续性，实现不间断监测等，得3分； 故障响应措施方案考虑周全、备用仪器较为充足、响应措施针对性和操作性较强，响应迅速，在原仪器出现问题时能够及时替换，工作连续性较强，可基本实现不间断监测等，得2分； 故障响应措施方案考虑基本完善、响应良好、备用仪器、响应措施针对性和操作性可行，响应迅速，在原仪器出现问题时能够替换，工作连续性较差，不能实现不间断监测等，得1分； 未提供故障响应措施方案的不得分。 | 0-3 |
| 合计 |  |  | 100 |

第五章   采购需求

## 一、采购标的

## 1.采购标的

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室信息管理系统 | 套 | 1 | 否 |
| 2 | 液相色谱三重四极杆质谱仪 | 台 | 1 | 否 |
| 3 | 液相色谱仪 | 台 | 1 | 否 |
| 4 | 样品凝胶净化系统 | 台 | 1 | 否 |
| 5 | 加压流动萃取仪 | 台 | 1 | 否 |
| 6 | 分液漏斗垂直震荡器 | 台 | 2 | 否 |
| 7 | 便携式总烃/甲烷和非甲烷总烃监测仪 | 台 | 1 | 否 |

- 项目背景/项目概述（如有）

区生态环境监测站主要职责：负责本区生态环境监测工作。负责本区大气、水、土壤、生态、噪声等生态环境质量监测、分析、评价等相关技术工作。负责贯彻落实本区生态环境监测、生态环境科技方面的政策、规划、标准和生态环境监测质量管理制度。组织建设和管理区级生态环境监测网。组织开展生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测和生态保护科学研究。调查评估生态环境质量状况并进行预测预警。落实生态环境质量公告制度。统一发布生态环境状况公报和生态环境监测信息。完成区委、区政府和区生态环境局交办的其他任务。为区生态环境局和市生态环境监测中心提供环境监测数据和数据汇总分析支持，满足国家对监测数据‘真、准、全、快、新’的要求。

## 二、商务要求

## 1. 交付的时间和地点

交付时间：合同签订后6个月内交货。

交付地点：甲方指定地点。

## 2. 付款条件（进度和方式）

## 合同签订后支付合同金额的45%，供货安装验收后支付合同金额的50%，质保期结束后支付合同金额的5%。

## 3. 包装和运输

本次采购供货过程中的包装和运输，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

## 4. 售后服务

4.1产品自验收合格之日起质保期≥3年。提供免费上门服务。

4.2提供7×24小时售后服务。

4.3 仪器自验收合格之日起进入质保期，质保期内，所有服务及零配件应全部免费。质保期内如仪器无法保证正常使用，则需在20个工作日内更换一台同一型号全新的仪器。

4.4接到采购人报修通知后，2小时内做出响应，48小时内到达现场，维修和更换设备不能超过72小时。

4.5产品需进行生产厂家技术培训，以采购人能独立操作仪器和配套软件开展实际应用为准。

## 三、技术要求

## 1. 基本要求

1.1 采购标的目标

通过此项目的采购，落实《北京市区级生态环境监测机构监测能力建设工作方案》对区级基础站中环境空气、水和废水、土壤重金属固体废物以及应急监测的建设要求，提升门头沟区生态环境监测站的监测能力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

本次采购标的需依照本市污染物排放标准和国家环境质量标准，及与本次采购设备质量的相关标准、行业标准、地方标准、或采购需求技术参数其他标准、规范执行。

## 2.货物技术要求

2.1采购标的技术要求；

- 实验室信息管理系统

1.1、系统技术要求

（1）系统应具有环境监测专业的专属功能，需实现环境监测站除在线监测之外的所有监测业务的全方位管理的要求，还需要有强大的灵活性、扩展性，可以随着应用深入，可以增加新功能和新应用。

（2）系统需为完全B/S架构，采用Java语言技术开发，系统带二次开发平台，更新系统不需要停止服务，便于快速开发和维护。

（3）系统应支持移动技术应用平台，可通过实验室专用移动采集终端的应用，实现现场监测及实验室手工法检测原始数据的无纸化录入。

（4）支持常用浏览器访问（如IE、360、火狐以及谷歌等浏览器），客户端无需安装软件即可正常使用，减少系统维护的工作量。

（5）系统须自带报表工具，用户系统管理员可以自行设计查询统计报表。

（6）系统需具有仪器数据采集模块，通过界面配置即可实现具有标准输出接口分析仪器的数据自动采集，不需要编写任何代码，可以采集PDF、Excel、Txt等多种格式的仪器输出文件。

（7）系统应自带可视化的工作流工具，用户通过拖拽方式即可实现工作流程的自定义配置和调整，同时提供审核记录功能，可以跟踪任务过程中各环节的完成情况，各流程环节提交时自动记录操作人、操作时间，并且自动提醒下个环节有待办任务。

（8）系统具有先进的低代码开发平台，支持用户通过组件化、配置化方式独立完成系统功能模块新增，和对现有系统功能优化调整。

（9）系统具有界面配置功能，每个用户能够直接在操作界面配置界面表格显示信息，包括调整表格列是否显示、调整列顺序、列是否冻结，修改完成后会有记忆功能。

（10）系统可以对录入数据进行实时自动保存，无需点击保存按钮，避免数据因网络异常等原因造成数据丢失。

（11）系统需对原始数据进行结构化管理，不允许原始记录通过WORD或EXCEL等上传到系统中的管理方式，为以后数据中心建设提供数据支撑。

（12）系统需要自动汇总生成归档文件，包括任务单、样品交接单、采样原始记录单、分析原始记录单、监测报告等中间过程关键记录报告，支持一键归档，符合评审和归档要求。

（13）系统需符合ISO/IEC 17025、CMA、CNAS等国内和国际标准和准则的要求，可以通过系统协助完成计量认证、认可评审。

（14）系统须提供完整的审计跟踪解决方案，支持对每个数据表、数据字段配置审计跟踪功能，记录数据的所有修改痕迹，包括修改人、修改前数据、修改后数据、修改时间，满足数据溯源要求。

（15）系统具有环境监测行业专业、完善的检测方法库、原始记录库和各类质控措施，可以降低实施风险和难度，保证项目质量。

（16）系统支持Windows及Linux服务器部署，同时支持国产化适配，支持国产服务器（如海光、龙芯、兆芯、鲲鹏、飞腾等）、国产操作系统（银河麒麟、中标麒麟、UOS）。

（17）系统需兼容ORACLE、SQL-Server、MYSQL等关系型数据库，同时可适配国产数据库（如：达梦、人大金仓）。

（18）系统需实时记录登录用户的IP，账户，登录时间，操作的模块，并能够记录原始记录修改前后的详细内容。

1.2、系统功能要求

1.2.1、监测业务流程管理

业务类型：环境质量例行任务、污染源监督性监测任务、政府临时性任务、质控任务。

监测要素包含水和废水、空气和废气、土壤、固废、噪声等。

业务流程：任务登记、采样安排、现场采样、样品接收、任务分配、数据录入、数据复核与审核、报告编制、报告审核与签发、报告发放及归档的全流程管理。

可以通过系统的自定义工作流引擎灵活配置、调整监测业务流程，满足业务扩展要求，实现业务流程灵活的正向、逆向、跳转操作。

每个环节任务提交时，系统自动生成提交日期和时间，并自动关联操作人员的相关信息如部门、岗位、职务、电子签名。

系统具有审核记录功能，可以查看任务执行的每一环节信息，包括操作节点名称、下个节点名称、操作类型、审核意见、操作人、操作时间、审核类型等信息。

系统须具有待办事项提醒和任务超期提醒。

业务流程根据不同业务来源、不同监测要素能够自由定制，每个监测环节的功能描述如下：

1.2.1.1、任务登记

针对不同的任务类型（送样任务、采样任务、质控任务），系统能够自动根据不同的业务类型，自动关联不同的任务登记和方案编制界面，并自动执行后续业务流程。

系统具有任务、点位/样品复制功能，能够对复制后的信息进行编辑修改。

系统提供监测方案模板管理，支持自行创建监测模板。

系统具有方案初始化功能，可自动生成监测点位的监测方案。

系统支持自动生成监测任务单，支持在线预览、下载、打印。

系统具有年度计划管理模块，支持年度任务计划建立和自动下发功能。

系统可以根据编码规则实现任务编号、样品编号自动生成。

完成任务登记后可以在线提交任务，针对采样任务提交到采样环节；针对送样任务直接提交到样品接收环节。

1.2.1.2、采样安排

采样科室负责人可以安排计划采样日期、现场负责人和采样小组人员。

当无法采样时可将任务退回至登记环节。

支持对已经安排的采样任务进行查询。

支持数据复用/任务合并功能。

1.2.1.3、现场采样

系统能够自动生成采样瓶样品标签及采样容器准备清单，实现样品标签分瓶打印。

支持添加现场质控措施，如现场平行、现场空白。

支持增加、删除点位功能。

支持增加、删除样品功能。

支持修改检测方法、编辑检测项目功能。

支持终止点位功能。

支持现场仪器校准功能，可以选择仪器设备填写校准记录。

支持根据现场实际采样情况创建采样单，按照采样单录入数据。

支持按照采样单提交采样任务，并对采样单进行复核和审核。

1.2.1.4、样品接收

样品接收环节能够送样标签。

支持手动批量接收和扫码接收样品两种方式。

支持整样品接收和样品分批接收。

样品管理员可以核对样品状态、数量，并记录样品接收和保存信息。

支持根据样品接收记录自动生成样品交接单。

当有的样品达不到接收条件时可以退回。

样品接收环节添加盲码质控样。

支持留样管理，记录留样信息、留样到期提醒、留样处置。

1.2.1.5、任务分配

支持多种任务分配方式，包括自动分配、手工分配。

任务分配时自动关联人员上岗证资质。

支持检测批量任务分配。

1.2.1.6、数据录入

分析员能够看到所在岗位和个人的工作列表。

支持创建检测批次，为检测批次统一添加质控样、选择分析仪器，进行录入数据。

支持检测方法修改功能。

选择仪器时，能够查看仪器状态，仪器状态异常自动提醒。

支持添加校准曲线，能够自动计算曲线的斜率、截距和相关系数，能够设置曲线使用期限，过期曲线无法使用；数据录入时，能够新建或选择未过期的校准曲线，自动参与样品的浓度计算。

支持实验室各种质控样品的添加，支持根据质控样类型自动计算质控样的偏差、回收率，并且能够根据质控要求，自动评价质控样是否合格。

支持样品编辑功能，能够为检测批次添加、删除样品。

系统能够记录样品前处理措施及实验方法参数信息，支持自动调用检测项目管理中的基础数据。

系统支持手工录入、仪器数据采集两种数据录入方式。针对仪器分析数据，系统能够通过Txt、Excel、PDF等多种格式的仪器输出文件实现仪器数据自动采集；针对手工法检测项目，系统提供快速、方便的数据手工输入方式，包括批录入、EXCEL模板导入/导出。

系统具有结果自动计算、自动修约功能，支持多种数据修约方式，如单次修约、分段修约。

系统可以自动生成统一格式的原始记录单，信息包括样品信息、分析方法、检测仪器、分析人员、分析时间、实验参数、前处理措施、检测结果、质控信息，支持在线预览、下载、打印。

支持检测人员在线查看当前检测项目对应的方法作业指导书。

在结果录入界面可以追溯样品的相关信息，包括样品信息、仪器谱图、分析仪器设备信息、操作记录、原始记录、项目附件，以及数据的修改情况。

1.2.1.7、数据复核与审核

系统具有数据复核和审核功能。

数据审核时可以查看原始记录、仪器谱图文件、质控措施、操作记录等信息。

支持生成和查看数据汇总表。

支持生成和查看分析进度表。

被退回的任务，分析人员可以查看退回原因，经修改或重测后可以再次提交。

1.2.1.8、报告编制

系统具有报表工具能够实现监测报告模板的灵活定制。

系统能够根据样品类型自动生成监测报告，能够生成数据和采样点位图共存的监测报告。

系统能够自动生成包含水、气、声等多种样品类型的综合报告。

系统支持在线追溯报告的质控信息、分析信息、采样信息、样品信息、任务登记信息、审核信息。

报告编制人发现数据异常等情况时，可以退回给分析人员，退回需要记录原因。

系统可以自动生成带电子签名、水印、CNAS章、CMA章、检测章、骑缝章的监测报告，实现监测报告无纸化管理。

1.2.1.9、报告审核与签发

报告审核人、签发人登录后可以收到待审核、待签发报告提醒，查看待办任务明细。

系统支持在同一屏幕同时打开报告和对应的原始记录、采样记录等。

系统支持在线追溯报告的质控信息、分析信息、采样信息、样品信息、任务登记信息、审核信息等，方便报告审核、签发人员对整个任务过程进行追溯。

审核过程如果认为不符合能够退回，记录退回原因，还能够把退回的已经标记要修改内容的报告以附件的形式，退回给报告编制人。

1.2.1.10、报告发放

报告发放人登录后可以收到报告打印发放提醒，查看待办任务明细。

系统可以记录报告领取人、领取时间。

1.2.1.11、报告归档

档案管理员登录后可以收到报告归档提醒，查看待办任务明细。

系统可以记录报告的档案编号、存放位置、保留期限。

归档之后的报告只有经过授权的人员才能够查询、浏览。

档案到期时系统自动提醒到归档管理人员，对到期的报告进行处理。

1.2.2、仪器数据采集

系统具有仪器数据采集模块，通过界面配置即可实现具有标准输出接口分析仪器的数据自动采集，无需编写任何代码。针对实验室具有工作站的仪器设备，如色谱、质谱、ICP-MS、原子吸收、原子荧光等仪器，系统可以采集PDF、Excel、Txt等多种格式的仪器输出文件，自动保存检测结果数据以及原始谱图文件，保证原始记录的完整性和可追溯性。

1.2.3、原始记录无纸化管理

系统具有环境监测行业完善的原始记录模板库，能够自动生成监测任务单、样品交接单、采样原始记录单（按照样品类型统一设计格式）、分析原始记录单（统一设计格式，信息包括样品信息、分析方法、检测仪器、分析人员、分析时间、实验参数、前处理措施、检测结果、质控信息）、监测报告，并且能够通过一键归档功能将这些原始记录分类以PDF文件的方式存储到系统统一的界面中。

1.2.4、质量控制管理

支持盲码样、现场质控样、实验室质控样等多种质控措施管理。

支持根据质控样品类型自动计算相对误差、偏差、加标回收率等质控结果。

支持根据精密度/准确度要求，实现质控样品结果的自动评判。

支持质控数据异常自动预警功能。

支持质控数据查询统计功能。

1.2.5、全面资源管理

1.2.5.1、人员管理

（1）人员档案管理：支持对人员技术档案信息进行维护和管理。

（2）人员上岗证管理：支持上岗证信息维护、检测能力授权、上岗证到期提醒、证书查询统计功能。

1.2.5.2、仪器管理

（1）仪器台账：支持建立仪器设备台账，记录仪器设备相关信息。

（2）仪器电子档案：支持仪器设备电子档案上传。

（3）仪器适用方法：支持分析仪器与适用的检测方法进行关联。

（4）仪器授权使用：支持仪器设备授权使用功能。

（5）仪器检定校准：支持仪器检定/校准计划维护、到期自动提醒、检定校准记录、证书上传。

（6）仪器期间核查：支持仪器期间核查计划维护、到期自动提醒、仪器期间核查记录填写、期间核查报告上传。

（7）自动生成使用记录：支持仪器使用记录自动生成。

（8）现场仪器出入库管理：支持自动生成现场仪器标签；支持现场仪器扫码出入库；支持现场仪器出入库记录自动生成；支持根据仪器出入库信息自动更新仪器库存状态；支持现场仪器库存查询功能。

1.2.5.3、试剂耗材管理

（1）材料分类管理：支持材料分类管理，可以分为标准物质、一般试剂、危化品、玻璃器皿等不同类型，不同类型的材料可以由不同科室或人员负责管理。

（2）材料台账管理：能够实现材料台账管理，记录材料信息，如名称、出厂编号、规格型号、数量、生产日期、有效期、用途、标准值、不确定度等。

（3）材料出入库管理：能够实现材料出入库，出入库时自动更新库存数量。

（4）库存盘点：支持库存盘点功能。

（5）库存预警：支持试剂耗材过期自动预警和低库存预警功能。

1.2.5.4、标准溶液管理

（1）配制记录管理：支持记录标准溶液配制信息。

（2）使用记录管理：支持在线填写标准溶液使用记录。

（3）超期预警：支持标准溶液超期预警功能。

1.2.5.5、实验废弃物处置管理

（1）废弃物分类：支持对废弃物进行分类管理。

（2）废弃物登记：支持实验室废弃物信息登记。

1.2.5.6、检测方法管理

（1）检测方法维护：支持维护检测方法信息，包括是否启用、方法编号、方法名称、方法描述、检测范围、是否非标方法。

（2）作业指导书管理：支持对于方法的作业指导书附件上传、下载、预览功能。

（3）版本更新管理：提供方法版本管理功能，方法查新后可以在系统中更新方法版本信息。

（4）方法有效期：可以设置检测方法的有效期，到期自动提醒。

（5）检测方法库：提供环境监测行业完善的检测方法库，涵盖水、气、声、土壤、固废等所有样品类型的检测方法库，可以确保基础数据的质量，实现开包即用，减少基础数据维护的工作量。

1.2.5.7、检测项目管理

（1）支持检测项目原始记录结构化管理，检测项目管理包括检测项目、检测方法、分析项目（原始记录）三级信息，检测项目可以对应多个检测方法、每个检测项目的检测方法对应一组分析项目。

检测项目信息：维护检测项目信息，主要包括测试编码、测试名称、是否启用、报告中名称等信息。

关联检测方法：支持为检测项目关联检测方法，并记录相关信息，主要包括分析方法、采样科室、分析科室、是否需要样品接收、是否认证方法、是否认可方法、采样容器、固定剂、前处理措施、方法参数等信息。

分析项目管理：记录分析项目信息，主要包括分析项目、结果类型、默认结果、计算公式、修约规则（包括四舍五入、奇进偶舍五留双，保留小数位数和有效位数）、检出限、单位、是否在报告中显示、是否分段修约、是否根据检出限修约等。

（2）检测方法复制：支持检测方法复制功能，可以将维护好的检测方法复制给其他检测项目。

（3）计算公式：支持通过自定义公式，实现检测结果的自动计算。

（4）修约规则：系统能够实现检测结果根据修约规则和检出限精度共同修约，同时满足两种情况。

（5）分段修约：支持检测结果的分段修约功能，满足同一个分析项不同数据范围修约规则不一致的需求，规范数据上报要求。

（6）关联仪器设备：支持为检测项目关联分析仪器。

（7）QC评价指标：支持设置质控样品QC评价标准，实现质控样品结果超标自动提醒。

（8）检测项目库：系统提供环境监测行业完善的检测项目库，涵盖水、气、声、土壤、固废等所有类型的检测项目库及原始记录库，确保基础数据的质量，可以实现开包即用，减少基础数据维护的工作量，确保项目质量，降低项目风险。

1.2.5.8、文件管理

（1）文件分类：可以对质量体系文件进行分类管理，包括质量手册、程序文件、作业指导书等。

（2）文件授权使用：支持文件授权使用管理。

（3）文件管理：支持按照文件类型添加电子文件，授权用户可以在线浏览、下载文件。

1.2.5.9、环境记录管理

（1）实验室环境记录：支持记录某一场所某一时间的温度、湿度情况。

（2）原始记录调用：原始记录中可以调取实验室环境记录信息。

1.2.5.10、检测对象管理

（1）检测对象信息：支持记录检测对象的基本信息和点位信息。

（2）监测点方案管理：支持为监测点位设置监测方案，实现监测任务快速下达。

（3）点位复制：支持监测点位复制功能。

（4）监测方案复制：支持监测方案复制功能。

1.2.5.11、分包管理

（1）分包商档案管理：支持建立分包商档案信息，支持分包商资质上传。

（2）检测任务分包管理：在任务登记、采样、分析等环节可以将任务分包给具有资质的第三方进行检测，分包任务完成后在系统中录入或按模板导入分包数据、上传分包报告，并且能够同任务的其他数据一起自动生成监测报告。

1.2.5.12、供应商管理

（1）供应商分类管理：支持对供应商进行分类管理。

（2）供应商档案管理：支持建立供应商档案信息，支持供应商资质上传。

1.2.6、数据查询统计

系统自带查询统计功能，可以对系统中的监测业务信息和资源管理信息进行各种查询统计，可以实现一段时间内项目承接和完成情况项目的统计、项目进度查询、项目明细查询、项目状态统计、历史数据查询、人员工作量统计、样品量统计、数据量统计等。

1.2.7、任务修改

系统具有任务修改模块，授权用户可以实现对监测任务信息的快速修改，主要功能包括：任务编辑、方法修改、按批修改数据、样品编辑、按采样单修改数据。

1.2.8、智能预警

系统能够根据ISO/IEC 17025准则的要求，对影响质量的诸要素进行有效的监控，主要功能包括：仪器检定提醒、仪器校准提醒、仪器期间核查提醒、人员证书超期提醒、库存低限提醒、超期库存提醒、任务超期提醒。

1.2.9、数据上报系统

支持数据上报模板自定义配置功能，方便后续灵活扩展。

系统提供20个数据上报模板，支持为数据上报表设置使用权限，支持数据上报表查询功能。

1.2.10、现场监测管理系统

应用移动端的现场监测管理系统，实现现场监测人员使用专用移动采集终端记录现场采样信息，实现现场采样无纸化。主要功能如下：

离线操作：现场监测管理系统支持离线操作。

权限管理：采样人员只能下载自己的采样任务。

与实验室信息管理系统集成：支持将实验室信息管理系统中的现场监测任务下载到移动终端中；现场监测人员采样回来后，可将现场监测记录及相关附件（现场照片、采样单示意图、电子签名等）同步上传到实验室信息管理系统中，按照监测任务或采样点不同级别自动关联。

GPS定位管理：系统提供采样点GPS定位功能，支持计划经纬度与实际经纬度进行比较，确保采样点位符合规范要求。

现场拍照摄像：支持现场拍照功能。

绘制点位示意图：系统支持绘制点位示意图功能，系统预设有点位示意图素材库。

现场质控措施管理：支持添加现场质控措施，如现场平行、现场空白。

现场任务变更管理：支持点位、样品、检测方法、检测项目变更管理。

现场仪器校准：系统具有现场仪器校准功能，可以选择仪器设备填写校准记录。

采样单管理：支持根据现场实际采样情况创建采样单，支持按照采样单录入和提交现场数据。

现场数据录入：支持通过移动端进行现场数据无纸化录入。

电子签名：支持受检单位、监督方等人员通过移动端进行电子签名。

修改控制：现场签字后的现场监测数据不允许进行修改，保证数据的安全性。

1.2.11、实验室数据录入系统

对于实验室手工法检测任务，能够通过专用移动采集终端实现原始数据的无纸化录入，支持检测批次管理、创建和选择校准曲线、添加质控措施、原始记录录入。

1.2.12、系统管理

系统具有用户管理、角色权限管理、组织结构管理、电子签名、审核跟踪、系统日志、可视化工作流工具、报表工具，用户可以对系统进行灵活配置，保障系统的灵活性和扩展性。

1.2.13、与CA电子签章集成

系统提供与CA电子签章系统的集成接口，采样记录、分析原始记录中可自动调用操作人员CA电子签名，监测报告中自动调用操作人员CA电子签名和CA单位电子公章。

1.3、软硬件配置清单

| 序号 | 名称 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室信息管理系统LIMS | 自带监测业务流程管理，原始记录无纸化管理，全面资源管理，质量控制管理，数据查询统计，任务修改，智能预警，数据上报，现场监测管理，实验室数据录入，系统管理，仪器数据采集，市站数据导入，历史数据导入，与电子签章集成合计15个子系统/功能模块，符合国产化要求的实验室信息管理系统成品软件。 | 1套 |
| 2 | 电子签章系统CA | 可实现监测站站长及员工的电子签章、骑缝章等权限及功能，实现包括采样记录、分析原始记录中自动调用操作人员CA电子签名，监测报告中自动调用操作人员CA电子签名和CA单位电子公章。符合国产化要求的电子签章系统成品软件。 | 1套 |
| 3 | 条码打印机 | 分辨率203dpi，支持热敏/热转印，USB连接，附带单卷条码打印纸。 | 3台 |
| 4 | 条码扫码枪 | 无线扫描枪，支持二维码扫描。 | 4台 |

2、液相色谱三重四极杆质谱仪

2.1、技术参数要求

（1）液相色谱系统

1.1二元液相前端组成方式：两台独立高压输液泵构成的二元梯度系统，压力传感器数量≤2台，减少故障率；

*1.2流速范围： 0.0001-5.000mL/min，可实现0.1μL/min步进；

1.3流速准确度： ≤1%

1.4流速精密度： ≤0.062%

*1.5最高耐压：耐压至少9000psi

1.6 柱塞清洗：配备自动清洗组件

1.7控制方式：工作站控制和控制器自行控制两种模式，可以在计算机和仪器通讯中断的情况下，系统控制器自动采集和保存数据，确保数据安全。

（2）脱气机

*2.1流路数目：≥5路

2.2最大操作流速：每个流路10 mL/min

（3）自动进样器

*3.1样品盘容量： 满足不少于110位1.5ml样品瓶同时上样；

3.2进样范围：  满足0.1~50μL的进样体积

3.3进样准确度： 两次进样体积相对偏差小于1%

3.4温度控制：在4-40℃之间

3.5进样精度：0.25 % RSD以下

3.6交叉污染：咖啡因0.0015%以下（5µL进样,无清洗）

（4）可降温型柱温箱

4.1控温方式：强制空气循环

4.2 控温范围:在室温以下10℃ - 85℃

4.3控温准确度：≤±0. 5℃

4.4柱容量：不少于5根30cm的色谱柱，梯度混合器、柱切换阀须要放置在柱温箱中，保证整个系统的温度稳定。

（5）三重串联四极杆质谱

5.1 灵敏度：

*5.1.1 ESI源正离子方式：1pg 利血平，MRM（609->195）,信噪比S/N >350000:1（RMS）

5.1.2 ESI源负离子方式 : 1pg 氯霉素，MRM（321->152），信噪比>350000:1 (RMS)

5.1.3 ESI源正离子方式：利血平，MRM（609->195），仪器检出限IDL<2fg

*5.2 质量范围m/z：至少满足2-2000amu或更宽。

5.3定量重复性：氯霉素，进样量50fg上柱，6次重复进样，RSD ≤ 2%

*5.4质谱扫描速度：大于20000 u/sec。

*5.5正负离子切换速度：不超过15ms，实现正、负离子同时采集。

5.6质谱MRM最小驻留时间：<1ms

5.7 MRM通道数目： ≥550MRM/s。（提供证明文件）

5.8 质量稳定性: ≤0.1amu/24h；

5.9 离子源接口：独立的ESI电喷雾离子源。

5.10离子导入部分以毛细管设计为佳，以增加离子的去溶剂距离，有效降低中性噪音和基质干扰。

*5.11四极杆：以全金属钼四极杆为优，可清洗打磨，需配备用四极杆1套。若为镀金或合金材质，需配备用四级杆5套。

5.12高纯氩气和高纯氮气均可以作为质谱主机的碰撞气使用。

5.13扫描方式：包括但不限于全扫描、选择离子扫描、产物离子扫描、多反应监测扫描、混合扫描、正/负离子快速切换扫描等。

5.14测量动态范围：不小于8×106

5.15质谱工作站软件

5.15.1质谱调谐和校正系统：可实现全自动质谱调谐和校正。

*5.15.2 操作软件：中文内核版质谱控制软件，提供液相和质谱联用的全自动控制；可以优化每个目标化合物的参数，方便地建立分析方法；可进行数据采集、数据处理、定量分析和定性分析；有建立数据库功能，谱库检索功能，自动校正和全自动分析功能，全自动定量软件。

5.15.3软件可支持与其他系统（如LIMS系统）连接，提供智能化控制接口。

5.15.4质谱软件或数据后处理软件具备智能积分算法技术。峰积分处理时，只需选择要使用的算法和模型，无需设置或调整积分参数。提高数据处理速度，减少人为错误。

5.15.5数据处理系统：配置终端具备CPU六核，单主频不低于8G内存或以上/ITB硬盘或以上。

3、液相色谱仪

3.1、技术参数要求

（1）超高压四元泵

*1.1、串联双柱塞往复泵，主动入口阀自动连续可变冲程范围：20-100ul

1.2、泵头步进300pL，具备自主溶剂压缩因子设置和自动柱塞清洗装置

*1.3、流量范围：≥0.001ml/min~5.0ml/min，递增率≤0.001ml/min

1.4、流量精度：≤0.070%RSD（相对标准偏差）

1.5、系统耐压：≥1300bar

*1.6、压力和流速要求：1300bar时流速≥2ml/min;

*1.7、最小梯度延迟体积：10μL

1.8、梯度组成精密度：<0.15% RSD（相对标准偏差）

1.9、梯度组成准确度：±0.35%

1.10、 内置真空在线脱气机：真空膜过滤方式，脱气效率高；内置真空泵，压力传感器，实时监控真空腔压力变化，保证及时高效的脱气操作。

*1.11、 正反相切换只需要更换密封垫，不需要更换管线。

（2）自动进样器

2.1、样品容量：≥130个2ml样品瓶

2.2 、进样范围：0.1~20L，安装扩展组件后进样范围为0.1-40ul

2.3、进样精度：< 0.15% RSD（相对标准偏差）

2.4 、交叉污染：<0.004%

2.6、最大操作压力：≥1300bar

2.7、样品盘控温范围：0-400C

2.8、 自动进样器可进行编程进样，用于进行柱前衍生，柱前样品自动稀释，自动混合等复杂进样方式。此外，用户可根据样品的粘度，调节取样及进样速度

2.9、自动进样器均采用深色可视避光盖板，便于光敏感样品的长时间放置；同时进样器内安装有照明装置，便于用户操作。

（3）柱温箱

3.1 、温控范围：可至80℃

3.2、 控温精度：± 0.5℃

3.3、 控温准确度：± 0.5℃

*3.4、 柱箱容积：至少可同时放入 2根长度300mm、内径4.6mm的色谱柱

（4） 紫外检测器

4.1、 氘灯

4.2、 波长范围：190-600nm

*4.3 、短期噪音：± 0.25×10-5 AU

4.4、 漂移：< 1×10-4 AU/hr

4.5、 波长准确性：1nm

4.6、 采集速率：120Hz

4.7、 波长宽度：6.5nm

4.8、 波长精度：<±0.1 nm

（5）荧光检测器FLD

5.1、 检测器类型：单信号波长（激发和发射），可编程单波长（激发和发射）荧光检测器

5.2、 灵敏度（参考条件：标准池8 μL，响应时间4 s，HPLC级水和限流毛细管）

单波长操作：

（1）拉曼（H2O）> 500 （信号时测量的噪音参考），Ex=350 nm，Em=397 nm，暗值450 nm，标准流通池；

（2）拉曼（H2O） > 3000（暗值时测量的噪音参考），Ex=350 nm，Em=397 nm，暗值450 nm，标准流通池

5.3、 光源：氙闪光灯，常规模式20 W，节能模式5 W，寿命 4000 h

5.4 、脉冲频率：单一信号模式296 Hz，节能模式74 Hz

5.5 、激发单色器：范围200 ~ 1200 nm和零级；带宽20 nm（固定）；单色器：全息凹面光栅，F/1.6，闪耀波长300 nm

5.6 、发射单色器：范围200 ~ 1200 nm和零级；带宽20 nm（固定）；单色器：全息凹面光栅，F/1.6，闪耀波长400 nm

5.7、 时间表编程：单信号波长、响应时间、PMT 增益、基线行为

5.8 、最大数据采集速率：74 Hz

5.9、 波长特性：重复性±0.2 nm，准确性±3 nm设置

（6）智能化助手

*6.1、 带触摸屏，可直观、快速地概览和控制高效液相色谱（HPLC）仪器的参数。
*6.2、能够实现繁琐且重复的工作流程（如仪器启动和关闭）的自动化，以减少错误并最大限度地提高实验室效率。
6.3、通过直接在仪器上进行辅助故障排除和预测性维护，支持仪器最大限度地保持正常运行时间。
6.4、 可提前设置序列和任务，并可智能冲洗。

（7）仪器控制软件

2.7.1采用LAN通讯方式，保证数据真正意义的数字化和网络化，可连接单元数量不受控制，充分满足设备对升级的需要；

2.7.2报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告、峰纯度报告、光谱检索报告等；用

户也可编辑个性化的报告模板；

2.7.3早期维护预警：提供消耗元件累计使用情况，以便及时进行系统预防性维护；电子日志：实时记录仪器使用操作情况，随时查阅仪器状态。

3.2、配置清单：

3.2.1、超高压四元泵（1300bar） 1个

3.2.2、柱温箱  1个

3.2.3、自动进样器  1 个

3.2.4、紫外检测器 1个

3.2.5、荧光检测器 1个

3.2.6、耗材：含色谱柱等 1套；

3.2.7、数据采集工作站  1 套

4、样品凝胶净化系统

4.1、技术参数要求

4.1.1、手动完成样品进样，自动进行分离净化、目标组分收集、数据采集，数据保存和管理等一系列操作。

4.1.2、输液泵

4.1.2.1、最大工作压力：42Mpa，具有脉冲阻尼器，有效降低压力脉动；双柱塞式设计，保证流量精准度。

4.1.2.2、主机上配置240×128像素大显示屏，可以直观的观察仪器的运行状态，可通过软件远程控制也可本机控制。

4.1.2.3、流量范围：0.001-10.000mL/min；流量精度：0.08％RSD；流量准确度：±1％。

4.1.3、检测器

4.1.3.1、可调波长紫外检测器，主机上配置240×128像素大显示屏，可通过软件远程控制也可本机控制。

4.1.3.2、波长范围：190-600nm；波长准确度：1nm；波长精度：0.2nm。

4.1.3.3、原装手动高压六通进样阀，标配5ml不锈钢定量环，多种体积定量环可选。

4.1.4、高效不锈钢凝胶净化柱

4.1.4.1、50/50乙酸乙酯/环己烷（或二氯甲烷）高效不锈钢柱（20*300mm）一根，在保证分离效果的前提下，减少样品净化时间和溶剂体积。

4.1.4.2、使用不锈钢柱体，采用符合EPA标准的S-X3凝胶净化填料；标准70g填料填装，满足凝胶柱上样量需求；中压填装技术进行填装分离更加迅速。

4.1.4.3、净化能力验证：根据EPA3640A方法进行设备校正，满足方法要求及分离度前提下，25min完成样品净化，减少有机溶剂浪费，节约时间。

4.1.5、馏分收集

4.1.5.1、馏分收集至旋蒸瓶，旋蒸瓶可和旋蒸浓缩设备配套使用。

4.1.5.2、2个收集位，配备旋蒸瓶收集架、2个250ml旋蒸瓶以及收集适配器，2个旋蒸瓶可以交替使用，收集过程密闭，避免有机溶剂挥发。

4.1.5.3、收集瓶可支持50ml、200ml浓缩杯。收集瓶可和平行浓缩设备配备使用。

4.1.6、工作站

*4.1.6.1、可对泵、检测器及馏分收集器进行反控，图形化界面设置净化及组分收集程序，可支持分段收集、时间收集、判峰收集、判电压收集、组合方式及不收集六种收集模式。

4.1.6.2、界面实时显示色谱图，具有批处理功能，数据采集、数据校正、数据处理及报告，数据输出到Word或Excel中进一步处理。

4.1.6.3、具备权限管理和审计追踪功能。

4.2、配置清单

4.2.1、高压恒流输液泵								1套

4.2.2、可变波长紫外检测器							1套

4.2.3、手动高压六通进样阀							1个

4.2.4、5mL定量环									   1个

4.2.5、10ml玻璃进样针								1个

4.2.6、ID20×300mm高效不锈钢净化柱				   1根

4.2.7、250ml旋蒸瓶收集架                       1个

4.2.8、	250ml旋蒸瓶以及收集适配器           2套

4.2.9、2L试剂瓶（含瓶口适配器）                1个

4.2.10、控制模块                                 1套

4.1.11、软件工作站									1套

5、加压流动萃取仪

  - 技术参数要求

5.1.1、仪器内置两通道压力溶剂萃取模块，可实现双通道同时提取样品

*5.1.2、采用模块化设计，可现场模块化升级至四通道、六通道。每个模块自带双通道设计，可实现每个模块通过同一软件控制运行不同方法

5.1.3、仪器密闭设计，全封闭避免有毒有害溶剂挥发，自带通风设计，无需放入通风橱内

    - 压力萃取模块

5.1.4.1、仪器采用并行高压输液泵,流速范围为0.1-100ml/min

5.1.4.2、静态萃取过程恒压控制,萃取压力：常压~20Mpa，精度：±0.5Mpa

5.1.4.3、工作温度：室温~200℃；控温精度：±1℃

5.1.4.4、仪器可同时选用1ml、5ml、10ml、22ml、34ml、66ml、80ml、100ml等八种萃取罐，任意两种规格的萃取罐都同时可放入同一模块内，同时萃取，满足不同用户对萃取罐体积需求

5.1.4.5、萃取时间：10~20min（单循环）

5.1.4.6、可配60mL、250mL等多种规格收集瓶和50mL、200mL带1mL刻度尾管浓缩杯，与同品牌定量平行浓缩仪配合使用，无需样品转移，直接进行定量浓缩，方便实验操作，减少样品损失

5.1.4.6、萃取罐密封：采用独特的蓄力密封技术，无需在填装萃取罐时手动密封，萃取前仪器会自动将萃取罐蓄力密封，杜绝漏液现象，保证仪器连续做样的稳定性

5.1.4.7、具有样品防堵塞流路设计，阀及收集管路内径≥1.5mm,对于固废样品、煤炭类样品、矿石类、高脂肪含量样品等易堵样品，能够避免堵塞，连续运转。

5.1.5、控制系统

5.1.5.1、本机内置彩色触屏电脑，减少实验室占用面积并配相应VGA、USB、LAN输出接口

5.1.5.2、可在线控制和修改所有参数，满足突发情况的实验需求，方便查看实验进行步骤

可进行方法编辑、插入、删除、保存、暂停等功能

5.1.5.3、内置实时参数显示，可实时监控溶剂萃取工作压力、温度，仪器工作中流量流速可控

  - 配置清单

5.2.1、两通道压力溶剂萃取系统                		1套

5.2.2、萃取罐工具包                      			1套

5.2.3、硅藻土											1kg

5.2.4、2L溶剂瓶											1个

5.2.5、密封圈（上）										4个

5.2.6、密封圈（下）										4个

5.2.7、纤维过滤膜（上）50片/包						4包

5.2.8、纤维过滤膜（下）50片/包						4包

5.2.9、60mL收集瓶										100个

5.2.10、200mL-1ml浓缩杯									6个

5.2.11、200ml浓缩杯密封盖适配器                     10个

5.2.12、收集架底托										1个

5.2.13、收集架适配板                                2套

5.2.14、萃取罐(34ml)套装									4套

6、分液漏斗垂直震荡器

6.1、振荡方式：垂直振荡或倾斜振荡可选，倾斜角度0-20度；有度数刻度线

6.2、配备伺服电机，控制速度精确±1%

6.3、操作方式：触摸屏操作，设定转速和实测转速及设定时间和剩余时间可在同一界面显示，无需相互切换界面，操作简单观察直观；操作界面具备加密锁定功能，避免重复操作和人为误操作。

6.4、无级调速，振荡频率范围：0-350rpm，频率精度±1rpm

6.5、定时器时间：0-99小时

6.6、弹性无级可调一体式夹具，可自由滑动，适用于分液漏斗、容量瓶、三角瓶、具塞量筒、比色管、试管、离心管等

6.7、样品容量：0-1000ml或0-2000ml可选。

6.8、振荡幅度0-40mm

7、便携式总烃/甲烷和非甲烷总烃监测仪

7.1、技术参数要求

7.1.1、采用催化氧化+FID原理

*7.1.2、配备内置固态金属氢化物储氢瓶，安装方式为方便安装的插接式，氢气量可持续使用8小时以上

7.1.3、全气路采用EPC控制，内置双定量环

*7.1.4、测量过程及数据报表中有谱图 、趋势图，可查看总烃、甲烷的峰高或峰面积

*7.1.5、主机内置氧气传感器，可直测烟气含氧量

7.1.6、内置无线模块，可与工况检测设备无线通讯，方便掌握烟气工况信息

7.1.7、外壳防护等级不低于IP55（需提供相关证书或检验报告）

*7.1.8、配置伴热管线，有一体式电气混接插头

7.1.9、内置气密性检测功能，可一键检测系统气密性

7.1.10、设计独特的伴热管线，一体式电气混接插头，使用更便捷

7.1.11、内置电子标签，可与仪器出入库管理平台软件配合实现仪器智能化管理

7.1.12、测量范围：(0～30000)mg/m3

7.1.13、分析周期：不大于1min

7.1.14、重复性：RSD≤2%

7.1.15、检出限：≤0.07mg/m3

7.1.16、线性误差：≤±2.0%F.S.

7.2、配置清单

主机1 台、主机箱1个、三防4G工业级手持式终端 1 台（安装有操作主机功能的APP软件）、金属氢化物储氢器 1个、电源适配器1个、附件背包1个、伴热管1个、空气采样管 1个、氢气充气管线1个、载气充气管线1个、氢气减压阀1个、蓝牙打印机 1个

- 验收标准

设备安装调试后及系统开发配置完成后，由建设方组织对系统及设备进行功能、性能方面的测试，系统测试通过后，开始上线试运行，上线试运行3个月，按照项目建设内容、服务内容，满足招、投标文件以及合同约定的各项功能和技术指标，并通过第三方验收，进行最终验收。

本采购需求中“*”仅为重要打分项，如有负偏离不会导致投标人投标文件被拒绝；所有“*”项要求均须提供相关证明材料，证明材料包括但不限于提供厂家的技术资料或第三方出具的检测报告等；否则，不予认可。

四、合同条款：详见第五章

五、为落实政府采购政策需满足的要求

促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

第六章   拟签订的合同文本

# （最终合同文本以甲乙双方根据招标文件及投标文件协商后签订，最终版合同以签订时版本为准）

货物采购合同

项目名称：

委 托 人：

（甲方）

受 托 人：

（乙方）

签订地点：北京市门头沟区

签订日期：    年   月   日

有效期限：    年   月   日至     年   月   日

第一部分：合同文件

本合同由北京市门头沟区生态环境局（以下简称“甲方”）和__________（以下简称“乙方”）按下述条款和条件签署。

鉴于甲方就本项目（货物采购清单见合同附件1）经__________（招标采购单位）以__________号招标文件在国内公开招标，评标委员会评定__________（乙方）为中标人，中标总金额为人民币__________元整（¥__________元）（以下简称“合同价”）。

本合同在此声明如下：

1．本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2．下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

（1）合同条款及合同条款资料表

（2）合同条款附件

附件1：《货物采购清单》（含分项报价）

附件2：联合协议或分包意向协议（乙方以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，需将联合体协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分）

附件3：中标通知书

附件内容与投标文件不符的，视为双方对合同的变更，最终以该附件为准。附件与合同具有同等法律效应。当附件与合同描述有冲突时，相关规定以附件的描述为准。

（3）投标文件

（4）招标文件

3. 本合同（是/不是）专门面向中小企业的采购合同

双方根据相关法律签署本合同。

第二部分：合同条款

采购方（甲方）：北京市门头沟区生态环境局

法定代表人：

注册地址：

供货方（乙方）：

法定代表人：

注册地址：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，依照公平、公正、公开的原则，甲乙双方在互相尊重、真诚合作的基础上，经充分友好的协商，就甲方向乙方采购货物及相关服务事宜特签订本合同，以资共同遵守。

第一条 合同标的

1. 甲方向乙方采购产品的为：        （或详见货物采购清单）。

2. 在产品交付之前，甲方可要求对《货物采购清单》进行调整、变更。此种情形下，甲方应提前 5 日将调整、变更内容书面通知乙方。若调整、变更内容未对本合同构成根本性改变的，乙方应当予以接受，并与甲方签署确认书。确认书构成本合同的有效组成部分。

第二条 产品质量标准

乙方销售的产品必须满足：

1. 乙方销售的产品是全新的、未经使用过的，符合国家具有国家相关技术标准规定的性能或相应的产品标准，以及该产品的出厂标准。

2. 乙方销售的产品必须是原生产厂家生产的，乙方并应当保证产品、随机附件、使用说明书及保修证明等物品的完整。乙方所交付的技术文件应保证清晰、统一、正确，并能满足合同设备的设计、安装、调试、运行和维修的要求。

第三条 合同金额与付款方式

本合同总金额为人民币（大写）            元（￥          ）。

本合同采用第【2】种支付方式：

- 一次性总支付:乙方完成合同约定工作内容后向甲方提交全部成果，并经甲方验收合格，甲方向乙方一次性支付合同全部金额，人民币大写：【】（小写：￥【】元）；

2. 分期支付：

（1）甲方应于本合同生效后    日内向乙方支付合同金额的  45  %，人民币__________（大写），¥__________（小写）；

（2）甲方对产品进行开箱检查. 安装完毕并验收合格后向乙方支付合同金额的   50  %；

（4）待所有设备质保期满 三年   后且服务期满后，甲方向乙方支付合同金额的 5   %，人民币__________（大写），¥__________（小写）。

乙方收取相应款项前，应向甲方提供正式等额发票，因乙方未提供发票造成付款延迟，甲方不承担违约责任。以上具体支付进度和比例以财政拨款到位情况为准。乙方不得因此向甲方提出索赔或主张权利。

乙方的收款账户为：

开户银行：

银行账号：

第四条 交货与验收

1. 交货时间：

2. 交货地点与交货方式：交货地点为甲方所在地，交货方式为        。产品在运输过程中发生的损害. 灭失等一切风险均由乙方承担。

3. 验收：

（1）产品到达交货地点后，甲乙双方共同进行到货验收，对照货物采购清单中的信息检查到货情况，并记录在到货签收单上，包括检查时间和地点、货物名称、品牌、型号、规格、数量和发现的问题等，一式两份，甲乙双方代表签字确认。到货签收单视为《验收报告》的组成部分。

（2）产品质保期   三年   ，自产品全部验收合格之日起算。质保期内，乙方向甲方提供质保服务。乙方对于质保期内非因甲方及/或第三方人为原因造成产品无法正常工作而产生的维修工作不收取任何费用，包括材料费、人工费、交通费、运输费、拆装费等。

（3）大型设备或技术较复杂的产品须通过安装调试验收、性能测试验收等，乙方负责完成安装调试、性能测试等验收工作，并编制成相应的报告，甲方代表审核通过后签字确认。安装调试报告、性能测试报告等视为《验收报告》的组成部分。

（4）产品全部交付并通过测试后，乙方向甲方提交验收报告，待甲方履行必要的审批程序后，以甲方负责人确认验收通过之日作为本合同的验收之日。

（5）由于乙方原因修理或换货的时间，以不影响甲方工作或生产进度为原则，但应不迟于确认乙方责任后一个月；对于关键部件重新供应的时间，可由双方协商决定。如果该设备影响到甲方的工作或生产进度，其重新供应的交货期或现场修理完工期，即为该设备的实际交货期。

（6）甲乙双方因对产品质量是否符合约定标准产生争议且无法协商解决的，应当共同委托专业机构进行检测鉴定，相关费用由乙方垫付，最终由过错方承担。如经检测鉴定产品确有质量瑕疵的，甲方有权要求乙方承担检测鉴定费用。

（7）如产品存在隐蔽质量瑕疵，甲乙双方签认的《验收报告》不得作为减轻或者免除乙方法律责任的合理理由。

（8）除双方另有约定外，为本项目进行质量评审和验收所发生的费用，由乙方自行承担；乙方自行负担因履行本合同产生的各项税负。

第五条 知识产权

1. 乙方保证拥有合同设备及其零部件、软件、技术的商标权、专利权、版权及其它知识产权或自己取得相关权利所有人的使用许可，并保证甲方对设备的购买和使用不侵犯任何他人的有关权利。

2. 如果有任何第三方因此与甲方发生纠纷的，应由乙方负责解决并负担全部费用。乙方的解决方案不得侵犯甲方的利益。

3. 如果甲方因此被提起诉讼、仲裁或受到行政处罚，乙方应全额赔偿甲方的如下费用：

（1）甲方为处理案件所支付的诉讼费（仲裁费、行政处罚金）、律师费、调查取证费、差旅费等相关费用；

（2）以及判决书（仲裁书、行政处罚书、民事调解书）所规定的应由甲方支付给他方的精神或经济赔（补）偿费、律师费、调查取证费、差旅费等相关费用。

4. 如果甲方因此被确认侵犯他人合法权利，并被判令赔礼道歉导致甲方商业信誉受损的，乙方应当承担甲方因此而支出的合理费用，并按照合同总金额的 20 %向甲方支付违约金。

第六条  售后服务

1. 产品保修期自产品全部验收之日起  三年  ，在保修期内乙方免费提供质量保证和备件更换。但是，因乙方以外的人为原因或自然灾害等不可抗力（如地震、火灾等）原因造成的故障或损坏不属于甲方的保修范围。

2. 本合同执行期间，如果乙方提供的设备有缺陷和技术资料有错误，或者由于乙方技术人员的错误和过失，造成工程返工、设备报废，乙方须立即无偿换货和修理，以免影响整个系统的正常运行。乙方如需委托第三方在现场对损坏设备进行修理，必须征得甲方认可，且其质量和所有费用均由乙方负责。

3. 由于乙方责任更换、修理有缺陷的设备，使设备系统停运或推迟安装时，则保证期按实际修理或换货所延误的时间作相应的延长，且新更换或修理的设备，其保证期应重新计算。

4. 对于已过保修期的产品，乙方可以提供维修服务，收取必要的零件及人工费用，但应给予甲方            的优惠。

5. 乙方具备丰富经验的售后工程师，根据甲方的具体情况，提供每周5×8小时的技术支持服务，包括： 电话、传真咨询顾问服务及现场服务。

第七条　违约责任

1. 甲方逾期向乙方支付合同价款的，每逾期一日，应向乙方支付欠付金额千分之一的违约金，直到乙方收到款项为止。

2. 如果乙方未能按照合同约定的期限交付产品，每逾期履行一日，应按迟延履行部分价款的千分之三向甲方支付违约金。如果乙方延迟履行达到 30 日，甲方有权解除合同。违约金不足以补偿因乙方的延迟履行给甲方造成其他损失的，甲方有权要求乙方赔偿。

3. 如果乙方交付的产品不符合合同约定的质量要求（合同未约定质量要求的，应符合相应的国家、地方或行业标准）的，乙方应免费更换相应产品，经三次更换仍无法达到质量要求或延迟30日以上仍未更换的，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方支付的款项，并按合同金额的 20 %向甲方承担违约责任，违约金不足以补偿甲方损失的，还应补偿甲方相应损失。

第八条 合同的变更、修改与解除

1. 本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容(包括附件)作任何单方修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出修改变更、取消或补充的建议。双方协商一致后，可签订补充协议，经双方签字并加盖法人印章后生效。

2. 在合同执行期间，若因甲方原因要求对本合同约定的产品进行重大的变更，甲方应考虑乙方的设计和生产周期及由此而发生的费用变化；乙方接到甲方的书面通知后，应充分考虑甲方意见，与甲方一起尽早完成合同修改。

3. 在合同执行过程中，若因甲方原因而引起本合同无法正常执行时，甲方可以向乙方提出中止执行合同或修改合同有关条款的建议，与之有关的事宜由双方协商解决。

4. 若因甲方原因造成乙方不能按合同要求履行的，乙方将不承担相应的责任。

5. 甲乙双方根据本合同第八条的约定解除合同的，提出解除合同的一方应当以书面形式通知合同对方。本合同自解除合同的通知到达合同对方次日起解除。

第九条　通知与送达

1. 本合同所称通知是指一方以书面形式作出，并应当电子邮件、专人递送或合同各方认可的特快专递服务发送到在本条合同列明的地址。

2. 上述书面通知通过电子邮件、专人递送或专递服务发送时，以下情况将被视为到达：

（1）通过电子邮件发送，邮件到达被通知一方的电子邮箱时被视为到达；

（2）通过专人递送方式或合同各方认可的专递服务发送时，该递送人到达列明地址，并由该地址中任何人签收即视为到达。

3. 合同各方送达地址及联系人：

（1）甲方的送达地址及联系人

地址及邮编：

电话：

电子邮箱

传真：

联系人：

（2）乙方的送达地址及联系人

地址及邮编：

电话：

电子邮箱：

传真：

联系人：

第十条　安全责任

1. 甲方责任

（1）认真贯彻执行国家颁布的《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国职业病防治法》《劳动法》等法律法规，并督促乙方贯彻执行。

（2）对乙方发生的一般事故，进行调查取证并提出处理和整改意见。

（3）协助乙方在发生安全事故时的抢救工作。

2. 乙方责任：

（1）认真贯彻执行国家颁布的《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国劳动法》等各项劳动保护，安全生产的法律法规。

2.乙方必须严格按照甲方要求制定各项安全规章制度和操作规程，服从甲方的安全监督管理。并指定专人负责监管安全施工作业。

3.贯彻谁施工谁负责安全的原则，乙方人员在施工期间，造成伤亡、火警、火灾、机械等事故(包括由乙方责任造成甲方人员、他方人员、行人伤亡等)，乙方负责事故上报，经济赔偿及善后处理。

4.乙方应在甲方通知施工后在指定的施工范围内进行施工，施工期间按照规定认真设好防护，不得擅自扩大施工范围，如果需要扩大施工范围，必须提前与甲方进行协商，经过甲方认可后方可施工，否则由乙方承担施工出现的后果。

5.施工期间必须做好施工范围内的地下管线、架空线路的保护，因乙方原因，在施工中造成信号、电力中断事故的责任及经济损失全部由乙方承担，同时，积极进行抢修，并支付相应的应急抢修费用。

6.乙方在每天班前检查施工人员的劳动保护，督促施工现场人员自觉穿带好安全防护用品，交待施工安全注意事项。

7.对可能危及人身及财产安全或不具备安全生产环境的情况，有权拒绝施工并向甲方汇报。

第十一条　不可抗力

1．如果甲乙双方中任何一方遭遇战争、火灾、水灾、台风和地震等不可抗力的因素，致使本合同履行受阻时，履行本合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

2．受不可抗力因素影响的一方应在不可抗力发生后，以最快的方式在最短的时间内通知另一方，并在不可抗力发生后十个工作日内，将有关部门出具的证明文件直接送达、邮寄或留置另一方。甲乙双方应通过友好协商，在合理时间内达成进一步履行本合同的协议。

第十二条　争议的解决

因本合同产生之争议，由双方协商解决。协商不成时，双方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第十三条  其他

（一）本合同一式【】份，甲乙双方各执【】份，每份具有同等法律效力。

（二）本合同自双方加盖单位公章或合同专用章之日起生效，如需经有关部门批准的，以有关部门的批准日期为合同生效日。

（三）合同附件系本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（四）本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。有关协议及经双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

| 委托人（甲方） | 单位名称 | 北京市门头沟区生态环境局 |  |  | 合同专用章 或 单位公章 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法定代表人/委托代理人 | （签章） |  |  |  |
|  | 联系 （承办人） | （签章） |  |  |  |
|  | 住所 （通讯地址） |  | 邮政编码 |  |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |  |
|  | 账号 |  |  |  |  |
| 受托人（乙方） | 单位名称 |  |  |  | 合同专用章或 单位公章 年 月 日 |
|  | 法定代表人/委托代理人 | （签章） |  |  |  |
|  | 联系 （经办人） | （签章） |  |  |  |
|  | 住所 （通讯地址） |  | 邮政编码 |  |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |  |
|  | 账号 |  |  |  |  |

附件1

货物采购清单（含分项报价）

第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

### 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书（实质性格式）

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1中小企业政策证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额， 资格证明文件部分无需提供 《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管 理局（含新疆生产建设兵团） 出具的属于监狱企业的证明文件； 供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包） 专门面向中小企业采购， 投标文件中须提供《中小企业声明函》 或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建

设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包） 预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购 合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的， 投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、 戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件， 还须同提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以 联合体形式参加采购活动，投标文件中除须⃞供《中小企业声明函》或《残疾人福利性 单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团） 出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部

分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中 小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函 项目名称 部分标明联合体中中小企

业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所⃞供货物的制造企业、提供服

务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示： 为方便广大中小企业识别企业规模类型， 工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序， 在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接， 投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划 分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规 定的中小企业划分标准所属行业， 则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

2-1-1中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函格式

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财  库 ﹝ 2020﹞ 46  号 ）的规定 ，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动 ，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造 。相关企业（含联合体  中的中小企业 、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1 .（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名 称），从业人员            人 ，营业收入为            万元 ，资产总额为            万元 1 ，属于 	（ 中型企业 、小型企业 、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名 称），从业人员            人，营业收入为            万元，资产总额为            万元，属于（ 中 型企业 、小型企业 、微型企业）；

……

以上企业 ，不属于大企业的分支机构 ，不存在控股股东为大企业的情形 ，也不 存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责 。如有虚假 ，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 2-1-2拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）（实质性格式）

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （勾选） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占该采购包 预算金额的 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

说明：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件， 则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

附：分包意向协议

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包预算总金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

说明：本协议仅在投标人为“落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。

### 3 本项目的特定资格要求（如有）

### 2-2其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

### 3-1联合协议（如有）

联合协议

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

- ______为本次投标的牵头人，联合体以牵头人的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：_______。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

盖章：______                           盖章：______

联合体成员名称：______

盖章：______

日期：_____年______月______日

注：1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须供《联合协议》，否则投标无效。

2. 联合体各方成员需在本协议上共同盖章。

### .3-2其他特定资格要求

二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

### 1  投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

### 2  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称，项目编号）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：________________

委托代理人（签字或盖章）：________________

日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构， 则法定代表人（单位负责人）处的签署

人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署， 则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则， 不需要提供《法

定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证、护照等身份证明文件电子件。提供身份证的， 应同时提供身份证双面电子件。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证、护照等身份证明文件电子件

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：_______

日期：_____年______月______日

### 3  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：                         项目名称：

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 4  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号：                     项目名称：           报价单位：人民币元

| 序 号 | 分项名 称 | 制造商 | 产地/ 国别 | 制造商 统一社会 信用代码 | 制造商 规模 | 制造商所 属性别 | 外商投资 类型 | 品牌 | 规格、型 号 | 单价 （元） | 数量 | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：制造商规模请填写“大型”、 “中型”、 “小型”、 “微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是 多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、 “外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 5  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号：                         项目名称：

| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： 口无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） 口有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 6  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号：                         项目名称：

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 7  中小企业声明函（如有）

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中

小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标

人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分

标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定

的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信

部联企业﹝2011﹞300 号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财  库 ﹝ 2020﹞ 46  号 ）的规定 ，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动 ，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造 。相关企业（含联合体  中的中小企业 、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1 .（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名 称），从业人员            人 ，营业收入为            万元 ，资产总额为            万元 1 ，属于 	（ 中型企业 、小型企业 、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名 称），从业人员            人，营业收入为            万元，资产总额为            万元，属于（ 中 型企业 、小型企业 、微型企业）；

……

以上企业 ，不属于大企业的分支机构 ，不存在控股股东为大企业的情形 ，也不 存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责 。如有虚假 ，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 8 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

8-1 供应商信息采集表

| 供应商名称 | 供应商所属性别 | 外商投资类型 |
| --- | --- | --- |

注： 1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.供应商所属性别请填写 “男 ”或 “女 ”，指拥有供应商 51%以上绝对所有权的性别； 绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写 “外商单独投资 ” 、“外商部分投资 ”或 “ 内资 ”。