[image: image1.png]\\

\\/

ED:I?H?F%




2023设备购置项目其他医疗设备采购项目
采购编号：ZYLS-ZB-202311025
竞争性磋商文件
采购人：北京市密云区中医医院
采购代理：中源联盛咨询(北京)有限公司
2023年11月
目      录
1

第一章   采购邀请

4

第二章   供应商须知

19

第三章   评审方法和评审标准

29

第四章   采购需求

48

第五章   合同草案条款

58

第六章   响应文件格式



第一章   采购邀请

中源联盛咨询（北京）有限公司受北京市密云区中医医院委托，对本项目采用竞争性磋商方式进行采购。
一、项目基本情况

1.项目编号：11011823210200003681-XM001
2.项目名称：2023设备购置项目其他医疗设备采购项目
3.采购方式：竞争性磋商
4.项目预算金额：204.76万元

5.采购需求：
	序号
	名称
	数量
	设备预算
（万元）
	分包
	产品类别

	1
	听力计
	2
	11.2
	第一包
（75万元）
	国产

	2
	中耳分析仪（声阻抗仪）
	1
	5.8
	
	国产

	3
	电子鼻咽喉内窥镜摄像系统
	1
	58
	
	国产

	4
	麻醉车
	1
	0.3
	第二包

（82.9万元）
	国产

	5
	手术无影灯
	5
	50
	
	国产

	6
	空心钻
	2
	4.6
	
	国产

	7
	麻醉机
	1
	28
	
	国产

	8
	光固化机
	4
	1.36
	第三包

（15.91万元）
	国产

	9
	超声喷砂牙周治疗仪
	3
	10.05
	
	国产

	10
	超声骨组织手术设备
	1
	4.5
	
	国产

	11
	全自动单独滴染染色机
	1
	9.95
	第四包

（9.95万元）
	国产

	12
	经颅多普勒超声仪
	1
	21
	第五包

（21万元）
	国产


6.合同履行期限：合同签订后15个日历日内安装、调试完毕。
7.本项目是否接受联合体响应：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。
3.本项目的特定资格要求：供应商应具有合法的医疗器械经营或生产资格。
三、获取采购文件

1.时间：2023年11月30日至2023年12月06日，每天上午09:00至12:00，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市密云区政府采购交易系统（http://www.bjmy.gov.cn/ggzy-zfcg）及北京市北京经济技术开发区万源街22号天宇大厦B座4层前台。
3.方式：①供应商首先在北京市密云区政府采购交易系统操作报名（详见其他补充事宜：北京市密云区政府采购交易系统操作事宜），②网上平台操作成功后由报名人员携带纸质的“本人身份证复印件”及“法定代表人授权书（格式自制）”并加盖单位公章，至北京市北京经济技术开发区万源街22号天宇大厦B座4层前台登记并领取电子版采购文件。
4.售价：0元。
四、响应文件提交

截止时间：2023年12月11日09点30分（北京时间）。
地点：北京市密云区公共资源交易中心二层（北京市密云区鼓楼东大街19-15号）。

五、其他补充事宜
1、北京市密云区政府采购交易系统操作事宜

1.1新用户注册：投标人须在北京市密云区政府采购交易系统(网址http://www.bjmy.gov.cn/ggzy-zfcg)成功注册报名并关注本项目。

1.2注册完善信息通过审核后，按照“操作手册”要求，对本项目点击关注。

1.3关注成功后需在获取采购文件时间内进入“我的投标项目中”，点击所报名关注的项目，在采购文件一栏点击右侧上传按钮，附件上传营业执照等资料。（如未上传，代理机构则无法确认报名，由此带来的风险由投标人自行承担）。

1.4本项目采用线上线下相结合形式，需提交纸质投标文件参与本项目，未在线上报名(北京市密云区政府采购交易系统)和线下登记（北京市北京经济技术开发区万源街22号天宇大厦B座4层前台）的潜在投标人均无资格参加本次投标。

2、采购项目政府采购政策:①节能产品强制采购；②节能产品、环境标志产品优先采购；③政府采购促进中小企业发展；④政府采购项目支持监狱企业发展；⑤政府采购信用担保；⑥进口产品管理；⑦政府采购促进残疾人就业；

3、本公告中项目编号为11011823210200003681-XM001，采购文件及响应文件中采购编号为ZYLS-ZB-202311025。

4、本项目需要落实的政府采购政策：①节能产品强制采购；②节能产品、环境标志产品优先采购；③政府采购促进中小企业发展；④政府采购项目支持监狱企业发展；⑤政府采购信用担保；⑥进口产品管理；⑦政府采购促进残疾人就业。
六、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

　　　1.采购人信息

名    称：北京市密云区中医医院
地    址：北京市密云区新中街39号
联系方式：孙言 010-61098704
2.采购代理机构信息

名    称：中源联盛咨询(北京)有限公司
地    址：北京市北京经济技术开发区万源街22号天宇大厦B座4层402
联系方式：010-67803241转8011
3.项目联系方式
项目联系人：马恩泽

电      话：010-67803241转8011
第二章   供应商须知
供应商须知资料表
本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：货物

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：否

	3.1
	现场考察
	不组织

	
	磋商前答疑会
	不召开

	4.2.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：

标的名称

中小企业划分标准所属行业

听力计
工业
中耳分析仪（声阻抗仪）

工业
电子鼻咽喉内窥镜摄像系统

工业
麻醉车

工业
手术无影灯

工业
空心钻

工业
麻醉机

工业
光固化机

工业
超声喷砂牙周治疗仪

工业
超声骨组织手术设备

工业
全自动单独滴染染色机

工业
经颅多普勒超声仪

工业


	10.2
	报价
	报价的特殊规定：无

	11.1
	磋商保证金
	磋商保证金金额：
第一包人民币7500元整，
第二包人民币8300元整，
第三包人民币1600元整，
第四包人民币1000元整；
第五包人民币2100元整。
磋商保证金收受人信息：
账户名称: 中源联盛咨询（北京）有限公司

投标保证金账号：344171207755

开户行：中国银行北京天华支行

行号：10410005522   

	11.7.5
	
	磋商保证金不予退还的其他情形：无

	12.1
	响应有效期
	自提交响应文件的截止之日起算90日历天。

	20.1
	成交供应商的确认
	采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商：是

成交候选人并列的，按照以下方式确定成交供应商：
1、选取最终报价最低的；

2、如不能通过前款方式确定：选取质保期时间最长的；

3、如不能通过前款方式确定：由磋商小组随机抽取。 

	23.5
	分包
	本项目是否允许分包：不允许

	24.1.1
	询问
	询问送达形式：电话、信件、书面材料等。

	24.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式：

联系部门：招标二部；

联系电话：010-67803241转8011；

通讯地址：北京市北京经济技术开发区万源街22号天宇大厦B座4层402。

	25
	代理费
	收费对象：成交供应商

收费标准：参考原国家计委计价格【2002】1980号文和国家发改委发改办价格【2003】857号文的标准，由成交供应商向采购代理机构支付成交服务费，上浮20%；

缴纳时间：发放成交通知书1个工作日内。


供应商须知


一   说  明


1 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

1.2 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2 项目属性见《供应商须知资料表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

3 现场考察、磋商前答疑会

3.1 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

4 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1 进口产品

4.1.1 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

4.1.2 本项目是否接受进口产品见第四章《采购需求》。

4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1 中小企业定义：

1.1.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

1.1.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

1.1.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

1.1.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
4.2.2 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

1.1.1.5 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

1.1.1.6 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
1.1.1.7 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
1.1.1.8 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
1.1.1.9 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
1.1.1.10 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

4.3 政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 

4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

4.4 支持乡村产业振兴管理

4.4.1 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

4.5 正版软件

4.5.1 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.5.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

4.6 信息安全产品

4.6.1 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则响应无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

4.7 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

4.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第四章《采购需求》），否则响应无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第三章《评审方法和评审标准》。

5 响应费用

5.1 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   竞争性磋商文件

6 竞争性磋商文件构成

6.1 竞争性磋商文件包括以下部分：

第1章 采购邀请

第2章 供应商须知

第3章 评审方法和评审标准

第4章 采购需求

第5章 合同草案条款

第6章 响应文件格式

6.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

7 对竞争性磋商文件的澄清或修改

7.1 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商。采用公告方式邀请供应商参与的，还将在原公告发布媒体上发布更正公告。
7.2 上述书面通知，按照获取竞争性磋商文件的潜在供应商提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

7.3 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

三   响应文件的编制

8 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

8.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

8.2 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

8.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

9 响应文件构成

9.1 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

9.2 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
9.3 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

9.4 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

9.5 供应商认为应附的其他材料。

10 报价

10.1 所有响应均以人民币报价。

10.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
10.2.1 所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。 

10.2.2 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。
10.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

10.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

11 磋商保证金

11.1 供应商应按《供应商须知资料表》中规定的金额及要求交纳磋商保证金，并作为其响应文件的一部分。

11.2 交纳磋商保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

11.3 磋商保证金到账（保函提交）截止时间同首次响应文件提交截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前将原件提交至采购代理机构；由于到账时间晚于首次响应文件提交截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其响应无效。

11.4 磋商保证金（保函）有效期同响应有效期。

11.5 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

11.6 采购人、采购代理机构将及时退还供应商的保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外：

11.6.1 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的磋商保证金；
11.6.2 成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商；

11.6.3 未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。
11.7 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构不予退还磋商保证金：

11.7.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

11.7.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

11.7.3 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

11.7.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

11.7.5 《供应商须知资料表》规定的其他情形。

12 响应有效期

12.1 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

13 响应文件的签署、盖章

13.1 磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），需使用手签；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），响应文件中可使用原件的复印件。

13.2 磋商文件要求盖章的内容，应加盖供应商经有关部门备案的公章。

13.3 供应商应按磋商文件的规定，准备响应文件正本1份、副本3份、电子版响应文件1份（正本盖章PDF扫描件），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。响应文件的正本需打印或用不退色墨水书写；响应文件加盖骑缝章；响应文件的副本可采用正本的复印件。
13.4 响应文件的正本需胶装成册。授权代表须有书面的“法人授权书”原件（标准格式附后），附原件在响应文件中。
13.5 响应文件目录应包含章节标题及所在页码，目录所示页码须与对应章节实际页码一致。
13.6 任何对响应文件行间插字、涂改和增删，必须由响应文件签字人签字或盖章后才有效。
13.7 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。
13.8 如果供应商未按上述13.1-13.7要求密封及加写标记，其响应无效。

四   响应文件的提交

14 响应文件的提交

14.1 供应商现场递交纸质响应文件并向签署《响应文件递交登记表》。
14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受现场递交以外任何形式提交的响应文件，磋商保证金除外。

14.3 供应商或其授权代表现场递交响应文件时需按《第六章 响应文件格式》中授权委托书（格式）要求另外单独提供携带一份核实其身份，并携带身份证原件以备查验，否则其响应文件不予接收。

15 响应文件截止时间

15.1 供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将纸质提交至第一章采购邀请中指定的响应文件提交地点。

16 响应文件的修改与撤回

16.1 提交响应文件截止时间前，供应商可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
16.2 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
五   评审

17 响应文件的开启

17.1 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

17.2 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员将回避。

17.3 供应商不足3家的，均不予开启。

17.4 本项目不公开报价。

18 磋商小组

18.1 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

18.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

19 评审方法和评审标准

19.1 见第三章《评审方法和评审标准》。

六   确定成交

20 确定成交供应商

20.1 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商，见《供应商须知资料表》。成交候选人并列的，按照《供应商须知资料表》要求确定成交供应商。

21 成交公告与成交通知书

21.1 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在北京市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

21.2 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。
22 终止

22.1 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

22.1.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

22.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.1.3 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
23 签订合同

23.1 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

23.2 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

23.3 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

23.4 政府采购合同不能转包。

23.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

24 询问与质疑

24.1 询问

24.1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

24.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

24.2 质疑

24.2.1 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

24.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。

24.2.3 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

24.2.4 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

24.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。
25 代理费

25.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费。

第三章   评审方法和评审标准

一、资格审查程序

1 响应文件的资格性检查和符合性审查

1.1 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

1.2 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

1.3 《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

	序号
	检查因素
	检查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
	具体规定见第一章《采购邀请》
	

	1-1
	营业执照等证明文件
	供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；

供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；

供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

若本项目允许分支机构参加响应，则分支机构参加响应的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。
	提供证明文件的复印件并加盖本单位公章

	1-2
	供应商资格声明书
	提供了符合竞争性磋商文件要求的《供应商资格声明书》。
	格式见《响应文件格式》

	1-3
	供应商信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；

截止时点：首次响应文件提交截止时间以后、资格性检查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间为准；

信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他竞争性磋商文件一并保存；

信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式磋商的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《采购邀请》
	

	2-1
	中小企业声明函
	供应商应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。

注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注2：残疾人福利性单位须按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
	格式见《响应文件格式》

	2-2
	其它落实政府采购政策的资格要求
	无
	无

	3
	本项目的特定资格要求
	供应商应具有合法的医疗器械经营或生产资格。
1.供应商如为代理商:所投产品属第二类医疗器械的应具有《医疗器械经营备案凭证》，属第三类医疗器械的应具有《医疗器械经营许可证》。

2.供应商如为制造商:使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》。
3.不属于医疗器械管理范围内的应出具相关证明（说明）文件。
	提供证明文件的复印件并加盖本单位公章

	3-1
	是否接受联合体
	本项目不接受联合体响应，供应商不得为联合体。 
	无

	3-2
	其他特定资格要求
	无
	无

	4
	磋商保证金
	按照竞争性磋商文件的要求提交磋商保证金。
	提供证明文件的复印件并加盖本单位公章


1.4 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

	序号
	检查因素
	检查内容
	是否允许澄清、说明或者更正

	1
	投标有效期
	响应文件中承诺的投标有效期满足采购文件中载明的投标有效期的；
	否

	2
	签署、盖章
	按照采购文件要求签署、盖章的；
	否

	3
	进口产品
	不接受进口产品投标
	否

	4
	附加条件
	响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
	否

	5
	响应书
	详见磋商文件格式
	否

	6
	授权委托书
	详见磋商文件格式
	否

	7
	法定代表人（单位负责人）身份证明
	详见磋商文件格式
	否

	8
	报价一览表
	详见磋商文件格式
	否

	9
	分项报价表
	详见磋商文件格式
	否

	10
	合同条款偏离表
	详见磋商文件格式
	否

	11
	采购需求偏离表
	详见磋商文件格式
	否

	12
	所投产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》
	《中华人民共和国医疗器械注册证》
	否

	13
	售后服务
	售后服务承诺函
	否

	14
	其他无效情形
	供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。
	否

	15
	★条款要求
	满足采购文件中标注★条款要求
	否


2 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

2.1 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
2.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.5 响应文件的澄清、说明或者更正：
2.5.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

2.5.2 磋商小组对响应文件进行审查，如发现供应商提交的响应文件存在不满足《符合性审查要求》的内容，如属于表中“不允许”澄清、说明或者更正的内容，则供应商响应文件按无效处理；如属于表中的“允许”澄清、说明或更正的内容，磋商小组将要求供应商在规定的时间内对响应文件进行澄清、说明或者更正。如供应商在磋商小组规定的时间内未作出必要的澄清、说明或者更正，或澄清、说明或者更正后仍不能满足采购文件要求的，则供应商的响应文件按无效处理。

2.5.3 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

2.6 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价时间为磋商小组指定的时间，具体时间根据磋商进度另行通知。

2.7 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

2.8 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.9 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

3 最后报价的算术修正及政策调整

3.1 最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

3.2 最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.2.1 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

3.2.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.2.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最后报价一览表的总价为准，并修改单价；

3.2.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.2.5 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

3.3 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

3.3.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

3.3.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
3.3.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

3.3.7 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

3.3.8 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3.3.9 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：强制节能产品优先采购。

4 磋商环节及提交最后报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

4.1 供应商对实质性变动不予确认的；

4.2 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

4.3 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最后报价的；

4.4 如供应商的最后报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

4.5 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

4.6 最后报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

4.7 其他：未按要求在规定时间内（10分钟）提供最终报价表/最终分项报价表的。

5 评审方法和评审标准

5.1 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。  

5.2 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

5.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）无。

5.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）无。

6 确定成交候选人名单

6.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。 

6.2 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。
6.3 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

7 报告违法行为

磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评审标准
	序号
	评分因素
	评审条款
	分值
	评分标准
	说明

	1
	价格部分
	价格
	30
	满足磋商文件要求的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后报价）×分值
	此处最后报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第三章《评审方法和评审标准》3.2、3.3

	2
	商务部分
	业绩
	6
	供应商自身就本包投标产品或其同品牌同类型产品近三年在中国境内销售业绩：每提供一个有效业绩得2分，最多得6分；无业绩者0分。（有效业绩需提供合同首页、货物清单页、双方签字盖章页）
	同类型产品指与所投货物同档次、主要性能、功能相当的产品；近三年指：2020年12月至2023年12月。

	
	
	对供应商售后服务能力的评价
	6
	售后服务方案（包括但不限于：保修期、制造商认可和执行程度、供应商所在位置、交通状况、到达现场的时间及维修恢复时间、售后服务措施、安装、培训、供货期、优惠条件等）对比排序评价：

完整，可实施性高，得6分；

基本完整，可实施性一般，得3分；

不完整，可实施性较差，得1分。

注：不满足竞争性磋商要求的质量保证期（保修期）的投标此项评审为0分。

	3
	技术部分
	对投标产品整体性能的评价
	7
	根据竞争性磋商技术规格要求、投标产品技术响应情况比较，结合项目需求，对投标产品（包括但不限于基本技术指标、功能性指标、安全性指标等）进行对比排序评价：

1、投标产品整体技术性能排名第一得7分；

2、投标产品整体技术性能排名第二得3分；

3、投标产品整体技术性能排名第三（含）以下得1分。

注：同一名次中可并列排名。

	
	
	对竞争性磋商技术规格要求的响应程度
	50
	技术指标全部满足招标要求的为50分，有1项“▲”条款不满足的扣6分；有1项其他条款不满足的，扣2分；最低得分0分。

	4
	政策性得分
	节能产品、环境标志产品
	1
	（1）供应商提供产品列入节能产品政府采购品目清单”中规定优先采购产品（非强制采购产品）的，每个产品得0.5分，最高得0.5分，不提供不得分。
（2）供应商提供产品列入环境标志产品政府采购品目清单中，属于优先采购的环保产品的，每个产品得0.5分，最高得0.5分，不提供不得分。

	合计
	100
	


第四章   采购需求
★一、采购标的

	序号
	名称
	数量
	设备预算
（万元）
	分包
	产品类别

	1
	听力计
	2
	11.2
	第一包
（75万元）
	国产

	2
	中耳分析仪（声阻抗仪）
	1
	5.8
	
	国产

	3
	电子鼻咽喉内窥镜摄像系统
	1
	58
	
	国产

	4
	麻醉车
	1
	0.3
	第二包

（82.9万元）
	国产

	5
	手术无影灯
	5
	50
	
	国产

	6
	空心钻
	2
	4.6
	
	国产

	7
	麻醉机
	1
	28
	
	国产

	8
	光固化机
	4
	1.36
	第三包

（15.91万元）
	国产

	9
	超声喷砂牙周治疗仪
	3
	10.05
	
	国产

	10
	超声骨组织手术设备
	1
	4.5
	
	国产

	11
	全自动单独滴染染色机
	1
	9.95
	第四包

（9.95万元）
	国产

	12
	经颅多普勒超声仪
	1
	21
	第五包

（21万元）
	国产


二、商务要求

★1、交付的时间和地点：合同签订后15个日历日内安装、调试完毕（采购人指定地点）。
2、付款条件：依据实际合同签订执行。
3、售后服务（质保期）：自货物最终验收合格之日起不少于60个月。
★4、供应商须提供全新、原装，并符合质量标准的货物。 验收期内产品若出现破损等质量问题，供应商应在三日内提供免费上门更换服务，货物及其专人车运输、应在三日内提供免费上门更换服务，货物及其专人车运输、包装的费用由供应商承担。
三、技术要求
听力计
一、数量：2套

二、技术参数

（一）、主机

1、输出接口：气导（AC）、骨导（BC）和声场（SF），SF 可以连接至自由区域扩音器或插入耳机；

2、具备USB 2.0 数据接口，连接工作站后可对测听数据进行保存； 

3、通道：独立输出通道≥2路；

4、测试频率：气导，125-8000Hz；骨导，250-6000Hz；误差：±2%以内；

5、测试强度：气导，-10～120dB；骨导，-10~70dB；调节步长≤5dB，误差：≤1dB；

6、掩蔽

▲6.1、气导、骨导双路独立对侧掩蔽,可自由切换，无需调换气导耳机；

6.2、掩蔽强度范围：-10～110dB；

6.3、具备掩蔽提示功能；

7、啭音调制频率：5Hz±10%正弦波

8、测试信号： 纯音、转音、脉冲音

9、失真度： 气导≤2.5% ；骨导≤5.5%  

10、患者应答：外置应答手柄，内置蜂鸣提示；

11、具备对讲系统，音量可调；

12、给声方式：≥2种给声方式；

13、具备受试者听力保护功能；

14、配置外置功放，内置声场校准功能；

15、液晶显示屏，可双行数值显示；

▲16、设备可直接测试，无需借助其他设备或者工作站得到测试结果；

（二）、工作站： 

1、CPU：i5或以上性能；

2、内存≥8G；硬盘≥512G；

3、彩色液晶显示器≥23英寸；

4、打印机：彩色喷墨打印机

（三）、软件功能：

1、具备自定义听力诊断模块；

▲2、气骨导PTA计算方式：≥2种标准可选，可自定义计算方式；

3、具备多种听力辅助分析功能；

4、计算精度：≥3种；

5、职业病诊断：可根据国标直接获取噪声聋诊断数值和诊断分级，对听力结果进行年龄性别修正，对听力测试数据一键计算分析；

6、报告

6.1、个性化报告设置：多种报告表头模版可供选择，报告参数自由组合，支持电子签名

6.2、报告命名：导出报告文件名可以多种方式命名；

6.3、测试报告存储：存储格式≥2种，可通过FTP传输至指定目录存储；

6.4、可设置自定义报告 LOGO 和名称，可生成 A4 或 B5 的格式报告；

7、数据传输：使用USB2.0接口连接

三、主要配置（单台）
1、主机：1台； 

2、气导耳机：1 副；

3、骨导耳机：1 副；

4、工作站：1套；

5、应答开关：1 个；

6、听力分析软件：1套

★四、质保内容：包含工作站、配置清单的设备
中耳分析仪（声阻抗仪）
一、数量：1套

二、技术参数

（一）、主机：

1、液晶触摸显示屏≥7英寸；

▲2、探头手柄内置控制灯和开关，可直接进行测试、切换测试耳。

3、探测音频率226Hz-1000Hz范围内≥4档可选；声强：75dB SPL、85dB SPL可选；

4、声导纳（声顺）测量容积范围：

4.1、鼓室图：0.2cm3-5cm3；

4.2、外耳鼓室补偿图：0cm3-2cm3

5、鼓室图测试

5.1、自动、手动可选：

5.1.1、最大测压范围：-600～+400 daPa；

5.1.2、蠕动泵加压速率：15 daPa/s -600daPa/s范围内≥7档可选，误差：±50daPa/s@200daPa/s；

5.1.3、测试模式：声导纳（Y）、声纳（B）、 声导（G）；

6、具备同侧/对侧镫骨肌反射测试（自动、手动）、声衰减测试（自动、手动）、声反射潜伏期测试功能

7、咽鼓管功能测试：

▲7.1、鼓膜完整或穿孔均可进行；

7.2、完整鼓膜咽鼓管测试：Williams 测试法；

7.3、穿孔鼓膜咽鼓管测试：Toynbee测试法,测试时间和鼓室压范围可调。

9、刺激声频率和声强：

9.1、同侧：

9.1.1、可选BBN（宽带噪声），LPN（低通噪声），HPN（高通噪声）、无刺激；

9.1.2、刺激频率：500Hz-6000Hz 

9.1.3、最大声强≥110dB HL；声强调节步长≤5dB。

9.2、对侧：

9.2.1、可选BBN（宽带噪声），LPN（低通噪声），HPN（高通噪声），无刺激

9.2.2、刺激频率：250Hz-8000Hz范围内≥8档可选；

9.2.3、最大声强≥120dB HL；

（二）、工作站： 

1、CPU：i5或以上性能；

2、内存≥8G；硬盘≥512G；

3、彩色液晶显示器≥23英寸；

4、打印机：彩色喷墨打印机

（三）、软件功能：

1、具备鼓室图测试功能；

2、具备镫骨肌反射测试功能；

3、具备声反射潜伏期测试功能；

4、具备声反射衰减测试功能；

5、具备完整/穿孔咽鼓管功能测试；

▲6、可自定义快速测试≥2个，测试时间≤60s。

7、以在计算机屏幕上看到正在进行的测试全景。

三、主要配置：

1、中耳分析仪主机：1台；

2、探头：1个；

3、工作站：1套；

4、对侧耳机：1副；

5、耦合腔：1副；

6、耳塞套装：1套；

7、册数分析软件：1套；

★四、质保内容：包含工作站、配置清单设备
电子鼻咽喉内窥镜摄像系统
一、数量：1套

二、技术参数：

（一）、电子鼻咽喉内窥镜：

1、操作手柄：

1.1、诊断型：外径≤2.8mm；

1.2、治疗型：外径≤4.5mm； 

2、景深：3-200mm；

▲3、分辨率：检查型≥100×100，治疗型：800×800；

4、视场角：≥120°;

5、软镜工作软管有效长度≥360mm;

6、软镜插入部外径≤32.8mm；

7、插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥130°,向下弯曲≥130°;

▲8、操作手柄功能按键≥2个。可控制图像冻结、调光、图像拍照、录像；

9、自带LED光源，具备防雾功能；

10、兼容0lympus的一次性吸引按钮、活检阀、清洗管道；

11、具有无顶针双向通气阀 (NT 阀)；

12、操作部防水等级：IPX7；支持低温等离子消毒和环氧乙烷灭菌；

（二）、电子内窥镜图像处理器

1、液晶触摸显示屏≥5英寸，支持多点缩放；

2、内存≥8G，可持续录制视频≥120min；可外接存储卡直接存储图片及视频等信息；

3、具有白平衡、冻结、调光、拍照、摄像、回放功能；

4、具有画面缩放功能；

6、具有DVR数字视频录制及回放功能；

7、图像处理器接口≥2个；

▲8、具有无线及有线连接指示功能，无线视频传输距离≥10米，可接入无线接收设备数量≥5个；

9、具有文件管理功能，文件夹可重命名设置

（三）、便携式电子内窥镜图像处理器：

1、彩色液晶触摸显示屏≥10英寸，分辨率≥1280×800，具备多点触控功能；前后转动角度： 90°-150°；

2、可放大倍数≥3倍；

3、内存≥8G 

4、具有HDMI视频输出接口，可连接医用高清工作站、可外接高清显示屏同屏显示和；

5、具有冻结、调光、拍照、摄像、图像和视频回放功能；

6、光源照明亮度≥5级调节；

7、具有手动、自动一体设计白平衡功能；

8、具有文件管理功能，文件夹可重命名设置；图片格式≥2种可选；

9、具备锂离子可充电电池，容量≥6000mAH, 电池工作时间≥240min、

10、具有摄录时间长短提示功能、调光提示功能和电量智能检测指示标示；

（四）、监视器：

1、彩色液晶显示器≥24英寸；

2、分辨率≥1920*1080；

（五）、医学影像工作站

1、CPU：i5或以上性能；

2、内存：≥8G；硬盘≥512G

3、彩色液晶显示器：≥ 23英寸；

4、打印机：彩色喷墨打印机；

5、配套图像采集和报告软件；

（六）、台车：配有内镜支架，可调整监视器角度；

三、主要配置：

1、电子内窥镜图像处理器：1台；

2、便携式电子内窥镜图像处理器：1台；

3、无线视频发射器：1 对；

4、电子鼻咽喉内窥镜(检查型）：1条；

5、电子鼻咽喉检查镜（治疗型）：1条

6、存储卡（≥8G）：1个；

7、医学影像工作站：1套；

8、脚踏开关：1个；

9、医用监视器：1台；

10、医用台车：1辆

★四、质保内容：

1、包含工作站、配置清单内所有设备；
2、提供连入医院pacs接口的费用。
麻醉车
一、数量：1台

二、技术参数：

1、台面：

1.1、ABS工程塑料一次注塑成型，内添加抗菌树脂；

▲1.2、台面厚度≥60mm，后高前低、两侧斜面突起设计

3、铝合金型材立柱，表面喷砂工艺处理；

4、侧板、背板：

4.1、均选用铝塑复合板拼装，铝塑复合板厚度≥4mm；

4.2、表层材料为涂装铝板，芯材为聚乙烯塑料；

5、抽屉：

5.1、数量：5组

5.2、铝合金型材、ABS模具连接件、铝塑复合板组装抽屉

5.3、具备自回弹式、静音三节静音滑轨，内设滚珠结构，推拉次数≥5万次；5.4、带锁；

5.5、抽屉承重≥50kg

6、底部采用四只静音防缠绕聚氨酯脚轮，脚轮直径≥100mm，带刹车；

7、整体承重≤200KG；

8、外形尺寸（长×宽×高）：65×48×103cm，可上下浮动5%；

★三、质保内容：货物整体质保。
手术无影灯
一、数量：5台

二、技术参数

1、光源：

1.1、LED冷光源，母灯灯珠数量≥35个，子灯灯珠数量≥30个；

▲1.2、母灯：40000-160000lux范围内≥10档可调；子灯40000-130000lux范围内≥10档可调；

1.3、显色指数Ra≥98；

▲1.4、光斑：180mm-290mm范围内≥10档可调；

1.5、d50/d10≥50%；

▲1.6、照明深度≥1200mm，能很好的为深腔手术提供照明；

1.7、深腔照明率100%；

2、灯壳外罩采用铝合金材质，表面采用环保粉沫喷塑处理，粉末通过抑菌检测；

3、控制系统：

3.1、采用液晶触控面板，位于灯盘转轴处，角度可调60°，便于医生操作观察；

3.2、照明模式：具有普通照明、明亮照明、腔镜照明：

3.3、具有自定义模式，可自定义保存≥3组不同照明参数，可一键切换；

▲3.4、具有照度稳定技术，调节光斑大小时，照度会自动补偿，保持中心照度恒定不变；

▲3.5、具备自动对焦功能，可适应不同创口距离，移动灯盘位置，保持照度不变；

3.6、配置智能阴影管理系统，开启后，单遮挡无影率实测值≥92%；

4、支架

4.1、采用圆形旋转平衡臂悬挂系统，≥6组关节联动,旋转角度≥340°；

4.2、子母灯上下移动作用力≤40N，水平位移作用力≤20N；

5、手柄：

5.1、无菌手柄设计，采用PPSU材料，可拆卸，耐受高温高压蒸汽灭菌≥134℃，5.2、手柄具有照度调节功能；

▲6、采用DC调光技术，直接控制灯珠电流大小来实现照度调节，不对光源进行PWM调光，避免低频频闪给医护人员带来视觉疲劳和不适，同时消除摄像时的水波纹。

7、生产商通过ISO13485、ISO14001、ISO27001、ISO45001认证并提供证书复印件；

★三、质保内容：货物整体质保。
空心钻
一、数量：2台

二、技术参数：

1、可整机高温高压消毒，耐高温≥155℃；

2、转速≥650rpmm

3、扭矩≥6.0N•m

4、使用免消毒充电电池；

5、铝合金外壳，中空直径≤4.0mm；

6、噪声≤60dB；

7、温升≤25℃；

8、生产商通过13485认证并提供证书复印件；

三、主要配置（单台）：

1、主机：1台；

2、充电电池：1组；

3、充电器：1个；

4、消毒通道：1个；

5、钻夹头：1只；

6、钻夹头钥匙：1把；

★三、质保内容：包含主机、配置清单的设备。
麻醉机
一、数量：1套

二、主要用途：用于低流量或高流量的重复吸入或非重复吸入麻醉，适用于成人到婴儿。

三、技术参数

1、气体供给和安全装置

▲1.1、气源：O2、N2O、AIR三气源；

1.2、流量调节范围：

1.2.1、氧气：0.012.0 L/min；

1.2.2、笑气：0.0-12.0 L/min；

1.2.3、空气：0.0-12.0 L/min；

▲1.3、流量计：机械流量计，至少包括氧气、笑气、空气流量计

1.4、具备笑、氧气联动功能，确保 O2/N2O 混合气中的 O2 浓度≥23%；

1.5、快速充氧：不经过挥发罐，流速：25 -75 L/min；  

1.6、断电情况下，供气不受限制，笑氧比例控制可正常运行；

2、呼吸机系统

2.1、电动电控呼吸机或气动电控呼吸机，用于成人 、儿童和新生儿，无需更换任何部件；

▲2.2、集成呼吸回路，具备回路加热装置；

2.3、半紧闭回路，具备新鲜气体隔离阀；

▲2.4、通气模式：自主呼吸、手动通气、容量控制

2.5、流量传感器≥5个，精度：±8%以内，可定标；

2.6、呼吸回路可进行134℃ 高温高压灭菌；

2.7、新鲜气体的设置不影响潮气量的输送

▲2.8、容量控制模式下，最小潮气量设置≤20ml

2.9、吸气压力 (Pinsp)设置范围：PEEP＋5H2O～65 cmH2O；

2.10、PEEP设置范围：0-20cmH2O 

2.11、呼吸频率设置范围：4-60次/min,

2.12、I:E设置范围：4：1-1：4

2.13、吸气暂停 (Tip:Ti)设置范围：0 %-50%

2.14、吸气流速 (InspFlow)：10-75 L/min

3、挥发罐

3.1、挥发罐位≥2个，拆卸挥发罐后自动关闭；

3.2、配备七氟醚挥发罐

3.3、转运和储存时可任意角度放置，无需排空转运；

3.4、挥发罐温度补偿范围：18℃-35℃；且具备压力补偿、流量补偿；

3.5、加药量≥280mL；

4、钠石灰罐：容量≥1.5L；

5、彩色液晶显示屏≥10英寸，中文显示界面；

5、监测：

5.1、所有监测参数和监测波形可全部显示在用户界面上

5.2、监测参数包括：压力波、呼出潮气量、呼出分钟通气量、气道压力、吸气峰压、平台压、PEEP、呼吸频率吸入氧浓度；

5.3、打开呼吸机或新鲜气体，监测功能将自动激活

6、报警：

6.1、具备分钟通气量、气道压力(包括阻塞和脱管)、吸入氧浓度报警功能，报警阈值可调节；

6.2、报警方式：声光报警；

6.3、断电时可声音报警；

6.4、具备报警静音功能柜，静音时间≥2min；

7. 数据接口：具备 RS-232 接口，可传输监测数据；

8、其他功能

8.1、具备待机模式；

8.2、开机全自动自检；

8.3、具备充电电池，支持设备正常工作≥45min

四、主要配置

1、麻醉机主机：1台；

2、七氟醚挥发罐：1个；

3、多次使用成人管路：1套；

4、一次性麻醉回路 (可伸缩)：25 套；

5、台车：1辆

★五、质保内容：包含主机、配置清单的设备。
光固化机
一、数量：4套

二、技术参数

1、工作模式：标准模式、强光模式、超强模式、正畸模式、渐进模式、脉冲模式和检查模式；

2、光源：LED，波长：385nm—515nm nm之间； 

▲3、光强调节范围：1000-3000 mW/cm2；

4、导光元件出光端面直径：≥10mm；

5、准直光束输出，出光夹角≤16°；

6、恒定光功率输出，不因电池电量下降而影响固化效果；

7、时间调节范围：1s-60s；

8、液晶显示屏，中文显示界面

9、配备金属前接头，可实现360°旋转

10、全金属机身，防摔耐用

11、充电底座支持无线充电；

12、充电座内置测光表，可实时线性显示光照强度

13、开机自动切换至上次使用模式；

14、电源：AC 100-240V，50Hz±1Hz；DC：充电电池，容量≥2000mAh

15、主机尺寸：≤30mm×30mm×250mm

16、主机重量：≤150克

三、主要配置：

1、主机：1台；

2、前接头：1个；

3、点固化头：1个；

4、电源适配器：1个

5、充电座：1个

★四、质保内容：包含主机、配置清单的设备。

超声喷砂牙周治疗仪
一、数量：3套；

二、主要用途：用于上、龈下喷砂洁治、洁牙、牙周治疗、根管治疗；

三、技术参数:

1、控制系统：

1.1、微处理器全自动控制；

1.2、液晶触摸显示屏≥7英寸，可选择功能、显示工作状态。

1.3、具备全自动频率跟踪功能，自动搜索最佳工作状态；

▲1.4、可根据所选用工作手柄自动切换工作模式；

▲1.5、配备单功能有线脚踏和多功能无线脚踏；多功能无线脚踏可选择标准模式、无水模式、清洗模式、增强模式；

2、手柄：

2.1、超声手柄和喷砂手柄可自由拔插，可高温高压灭菌（≥134℃、≥0.22MPa）；

2.2、超声手柄尾线接口和喷砂手柄尾线接口带有防滑纹

2.3、喷砂手柄

2.3.1、采用三段式设计，可拆卸；

2.3.2、尾线可拆卸；

▲2.3.3、龈下喷嘴：出砂≥3孔、出水≥1孔，可实现360°旋转；

▲2.3.4、龈上、龈下独立喷砂粉罐；

2.3.5、全透明漏斗形粉罐，粉罐可360°旋转，有刻度标识；

3、工作尖

3.1、钛合金工作尖；

3.2、工作尖椭圆形振动轨迹，治疗、抛光一起完成；

3.3、尖端主振动偏移（最大值）：90μm±50%

3.4、输出尖端振动频率：30±5kHz

3.5、输出的半偏移力（最大值）：10N±50%；

3.6、尖端输出功率：3W-20W；

4、水路：

4.1、双水路切换，可自动供水，也可使用外接水路供水；

4.2、自动供水模式下可以使用双氧水、次氯酸钠、洗必泰等专用药液；

4.3、具备水路加热功能，喷砂洁治模式下，可加热水路；

4.4、温度多档可调；

5、主机重量：≤3kg

6、主机尺寸（长×宽×高）：≤350mm×300mm×150mm

7、工作条件

7.1、进水压力：1bar-5bar；

7.2、进气压力：5.5bar-7.5bar；

7.3、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%；

四、主要配置：

1、主机：1台；

2、无线脚踏开关：1个；

3、有线脚踏开关：1个；

4、超声手柄：2把；

5、工作尖：12个；

6、粉罐：2个；

7、牙科喷砂粉：3瓶；

8、牙周消毒盒：2个；

9、喷砂消毒盒：1个；

10、通针：1支；

11、喷砂手柄：2个；

12、600mL水瓶：1个；

13、根管扳手：2个；

14、LED灯：1个；

15、喷嘴：10个；

16、1400mL水瓶：1个；

17、台车：1辆；

★五、质保内容：包含主机、配置清单的设备

超声骨组织手术设备
一、数量：1套

二、技术参数：

1、工作尖尖端主振幅调节范围：20-200μm；

2、工作尖尖端横向振幅：≤5μm；

3、工作尖振动频率调节范围：24.0 kHz-36.0kHz；

▲4、蠕动泵流量调节：30~110mL/min范围内≥10档可调；

▲5、输出声功率调节范围：200-490mW范围内≥10档可调；

6、主声输出面积：≤10 mm2；

7、次级横振声输出面积：≤20 mm2；

8、控制系统：

8.1、彩色液晶触摸显示屏≥7英寸，中文操作界面；

8.2、具备频率跟踪功能；

8.3、可直接显示输出流量速度数值；

8.4、切割模式≥2种可选，自由调整切割效果；

8.5、具备冲水模式

9、手柄

9.1、可一键控制手柄灯光开关。

9.2、手柄水路管道分离设计，可使用一次性输水管道；供水泵管可反复消毒；

10、脚踏

10.1、可控制模式、功率和水量；

10.2、防水等级：IPX8；

11、主机重量：≤3kg；

12、电源：AC 100V-240V，50Hz±1Hz；功率≤200VA；

三、主要配置：

1、主机：1台

2、手柄（带光）：3支；

3、多功能脚踏；1个；

4、工作尖： 25枚；

★四、质保内容：包含主机、配置清单的设备
全自动单独滴染染色机
一、数量：1套

二、主要用途：用于细胞病理学制片和染色、p16细胞学制片与免疫细胞染色；配套不同的试剂盒可应用于包括宫颈脱落细胞、痰液、尿液、针吸标本、浆膜腔积液等液基细胞学制片染色

三、技术参数

（一）、染色机主机：

▲1、自动液基薄层细胞制片染色、p16免疫细胞化学染色一体机；

2、制片速度：24片液基细胞片制片染色+24个p16染色所需时间≤200min

▲3、同一样本在一张玻片上可同时完成沉降式制片、巴氏染色或HE染色和免疫细胞化学染色。

4、自动化：同一台仪器自动完成离心、样本转移、制片、巴氏染色、HE染色、免疫细胞化学染色，样本上机到染色全自动完成；

5、制片原理：将病变细胞和具诊断价值的细胞平铺在玻片上，经仪器自动染色，制成薄层细胞涂片和免疫细胞染色涂片；

▲6、单批制片量：可在24张玻片上完成24个样本细胞学巴氏染色、HE染色和p16免疫细胞学染色。

7、运行模式：具备单染色、巴氏染色模式、HE染色模式、双孔制片染色模式。

8、用户可以通过设定巴氏苏木素及巴氏EA/OG、HE伊红的染色时间来调节巴氏染色的深浅，通过设定p16核复染苏木素时间调节免疫细胞化学染色细胞核的深浅。

9、抗体使用量：一抗和二抗使用量≤18μl；

10、液晶触摸显示屏≥7英寸，可单机运行；

11、数据处理功能：系统自动保存上次操作参数，制片过程实时监控，实时显示仪器的进行状态。

（二）、医学影像工作站

1、CPU：i7或以上性能；

2、内存：≥8G；硬盘：≥1T；

3、彩色液晶显示器：≥23英寸；

4、打印机：A4彩色喷墨打印机；

四、主要配置

1、全自动单独滴染染色机：1台；

2、废液桶（配盖，≥5L）：1个；

3、染色管：6个；

4、废液管：1个；

5、通管针：2根；

6、 纯水桶（≥5L）：1个；

7、染液瓶：6个；

8、三角试剂瓶：2个；

9、染色缸(含染架)：1套；

10、镊子：1个；

11、废料盒：1个；

★五、质保内容：包含主机、配置清单的设备
经颅多普勒超声仪
一、数量：1套

二、用途：用于颅内外血管常规检测、栓子监测及长程监护；

1、主机

1.1、采样频率：128Hz-1024Hz范围内≥4档可选；

1.2、取样容积：1-20 mm。连续可调；

1.3、探测深度范围：15mm-140mm；

▲1.4、增益调节范围：1-60dB；

1.5、动态调节范围：1-40 dB；

1.6、功率调节范围：0-180mw；

1.7、具备多普勒角度补偿功能；

▲1.8、同时工作通道数：≥2个；

2、配备无线遥控器，遥控器具有自定义功能按键；

3、数据处理工作站：

3.1、CPU：i5或以上性能；

3.2、内存≥4G；硬盘≥1TB；

3.3、彩色液晶显示器≥19.5英寸；

3.4、打印机：彩色喷墨打印机；
4、软件功能

4.1、检查参数：Vs、Vd、Vm、PI、RI、S/D、HR、a、脑死亡指数（DFI）、频宽指数（SBI）、狭窄指数（STI）、短暂高强度信号（HITS）、热指数（TI）、血管痉挛指数（lindegaard）；

▲4.2、常规检测模式下，单个探头支持同步显示的多普勒频谱图≥9个，同时深度间隔可设置（提供第三方检测报告证明）；

4.3、多深度动态M波功能：取样容积宽度、取样容积深度、全深度内血流的流向、强度、深度信息可同时显示；

4.4、双线M波功能：双通双深模式下，M波上可显示双深度界面频谱取样线，可联动调节，也可单独调节；

4.5、具备异常血流提醒功能；

4.6、可图像化显示≥40支血管的多维度参考依据，包括解剖位置、深度范围、探头角度、血管阻力、血流方向、谱图实例等；（提供彩页或软件截图）

▲4.7、具备辅助诊断模式，可图像化、文字化实时提供诊断建议，并辅助引导进一步血管检查路径，辅助诊断建议需符合《经颅多普勒超声操作标准》及《中国脑血管超声临床应用指南》；（需提供彩页或软件截图）

4.8、深度、标尺、增益、基线、降噪可一键无线遥控控制；

4.9、微栓子监测：

4.9.1、具备栓子、伪迹自动识别、栓子自动统计功能；

4.9.2、具备栓子图、声谱图、统计直方图等；

4.9.3、可缩放、测量纺锤波，可手动添加栓子事件；

4.9.4、TCD报告可提供栓子图、声谱图、直方图；

4.10、长程监护：

4.10.1、可全程多参数进行趋势监护；

4.10.2、具备种多测量方式；

4.10.3、可进行事件持续时间描记；

4.10.4、趋势线可拖拽、缩放（时间缩放、幅度缩放）；

4.11、具备参数自动报警功能，可设定预警的阈值；

4.12、可自定义检测血管参数，自定义检测流程；

4.13、具备离线数据分析功能，可在检查结束后=对数据进行计算、测量、出报告；

4.14、报告单功能：

4.14.1、多种模板可选择、模板可自定义；

4.14.2、报告单另可存为图片/PDF文件；

4.14.3、血管可批量导入报告单，词条可编辑导入或导出；

4.15、数据管理：具备数据导入及导出、数据检索、数据分类统计等；

4.16、参数双向自动计算，支持手动测量保存数据；

5、探头：具备自动休眠功能；

三、主要配置（单台）：

1、超声经颅多普勒血流分析仪主机：1台；

2、2M PW探头：1个；

3、4M CW探头：1个；

4、2M PW监护探头：2个；

5、监护头架；1个；

6、工作站：1套；

7、遥控器：1个；

8、台车：1辆

9、彩色经颅多普勒诊断软件：1套

★四、售后服务：

1、负责连入医院pacs接口的费用；

2、质保内容：包含主机、配置清单的设备；

第五章   合同草案条款

（本合同为参考文本，实际签订模板以采购人审定为准）
政府采购合同
（货物类）
合同编号：                            
采购编号：                            
项目名称：                          
货物名称：                          
甲 方：北京市密云区中医医院
乙 方：                      
签署日期：      年    月    日
合　　　同　　　书
甲 方：北京市密云区中医医院
乙 方：                    
北京市密云区中医医院(甲方)在               中所需          (货物名称)经              （采购代理机构）以竞争性磋商在国内进行采购。经评标委员会评定         (乙方)为             （货物名称）的中标供应商。甲方、乙方双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。
一、合同文件
    下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：
     a.本合同书；  b.中标通知书；  c.投标文件（含澄清文件） 
 d.磋商文件（含磋商文件补充通知）e.合同补充条款或协议；
二.  货物和数量
本合同货物：　　　　　　　　　　　　
数量：　          　　　　　　　　　
三. 合同总价
本合同总价为人民币：          整，￥00.00元；
分项价格：1．（货物名称和数量）：       整，￥00.00元；
2．（货物名称和数量）：       整，￥00.00元；
四. 付款方式
本合同的付款方式：经安装调试、使用培训，自货到验收合格后，使用两个月内付清全额货款，同时乙方交甲方10%作为履约保证金，甲方一年后返还。
五.  本合同货物的交货时间及交货地点
交货时间：采购合同签订后，15个日历日内完成送货安装调试。
交货地点：甲方指定地点。
六.  合同的生效
本合同一式   份，经双方全权代表签署、加盖单位印章并由卖方递交履约保证金后生效。
七、合同一般条款
1．定义
本合同中的下列术语应解释为：
1.1合同系指需供双方签署的、合同格式中载明的需供双方所达成的协议， 包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。
1.2合同价系指根据合同约定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。
1.3货物系指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。
1.4服务系指根据合同约定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。
1.5甲方系指与中标人签署供货合同的单位（含最终用户）。
1.6乙方系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。
1.7现场系指合同约定货物将要运至并安装、调试完毕的地点。
1.8验收系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。
1.9 “天”为自然日。如规定期限最后一日为法定节假日的，顺延至法定节假日后的第一日。
2．技术规范
2.1 提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件及其投标文件的技术规范偏差表相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。
3．知识产权
3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控， 乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。乙方负责处理侵权产品，退还全部货款，并按照全部货款的双倍向甲方承担赔偿责任，不足以弥补甲方损失的，差额补足。
4．包装要求
4.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。
4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。
5．装运标志
5.1  乙方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：
收货人：           ；合同号：           ；装运标志：         ；
收货人代号：       ；目的地：         ；货物名称、品目号和箱号：     ；
毛重／净重：        ； 尺寸(长×宽×高以厘米计)：           。
5.2  如果货物单件重量在2吨或2吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求， 乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。
6．交货方式
6.1交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。
6.1.1 现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现场且安装调试完毕并验收合格后的日期为交货日期。
6.1.2 工厂交货：由乙方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。
6.1.3甲方自提货物：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。
6.2 乙方应在合同规定的交货期 3 天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式8份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。
6.3 在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分所引起的一切后果负责。
7．装运通知
7.1在现场交货和工厂交货条件下的货物，乙方通知甲方货物已备妥待运输后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知甲方。
7.2如因乙方延误将上述内容用电报或传真通知甲方，由此引起的一切后果损失应由乙方负责。
8．付款条件：经安装调试、使用培训，自货到验收合格后，使用两个月内付清全额货款，同时乙方交甲方10%作为履约保证金，甲方一年后返还。。
9．技术资料
合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：
9.1合同生效后 3 天内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图寄给甲方。
9.2另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。
9.3如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后  5  天内将丢失资料免费寄给甲方。
10．质量保证
10.1乙方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。
10.2乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。
10.3 根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后  3  天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
10.4 如果乙方在收到通知后 3 天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。
10.5除“合同特殊条款”规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起   个月。
11．检验和验收
11.1 在交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的证明文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。
11.2货物运抵现场后，甲方将对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验结果或当地质检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。
11.2.1联合验收：
项目资金为预算内且统一结算的政府采购项目，在合同约定的截止日期内所采购的货物运抵现场并安装调试合格，及时通知甲方和采购代理机构待验收，甲方、采购代理机构接到通知后  15个工作日内组织对供应商履约的验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。甲方应当在验收书上签字盖章并承担相应的法律处责任。
11.2.2甲方聘请相关专业机构验收：
供应商在合同约定的截止日期将所报的货物运抵现场、安装、调试、组织培训（如需要）后，通知甲方和采购代理机构待验收，如果是大型或者复杂的项目，应当按照“委托协议”约定，邀请相关专业专家或国家认可的质量检测机构参加验收工作，专业机构验收人员应当在验收书上签字并承担相应的法律责任。
11.2.3甲方自行验收：
项目资金为预算外且自行结算的政府采购项目，在合同约定的截至日期内所采购的货物运抵现场并安装调试合格，及时通知甲方和采购代理机构待验收，甲方应当按照“委托协议”约定自行组织对供应商履约的验收，甲方验收人员应当在验收书上签字并承担相应的法律责任。
11.3 如果货物的质量和规格与合同不符或在第10条规定的质量保证期内，证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。
11.4甲方有权提出在货物制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提乙方便。
11.5 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。
12．索赔
12.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第10.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据按检验标准自己检验的结果或有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔。
12.2在根据合同第10条和第11条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
12.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理或由双方协商处理。
12.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经需供双方商定降低货物的价格或由有权威的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。
12.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第10条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。
12.3如果在甲方发出索赔通知后2天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后2天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同第12.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从合同款或从乙方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。
13．延迟交货
13.1乙方应按照此次“招标文件”中甲方规定的时间交货和提供服务。
13.2如果乙方无正当理由迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。
13.3 在履行合同过程中，由于乙方原因不能按时交货和提供服务的应及时以书面形式将其理由及预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当时必须出据书面批示，可酌情延长交货时间，此批示将作为最终验收的一部分。
13.4如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当时可以酌情延长交货时间，但需以甲方出据的书面批示为准。
14．违约赔偿
14.1除合同第15条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按７天计算，不足７天按一周计算。如果达到最高限额，甲方有权解除合同，乙方应按合同全部价款赔偿甲方损失。
15．不可抗力
15.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。
15.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后立即以书面形式通知另一方，并在事故发生后合理时间内将有关部门出具的证明文件送达另一方。
15.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在最短时间内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。
16．税费
16.1与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定，合同价为含税价，所有均由乙方缴纳。
17．合同争议的解决
因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，由密云区人民法院诉讼管辖。
18．违约解除合同
18.1 在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向乙方追诉的权利。
18.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物,按合同第14.1的规定可以解除合同的； 
18.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；
18.1.3 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。
18.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:
18.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签订、履行过程中的行为。
18.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害甲方的利益的行为。
18.2  在甲方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，另行购买全部或部分与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。
19．破产终止合同
19.1 如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方，单方终止合同而不给乙方补偿。但甲方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。
20．转让和分包
20.1政府采购合同项下的权利义务不得转让。
20.2经甲方同意，乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。乙方将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成的，必须在投标文件中载明。
21．合同修改
21.1 甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。
22．通知
22.1本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。
23．计量单位
23.1  除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。
24．适用法律：本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。
25．履约保证金
25.1 乙方应在合同签订后15个工作日内，按约定方式向甲方提交合同总价10％的履约保证金。
25.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。
25.3 履约保证金应使用本合同货币（人民币），按下述方式之一提交：
25.3.1支票、汇票或现金。
25.4 履约保证金在招标文件中规定的货物质量保证期期满前应完全有效。
25.5 如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权依据第三方证明直接索赔，要求从履约保证金中取得补偿。
25.6 货物通过最终验收合格后，履约保证金自动转为质量保证金，质保期结束后三十日内，如无扣除事项，甲方将质量保证金无息退还乙方。
26．合同生效和其它
26.1 政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件、投标文件、供应商澄清记录为基础，不得违背其实
质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。合同将在双方签字盖章并由乙方递交履约保证金后开始生效。
26.2  乙方有主动配合接受结果查究的义务。
26.3  本合同一式   份，以中文书写，具有同等法律效力。
26.4  如需修改或补充合同内容，经协商后双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。
八、合同特殊条款
合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触应以特殊条款为准，特殊条款中没有规定的按本合同一般条款执行。按合同第七条一般条款序号修订下列各项：
1．定义：
1.5甲方：本合同甲方系指：北京市密云区中医医院。
1.6乙方：本合同乙方系指：                     。
1.7现场：本合同项下货物安装和运行地点位于甲方指定地点。 
2．交货方式:
6.1.1 本合同项下的货物交货方式为:现场交货。
3．付款条件:        。
4．检验和验收:
11.2.1本合同项下的货物验收方式为:自行验收。
需    方：北京市密云区中医医院        供     方：                    
名　　称：(印章)　　　　　　     　　         名　 　称：(印章)
     年    月    日                           年    月    日
全权代表(签字)：　　      　　　　　     全权代表(签字)：                  
地　　址：                               地　　址：                                    
邮政编码：      　　　         　　　    邮政编码：                         
电　　话：              　　　　     　  电　　话：                        
开户银行：　                      　　   开户银行：                         
账　　号：                  　　　　　   账　  号：                     
第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知
1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1、营业执照等证明文件并加盖公章
1-2、供应商资格声明书（实质性格式）
供应商资格声明书
致：采购人或采购代理机构
在参与本次项目磋商中，我单位承诺：

（1） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（2） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（3） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（4） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（5） 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

（6） 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（7） 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	


上述声明真实有效，否则我方负全部责任。
供应商名称（加盖公章）：______
日期：____年____月____日   
说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求

2-1、中小企业声明函

说明：

（1）本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，必须提供《中小企业声明函》（实质性格式），即本项目（包）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。
（2）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。
（3）“标的名称”在本附件中指所投设备名称，且应逐一列明。

（4）监狱企业、残疾人福利性单位均视为小微企业。
（3）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（货物）格式
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（竞争性磋商文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（竞争性磋商文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：______
日 期：______
	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


残疾人福利性单位声明函格式       

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
          单位名称（盖章）：______
       日  期：______
3、本项目的特定资格要求：
3-1供应商应具有合法的医疗器械经营或生产资格。
4、磋商保证金凭证/交款单据电子件

5、响应书

响应书
致：（采购人或采购代理机构）
我方参加你方就______（项目名称，采购编号/包号）组织的采购活动，并对此项目进行磋商。

1. 我方已详细审查全部竞争性磋商文件，自愿参与磋商并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起______个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应竞争性磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：______。

与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________      传   真_________________________
电话_________________________      电子函件_________________________
供应商名称（加盖公章）：______
日期：____年____月____日  

6、授权委托书

授权委托书
本人____（姓名）系____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____ （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改____（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：______________
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：______________

委托代理人（签字/签章）：______________        

日期：____年____月____日
法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

	
	


委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

	
	


说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明
致：____（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____
系__________（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

	
	


供应商名称（加盖公章）：______
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：______
日期：____年____月____日
7  报价一览表

报价一览表
采购编号/包号：___________     项目名称：___________
	序号
	供应商名称
	报价

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	


注：1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

供应商名称（加盖公章）：___________
日期：____年____月____日
8  分项报价表

分项报价表
采购编号/包号：_________ 项目名称：_________报价单位：人民币元

	序号
	分项名称
	制造商/

生产厂家
	产地
	品牌、规格、型号
	单价（元）
	数量
	合价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	总价（元）
	


注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应竞争性磋商文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

供应商名称（加盖公章）：______
日期：____年____月____日  
9  合同条款偏离表


合同条款偏离表
采购编号/包号：_______________     项目名称：_______________

	对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明）

	序号
	竞争性磋商文件条目号（页码）
	竞争性磋商文件要求
	响应文件内容
	偏离情况

（据实填写）
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。
2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。
供应商名称（加盖公章）：_______________
日期：____年____月____日    
10  采购需求偏离表
采购需求偏离表
采购编号/包号：_______________     项目名称：_______________

	序号
	竞争性磋商文件条目号(页码)
	竞争性磋商文件要求
	响应内容
	偏离情况

（据实填写）
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：

1. 对竞争性磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。
3.本表应包含《第四章 采购需求》所有条款，并点对点应答。
供应商名称（加盖公章）：______
日期：____年____月____日 

11  所投产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》（复印件并加盖公章）

12售后服务承诺函
售后服务承诺函

一、 质量及技术标准：本包所有设备按合同书标准执行            

二、 包装标准及要求：本包所有设备按原厂包装标准执行          

三、 验收标准及方法：

1、本设备送货安装后，使用单位也有权按我公司响应文件的标准验收。

2、使用单位有权委托国内有资格的单位对投标设备进行精度校准，商品性能验收以仪器正常运转并按说明书参数要求出据验收报告为准。我公司对此种单方检测或验收结果不持异议。

3、设备验收合格后，双方在验收文件上签字生效。  

四、货物的培训方案：

1、本设备到货后，我公司按使用单位通知时间派工程技术人员到达现场，在使用单位技术人员在场的情况下，开箱清点货物，进行设备的安装、调试、及试运行，直至设备正常运行。

2、我公司负责对使用单位技术人员、操作人员进行免费培训，培训内容包括设备操作，设备维护及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止。

3、培训人员名单由使用单位自定。

五、保修及售后服务：

1、我公司承诺所供设备原厂家提供      年免费硬件保修，保修内容包括组成投标设备的所有零部件；至少提供所投设备      年免费现场服务，服务内容包括故障诊断及零部件更换等。

2、本包设备：自安装验收合格之日起免费质保    个月（人为损坏除外），终身负责维修。在保修期后，公司与实际使用人协商维修保养事宜。

3、安装调试期间，设备发生同一故障经两次维修仍不能正常使用，我公司无条件换货。保修期内，如仪器出现故障，接到相关服务信息后，   小时内响应，提出解决方案，    小时内到达现场。

4、为保证设备正常运行，我公司保证备件10年以上的供应期，并且在用户地区设有维修站，并且有专业维修人员提供仪器最新信息及应用资料。

5、保修期内，我公司提供免费升级服务，免费升级软件。

6、保修期内，我公司定期回访，保证设备的正常使用。

7、设备保证期结束后，我公司为实际使用方提供终身的维修服务，只收成本费。

六、供货方案：

按用户的要求，协调厂商，确保及时供货：

1、从医院取得科室联系人及联系电话，及时联系，确定具体送货时间。

2、本公司派专人协调厂商送货安装人员，货到后按医院的要求及时将设备安放到指定地点，并进行现场安装、调试。

3、每台(套)产品随机提供一整套技术文件（包含中文说明书，产品合格证、随机原始装箱单等资料）。设备安装、调试完毕，经医院负责人验收合格后，填写验收合格单并签字盖章。

七、售后服务网点、电话：

1、……
2、……

3、……

供应商（盖章）：

供应商授权代表（签字）：

日期：    年    月    日

如上述承诺内容已经产品制造商认可，并由制造商承担售后服务的执行，则：

制造商（盖章）：

日期：    年    月    日

13  竞争性磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料
14  最后报价一览表（实质性格式，磋商后提交）

最后报价一览表
采购编号/包号：_______________     项目名称：_______________

	序号
	供应商名称
	最后报价
	其他

声明

	
	
	大写
	小写
	

	
	
	
	
	


注：1.此表中，每包的报价应和《最后分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。
3.本表无需放入响应文件内，最终报价阶段打印盖章（或签字）后单独提交。
供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：___________ 

日期：____年____月____日   

15 最后分项报价表（实质性格式）

最后分项报价表

采购编号/包号：_________ 项目名称：_________报价单位：人民币元

	序号
	分项名称
	制造商/

生产厂家
	产地
	品牌、规格、型号
	单价（元）
	数量
	合价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	总价（元）
	


注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应竞争性磋商文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。
4.本表无需放入响应文件内，最终报价阶段打印盖章（或签字）后单独提交

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：____________ 

日期：____年____月____日   
PAGE  

