北京市大兴区人民医院2024年

医疗设备购置第二批

采购编号：ZYLS-ZB-202404032

招 标 文 件

采购人：北京市大兴区人民医院

采购代理：中源联盛咨询(北京)有限公司

2024年04月

目录

第一章   投标邀请	3

第二章   投标须知	6

第三章   技术规格及要求	26

第四章   评标办法及评分标准	53

第五章   合同书	56

第六章   投标文件格式	75

第一章   投标邀请

## 一、项目基本情况

项目名称：北京市大兴区人民医院2024年医疗设备购置第二批

项目编号：11011524210200016836-XM002

预算金额：1435万元

最高限价：1435万元

采购需求：

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 设备预算 （万元） | 简要技术需求 （详见招标文件） | 产品类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1包 （预算60万） | 剪切波组织定量超声诊断仪 | 1 | 60 | 电池续航时间：≥3小时…… | 国产 |
| 第2包 （预算300万） | Q开关皮秒激光治疗仪 | 1 | 300 | 激光输出方式：脉冲间隔发射模式…… | 允许进口 |
| 第3包 （预算22万） | 上肢康复训练系统 | 1 | 22 | 具备患者管理数据库…… | 国产 |
| 第4包 （预算160万） | BPPV诊疗系统 | 1 | 160 | 压液式自动控制…… | 国产 |
| 第5包 （预算65万） | 肌电图及诱发电位仪 | 1 | 65 | 数模转换：≥24 bit…… | 允许进口 |
| 第6包 （预算90万） | 电动液压手术台 | 2 | 90 | 充电电池，容量≥12V/12Ah…… | 允许进口 |
| 第7包 （预算45万） | 血液成份分离机 | 1 | 45 | 单针杯式分离，耗材、采血针可以更换…… | 国产 |
| 第8包 （预算290万） | 电生理导航系统 | 1 | 290 | 主要用途：用于各种心律失常、复杂心律失常的介入治疗…… | 允许进口 |
| 第9包 （预算220万） | 眼科YAG激光治疗系统 | 1 | 125 | 裂隙灯激光一体化…… | 允许进口 |
|  | 强脉冲激光治疗仪 | 1 | 95 | 用于 MGD相关干眼症治疗…… | 允许进口 |
| 第10包 （预算85万） | 光学生物测量仪 | 1 | 85 | 操彩色液晶触摸显示屏≥10英寸…… | 允许进口 |
| 第11包 （预算98万） | 眼科超声乳化仪 | 1 | 98 | 负压调节范围：0-600mmHg…… | 允许进口 |

合同履行期限：进口设备合同签订生效后90日内安装、调试完毕；国产设备合同签订生效后30日内安装、调试完毕。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：投标产品属于医疗器械管理范围内的，投标人应具有合法的医疗器械经营或生产资格。

## 三、获取招标文件

时间：2024年04月25日至2024年04月30日，每天上午09:00至17:00(北京时间，法定节假日除外)

地点：北京市政府采购电子交易平台。

方式：供应商需在北京市政府采购电子交易平台(http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）注册登录后，选择参与本项目并下载电子招标文件。本项目采用线上线下相结合的方式，递交纸质投标文件，无需在此平台上传电子投标文件。

售价：人民币0元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2024年05月17日09点30分(北京时间)

地点：北京市北京经济技术开发区万源街22号天宇大厦B座4层第三会议室

## 五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜：

1、北京市政府采购电子交易平台系统操作事宜：

1.1、未注册用户需申领CA认证证书（http://help.bjca.cn/bjcz-cg/index.html）。

1.2、市场主体（供应商）注册入库：供应商办理数字证书后，需在“北京市政府采购电子交易平台”中选择供应商入口，进行供应商注册、完善企业信息，并提交审核，待平台审核通过后即完成北京市政府采购电子交易平台注册。

1.3、注册入库后，需在规定的获取招标文件时间内，持本单位数字证书登录北京市政府采购电子交易平台选择参与本项目并下载电子招标文件。

1.4、数字证书服务热线：010-58515511，技术支持服务热线：010-86483801。

2、采购项目政府采购政策：①节能产品强制采购；②节能产品、环境标志产品优先采购；③政府采购促进中小企业发展；④政府采购项目支持监狱企业发展；⑤政府采购信用担保；⑥进口产品管理；⑦政府采购促进残疾人就业。

3、本项目采购编号为：ZYLS-ZB-202404032

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称: 北京市大兴区人民医院

地址: 北京市大兴区黄村西大街26号

联系方式:王超 010-60283319

2.采购代理机构信息

名称：中源联盛咨询(北京)有限公司

地址：北京市北京经济技术开发区万源街22号院1号楼4层402

联系方式：010-67803241转8011

3.项目联系方式

项目联系人：马恩泽

电话：010-67803241转8011

第二章   投标须知

投标须知资料表

本表是对投标须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：北京市大兴区人民医院 地址：北京市大兴区黄村西大街26号 |
| 2 | 采购代理机构：中源联盛咨询(北京)有限公司 地址：北京市北京经济技术开发区万源街22号院1号楼4层402 |
| 3 | 项目预算金额：1435万元 最高限价：1435万元 注：本次招标，投标人必须以包为单位进行投标响应，评标和合同授予也以包为单位。 |
| 4 | 投标人资格性审查: - 营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件(三证合一提供营业执照复印件)，事业单位提供事业单位法人证书复印件(须加盖投标人公章) - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(供应商须提供针对此条款的承诺函并加盖投标人公章，格式自拟) - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关证明材料或书面声明(证明材料或书面声明须加盖投标人公章，格式自拟) - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(供应商须提供针对此条款的承诺函并加盖投标人公章，格式自拟) - 参加政府采购活动前三年内，投标人及其法定代表人、本项目授权代表，无重大违法记录, 且没有骗取中标或中标后不履行合同义务的行为，针对本项提供承诺函（格式自拟） - 投标人不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)中列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（无需提供证明材料，由采购人或代理机构审查） - 已按照招标公告要求的获取方式和期限下载招标文件（无需提供证明材料，由采购人或代理机构审查） - 本项目不接受联合体投标 - 投标产品属于医疗器械的，投标人应具有合法的医疗器械经营或生产资格，须提供证明材料，其中： 投标人如为代理商:所投产品属第二类医疗器械的应具有《医疗器械经营备案凭证》，属第三类医疗器械的应具有《医疗器械经营许可证》，提供复印件并加盖投标人公章。 投标人如为制造商:使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》提供复印件并加盖投标人公章。 注：投标人资格审查均以投标人在上述列表内所提供的证明材料为准。若投标人未按要求提交证明材料的或提交不齐全的视为无效投标，所造成的后果由投标人自行承担。 |
| 5 | 是否允许联合体投标：否 |
| ★6 | 合格的货物及其有关服务： - 本次招标第一章投标邀请“采购需求”中标注“国产”的投标货物的原产地应为中华人民共和国境内，不接受进口产品。 - 本次招标第一章投标邀请“采购需求”中标注“允许进口”的投标货物的原产地应为中华人民共和国境内或来自与之有正常贸易往来的国家或地区，接受进口产品。 - 对于接受进口产品投标的包且投标人以进口产品参加投标时，如投标货物非投标人所有或制造，投标人投标时须提供制造商（或其境内总代理的）就本项目所提供的投标品牌产品授权书，授权书中须要注明项目名称、采购编号、货物名称、品牌及型号，授权书格式可参考招标文件所附制造商（或境内总代理商）授权书格式，也可投标人自行拟定。如是境内总代理提供的产品授权书，投标人还须提供制造商给予境内总代理的正式授权文件的复印件，以证明所供货物来源的可靠性。 |
| ★7 | 投标人可以选择本项目中的一个或多个包投标，一个包内包含多项设备的，投标人应对全部设备进行响应，不得拆分、遗漏，否则其投标将被拒绝，未按领取招标文件时注明的分包投标，其投标将被拒绝。 |
| 8 | 是否允许提供备选方案/报价：否 |
| ★9 | 投标价格包括： - 货物价——从中华人民共和国境内提供的货物：投标报价以货物到达项目现场完税价为基础，包括制造或组装货物所使用的部件和原材料，以及货物本身已缴纳或应缴纳的全部关税、增值税、营业税、销售税和其他税费；运输费、保险费和货物运抵项目现场所产生的其它费用；货物本身必须的备件/附件和专用工具；技术文件费； 从中华人民共和国境外提供的货物：货物为全新、原装进口，且通过中国关境时履行合法报通关手续。投标报价以货物到达项目现场完税价为基础，包括制造或组装货物所使用的部件和原材料，以及货物本身已缴纳或应缴纳的全部关税、增值税、营业税、销售税和其他税费、运输费、保险费和货物运抵项目现场所产生的其它费用、货物本身必须的备件/附件和专用工具、技术文件费、进口货物及海关报关、外贸代理费等费用； - 安装、调试、验收费用； - 培训费； - 维修服务和技术支持费； - 第三章技术规格及要求中规定的其它费用。 |
| 10 | 货物运至最终目的地指的是：采购人指定地点 |
| ★11 | 投标保证金递交截止时间: 2024年05月17日09点30分(北京时间)。(以任何方式递交的投标保证金需保证于2024年05月17日09点30分(北京时间)前全额到账) |
|  | 投标保证金： 一、投标保证金金额（人民币）：第一包：6000元，第二包30000元，第三包2200元，第四包16000元，第五包6500元，第六包9000元，第七包4500元，第八包29000元,第九包22000元，第十包8500元，第十一包9800元。 二、投标保证金只能采用以下形式:①支票(北京地区投标人)②银行电汇（建议）③投标担保函（含银行保函）原件，投标保证金应当从投标人的基本账户转出，任何从个人账户转出的投标保证金视同无效。 1)支票(支票抬头: 中源联盛咨询(北京)有限公司或留空)；投标供应商须充分预判支票因跨行、异地等银行业周转因素而产生的收款单位实际入账/到帐滞后情形，建议在投标截止时间前至少三个工作日内将有效票据交至代理机构财务部并取得收据，以确保投标保证金按采购文件要求的截止时间前足额到帐。 2）以信用担保保函方式递交的，依据“京财采购[2013]10号”要求提交相应材料。 3）以电汇形式递交保证金的： 投标保证金账号如下: 账户名称: 中源联盛咨询（北京）有限公司 投标保证金账号：344171207755 开户行：中国银行北京天华支行 行号：10410005522 |
| 12 | 投标有效期：开标之日起90日历日 |
| 13 | 投标文件份数：正本：1份；副本：6份；开标一览表1份（单独密封递交），电子文档：1份（正本PDF格式的扫描件，储存介质为U盘）； 注：未按上述要求递交的投标文件将被拒收 |
| 14 | 投标截止时间及开标时间：2024年05月17日09点30分(北京时间) |
| 15 | 评标方法：综合评分法 |
| 16 | 评标委员会对资格性审查合格的投标人进行符合性审查： - 投标书 - 开标一览表 - 投标分项报价表 - 商务条款偏离表 - 技术规格偏离表 - 法定代表人有效授权书 - 法定代表人和授权代表身份证复印件 - 提供缴纳投标保证金的有效凭证(复印件须加盖投标人公章) - 未违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的承诺函（格式自拟） - 所投产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》 - 如产品原产国有要求，制造商应有其原产国相应部门颁发的投标产品生产许可证（复印件并加盖投标人公章），如不需要生产许可，投标人应在投标文件中给予说明并提供相关证明材料。 - 制造商授权书（进口产品必须提供） - 售后服务承诺函 - 投标人提供针对本项目的中标服务费承诺书（格式自拟） - 投标文件的编写、签署、盖章符合招标文件要求 - 投标报价未超过文件中规定的预算金额或设备预算价格 - 满足招标文件中标注★条款要求 |
| 17 | 中标候选人的确定：详见投标须知25（2）条 |
| 18 | 本项目评标委员会依据综合评审得分，由高至低推荐3名中标候选人。 |
| 19 | 履约保证金：无 |
| 20 | 标前答疑会：不组织 现场考察（踏勘）：不组织 |
| 21 | 中标服务费的支付金额：见投标须知31.1 中标服务费的支付时间：中标人在领取中标通知书的同时 中标服务费的支付形式：支票、汇票和电汇 招标代理服务费账户： 开户行：中国农业银行股份有限公司北京自贸试验区高端产业片区支行 服务费账号：11221201040004043 行号：103100022124 交换号：010317754 |
| 22 | 1.潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。 2.投标人在法定质疑期内需一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 3.投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容: 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期。 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 联系人:马恩泽 联系电话: 010-67803241转8011 通讯地址:北京市大兴区亦庄开发区万源街22号天宇大厦B座4层 |
| 23 | 本项目使用的法律：《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其它有关的法律法规。 |

投标须知说明

1．	采购人、采购代理机构及合格的投标人、合格的货物和服务

  - 采购人：指依法进行本次政府采购招标活动中的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人为：（详见 投标须知资料表）。

  - 采购代理机构：受采购人委托，组织本次招标活动的采购代理机。本项目的采购代理机构为：（详见 投标须知资料表）。

  - 满足招标文件资格性审查的投标人，可以参加本次投标：

1.4 如招标文件（详见 投标须知资料表）中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.5	凡受托为采购本次招标的货物进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司，及相关联的附属机构，不得参加投标。

1.6 凡在法律或财务上不能独立合法经营，或在法律或财务上不能独立于本项目采购人的任何机构，不得参加投标。

1.7	投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，上述投标人的资格将被取消。

1.8	采购人在任何时候发现投标人有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任并取消其中标资格，如果采购合同已经履行的，给采购人、其他投标人造成损失的，由责任人承担赔偿责任：

1.8.1	提供虚假的资料。

1.8.2	与其他投标人恶意串通。

1.8.3	向采购人或评审专家行贿或提供其他不正当利益。

1.8.4  中标后不按照招标文件和其投标文件与采购人订立合同。

1.9 投标及合同规定的货物和服务指其来源符合（详见 投标须知资料表）所规定的货物和服务。本合同的支付也仅限于这些货物和服务。不符合这些来源要求的货物和服务将被视为无效投标被拒绝。

1.10 “原产地”指货物开采，生产或提供辅助服务的地方。所述的“货物”是指制造、加工或使用重要的和主要的部件装配而成的货物，在商业上公认的产品是指其基本特征，性能或功能与部件有着实质性区别的产品。本项目的“货物”或“货物和服务”包括项目所需的相关服务。

1.11 货物和服务的原产地有别于投标人的国籍。

2．	资金来源

2.1本项目招标公告所述的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项（包括财政性资金和纳入财政管理的自筹资金）。

2.2项目预算金额和最高限价金额（详见 投标邀请）。

3．	投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，采购人均无承担的义务和责任。

4．	适用法律

本次招标属货物类政府采购，采购人、代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受招标文件中（详见 投标须知资料表）有关规章的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二、招标文件

5．	招标文件构成

5.1	要求提供的货物及相关服务、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。

招标文件共六章，内容如下：

- 招标公告

- 投标须知

- 技术规格及要求

- 评标办法及评分标准

- 合同书

- 投标文件格式

5.2	投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

6．	招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构仅对在投标截止期十五日以前收到的澄清要求，予以书面形式答复，并将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。

7．	招标文件的修改

7.1	采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

7.2	招标文件的修改应以书面形式通知所有购买招标文件的供应商，并对招、投标双方具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

7.3	为使供应商准备投标时有足够的时间对招标文件的修改部分进行应答，采购代理机构有权决定是否延长投标截止期。

三、投标文件的编制

8．	 投标范围及投标文件中计量单位的使用

8.1	供应商应对招标文件中所列的所有货物进行投标。如果分标段、分包，投标人可以选择本项目中的一个或多个标段投标，但每个标段只能选择一个包进行投标，且不得将一包中的内容拆开投标，否则其投标作为无效标处理。（详见投标须知资料表）。

8.2	本项目不允许提供备选方案，提交备选方案的投标将作为无效投标被拒绝。

8.3 无论招标文件技术规格中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

8.4 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9．	 投标文件构成

9.1	投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式编写投标文件，投标文件应包括的内容（详见 第六章 投标文件格式）

9.2	除上述9.1条外，投标文件还应包括本须知第10条的所有文件。

9.3所有投标人和投标货物的资格证明文件均应为合法、有效文件。

9.4投标文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

10．证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应提交证明其拟供的货物及其相关服务符合招标文件要求的文件，并作为其投标文件的一部分。

10.2 货物和服务合格性的证明文件应包括投标分项报价表中对货物及其相关服务原产地的说明，投标人应对投标货物原产地的真实性负责。

10.3 证明货物及其相关服务与招标文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图表、数据、证书、买方证明，包括但不限于：

(1)	对照招标文件技术要求，逐条说明所提供货物及其相关服务已对采购人的技术要求做出了实质性的响应，或申明与技术要求条文的偏差和例外，特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投产品的具体参数值（填写“技术规格偏离表” 和/或附加详细说明）。

(2)	货物的主要技术指标和性能的详细说明，至少要包括对招标文件提出的指标的响应。

(3)	货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行参考价格。

(4)	招标文件第三章要求的其它技术性文件。

10.4 投标人提供的软/硬件产品要求在中华人民共和国境内拥有合法的使用权和版权，采购人应拥有合法的软件使用许可。投标人应在投标文件中对此予以响应。

11．投标报价

11.1所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。 同时，根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，将导致其投标被拒绝。

11.2投标人须在“投标分项报价表”上逐项标明每包中各项投标货物及相关服务的单价和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

11.3.1投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

11.3.2货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

11.4为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知11.3条的规定将投标价分成几部分，并不限制买方以上述任何条件订立合同的权利。

11.5投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，依据本须知第21条规定，将被认为是无效投标而被拒绝。

12．投标保证金

12.1投标人应提供投标保证金（详见 投标须知资料表），作为其有效投标的一部分。

12.2投标保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因供应商的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予返还：

（1）在开标之日后到投标有效期满前，投标人因自身原因撤回投标的；

（2）投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的；

（3）中标人不按本须知第29条的规定与采购人签订合同的；

（4）中标人不按本须知第30条的规定提交履约保证金的；

（5）中标人领取中标通知书时未按第31条的规定缴纳中标服务费。

12.3投标保证金必须采用下列形式之一：

支票、汇票、本票、汇款或者金融机构出具的投标保函、担保机构出具的政府采购投标担保函等非现金形式提交。

12.4凡没有根据本须知12.1和第12.3条的规定随附投标保证金的投标，将被拒绝。

12.5联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力

12.6中标人的投标保证金，在与买方签订了合同后五个工作日内退还（中标人凭收据和采购合同领取投标保证金）；未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出后五个工作日内退还投标人。

13．投标有效期

13.1投标应在规定的开标日后，按照招标文件中规定的时间内（详见 投标须知资料表）保持有效，投标有效期不满足要求的投标，将按无效标处理。

13.2采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不允许修正其它内容，且本须知中有关投标保证金的返还的规定将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

★14．投标文件的签署与规定

14.1投标人应按招标文件的规定（详见 投标须知资料表）准备投标文件正本和副本，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准；投标文件封面需包含法定代表人签字（或印鉴）、授权代表签字、投标人单位公章；投标文件需加盖骑缝章，书脊处注明单位名称及地址。

14.2投标文件的正本需胶装成册。授权代表须有书面的“法人授权书”原件（标准格式附后），附原件在投标文件中。

14.3投标文件目录及投标文件须逐页编码，并且页码须为连续页码。

14.4投标文件目录应包含章节标题及所在页码，目录所示页码须与对应章节实际页码一致。

14.5任何对投标文件行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人签字或盖章后才有效。

14.6投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

四、投标文件的递交

★15．投标文件的密封及标记

15.1投标时，投标人应将投标文件正本和副本分开单独密封，且在封皮正面标明“正本”或“副本”字样。

15.2出席开标仪式的代表需出示身份证原件证实其法人身份，如法人授权委托人出席开标仪式，除授权代表身份证原件外，还需提供法人授权书原件核实身份。未按以上要求提供相关证明文件证实身份的投标人的投标文件将被拒收。

15.3所有包装封皮和信封上均应：

（1）注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、采购编号、投标人名称和“在（招标文件中规定的开标时间（详见 投标须知资料表））之前不得启封”的字样。

（2）在封装处加盖投标人公章，或由法定代表人（或其授权代表）签字。

15.4如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购人对投标文件过早启封概不负责，并将导致其投标被拒绝。

16．投标截止期

16.1投标人应在招标公告或投标邀请书中规定的截止时间前，将投标文件按招标公告或投标邀请书中规定的地址递交。

16.2采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，采购代理机构和供应商受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

16.3采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

17．投标文件的修改与撤回

17.1投标以后，如果投标人提出书面修改或撤标要求，在投标截止时间前送达采购代理机构者，采购代理机构将予以接受。

17.2投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定进行编制、密封、标记和递交。

17.3在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

17.4在投标截止期之后，投标人不得撤回其投标（包括全部投标资料），否则其投标保证金将按照本须知的第12 条规定不予退回。

五、开标及评标

18．开标

18.1采购代理机构应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。所有投标人应派授权代表参加。如投标人未派代表出席，则视为其认同开标记录内容。

18.2开标时，由投标人代表或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。

18.3开标时，采购代理机构当众宣读开标一览表中全部内容。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

18.4采购代理机构将对唱标内容做开标记录，由采购代理机构、投标人授权代表签字确认。

18.5评标委员会成员不得参加开标活动。

19．评标委员会和评标方法

19.1评标委员会根据招标采购货物的特点按照有关规定依法组建，并负责评标工作。

19.2评标委员会将按照招标文件中规定方式采用下列评标方法进行评标：

19.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

20．投标文件的初审与澄清

20.1投标文件的审查分为资格性检查和符合性检查。

20.1.1资格性检查：采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格性要求进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见投标人须知资料表）

20.1.2符合性检查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。（详见投标人须知资料表）

20.2投标文件的澄清

20.2.1在评标期间，评标委员会有权以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。投标人澄清应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2澄清文件将作为投标文件的一部分。

20.2.3算术错误及文字歧义将按以下方法更正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.3特殊情况下有效投标人的认定

20.3.1使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式（详见20.3.3）确定一个投标人获得中标人推荐资格。

20.3.2使用综合评分法的采购项目，评审得分相同的，从评审得分相同的投标人中，按照以下顺序确定中标人推荐资格：

1、选取技术部分得分最高的；

2、如不能通过前款方式确定中标人推荐资格，选取投标报价最低的；

3、如不能通过前款方式确定中标人推荐资格，由评标委员会随机抽取。

20.4投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法（详见 第四章评标办法及评分标准）。

20.5如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

21．投标偏离与无效投标

21.1对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

21.2在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是投标文件完整的、与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符的，没有重大偏离的投标。对关键条文例如关于投标保证金、投标有效期、资格证明文件、适用法律、社会保障资金等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

21.3实质上没有响应招标文件要求的投标将被作为无效投标被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

21.4有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

22．比较与评价

22.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

22.1.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

22.1.2投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

23．废标

出现下列情形之一，将导致废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

24．保密原则

24.1评标将在严格保密的情况下进行。

24.2除了依法向政府采购监管部门提供情况外，评标委员会成员及与评标活动有关的工作人员不得泄露有关投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况。

24.3投标人试图影响采购人和评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

六、确定中标

25．中标候选人的确定原则及标准

除本须知第27条规定外，确定实质上响应招标文件且满足招标文件中规定的下列条件之一者为中标候选人，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按照《投标须知》20.3.2规定排列。

26．确定中标候选人和中标人

26.1评标委员会将根据评标标准，推荐已排序中标候选人。

26.2采购人将按评标委员会确定的中标候选人排序，可依据招标文件的要求和投标文件的响应进行复核审查，确定中标人。

26.3如果审查未通过，采购人将拒绝其中标候选人资格，并按顺序对下一个中标候选人进行能否满意地履行合同作类似的审查。

26.4采购人确定中标人后，如遇中标人放弃中标资格不履行合同签订，采购人有权没收投标保证金。

26.5采购人确定中标人后，在中标结果公示期间如有其他投标单位提出针对本项目的质疑，采购人有权依照财政部《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库[2012]69号）要求评标委员会配合协助答复、对评审意见重新检查。重新检查期间，评标委员会有权寻求外部证据。作为评审意见的重要依据。

27．采购任务取消

如因重大事件导致当采购任务取消时，为维护国家和社会公共利益，采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标人中标的权利，且对受影响的投标人不承担任何责任。

28．中标通知书

28.1自中标公告发布之日起，采购代理机构以书面形式向中标人发出中标通知书。

28.2中标通知书是合同的组成部分。

29．签订合同

29.1中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，与采购人签订合同，否则按开标后撤回投标处理。

29.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

29.3中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排名其后的中标候选人签订政府采购合同，以此类推，或者采购人根据实际情况重新组织招标。

29.4当出现法规规定的中标无效情形时，采购人可与其他中标人或中标候选人签订合同，或依法重新招标。

29.5经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

29.6采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

29.7中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；。

29.8本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

30．履约保证金

30.1中标人应按照招标文件规定的金额、形式和时间（详见 投标须知资料表）向采购人缴纳履约保证金。

30.2如果中标人没有按照上述第29条或30.1条的规定执行，采购人将取消该中标决定，中标人的投标保证金将被没收，采购人可以与排名其后的中标候选人签订政府采购合同，以此类推，或者采购人根据实际情况重新组织招标。

31．中标服务费

31.1除非招标文件中有其他规定（详见 投标须知资料表），参考原国家计委计价格【2002】1980号文和国家发改委发改办价格【2003】857号文的标准，由中标人向采购代理机构支付中标服务费,下浮2%。

31.2中标服务费的支付时间：中标人在领取中标通知书的同时支付。

31.3中标服务费的支付形式包括：支票、汇票和电汇。

32.政府采购信用担保

32.1政府采购信用担保试点范围内的项目，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

32.2投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

32.3投标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

七、落实政府采购政策需满足的要求

33. 中小企业扶持、监狱企业、残疾人福利单位、节能环保政策

33.1中小企业扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

33.2 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

33.4促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

33.5鼓励节能政策：投标人所投产品如属于财政部、国家发展改革委发布的最新一期的《节能产品政府采购清单》中的产品，投标人需提供证明材料。《节能产品政府采购清单》可以在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）上查阅下载。

33.6鼓励环保政策：投标人所投产品如属于财政部、环境保护部发布的最新一期的《环境标志产品政府采购清单》中的产品，投标人需提供证明材料。《环境标志产品政府采购清单》可以在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）上查阅下载。

33.7如采购人采购的产品属于节能产品政府采购清单中涉及到的品目。节能产品政府采购清单中标注“★”的为强制采购的货物；非强制采购的货物，将优先采购节能产品政府采购清单中所列的节能产品。

第三章   技术规格及要求

★（一）、项目完成要求：

进口设备合同签订生效后90日内安装、调试完毕；国产设备合同签订生效后30日内安装、调试完毕。

★（二）、项目完成地点：

采购人或使用方指定地点（北京市大兴区人民医院）。

（三）、项目分包情况一览表

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 设备预算（万元） | 产品类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1包 | 剪切波组织定量超声诊断仪 | 1 | 60 | 国产 |
| 第2包 | Q开关皮秒激光治疗仪 | 1 | 300 | 允许进口 |
| 第3包 | 上肢康复训练系统 | 1 | 22 | 国产 |
| 第4包 | BPPV诊疗系统 | 1 | 160 | 国产 |
| 第5包 | 肌电图及诱发电位仪 | 1 | 65 | 允许进口 |
| 第6包 | 电动液压手术台 | 2 | 90 | 允许进口 |
| 第7包 | 血液成份分离机 | 1 | 45 | 国产 |
| 第8包 | 电生理导航系统 | 1 | 290 | 允许进口 |
| 第9包 | ●眼科YAG激光治疗系统 | 1 | 125 | 允许进口 |
|  | 强脉冲激光治疗仪 | 1 | 95 | 允许进口 |
| 第10包 | 光学生物测量仪 | 1 | 85 | 允许进口 |
| 第11包 | 眼科超声乳化仪 | 1 | 98 | 允许进口 |
| 1、本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：工业。 2、本项目非单一产品采购包中核心产品为标注●项产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同时，通过资格审查、符合性审查的投标人按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |  |

（四）、技术规格及要求

剪切波组织定量超声诊断仪

- 主要功能：

1、利用瞬时弹性成像技术与剪切波检测显示量化的肝脏硬度值，以定量评估肝纤维化程度；

2、利用声衰减参数检测和评估肝脏脂肪变程度；

3、集成影像功能，用于人体腹部的超声诊断；

二、技术参数

1、主机：

1.1、彩色液晶主显示器≥27英寸；

1.2、彩色液晶触摸显示屏：≥12英寸,分辨率≥2000×1800，多点触控；

1.3、具备USB端口、脚踏接口、视频输出接口；

1.4、电池续航时间：≥3小时；

1.5、探头接口：≥1个

▲1.6、脚踏开关触发探头剪切波发射；

1.7、具备超声影像引导模块；

1.8、具备数字化肝纤维诊断模块；

2、探头：

▲2.1、影像探头及剪切波一体化探头；

2.2、影像探头部分：

2.2.1、探头类型：腹部影像探头；

2.2.2、工作频率：3.5MHz±10%；

2.2.3、侧向分辨率：≤3mm（深度≤80mm）；、≤4mm（80mm＜深度≤130mm）；

2.2.4、轴向分辨率：≤2mm（深度≤80mm）；

2.2.5、盲区：≤5mm；

2.2.6、检测深度：≥140mm；

2.3、纤维扫描探头部分：

2.3.1、适用于儿童、普通人群和肥胖人群；

2.3.2、探头中心频率：2.5MHz±10%，频率范围：2.0MHz-5.0MHz；

▲2.3.3、自动检测皮肤表面到肝脏包膜的距离，并自动调节探头传感器频率

2.3.4、剪切波频率：50Hz±2%；

2.4、探头前端直径≤8mm

3、二维影像功能：

3.1、可评估肝脏组织形态变化，用于人体腹部的超声诊断。

3.2、显示模式：A/M/E、B

3.3、具备患者信息数据库

3.4、肝脏定位超声影像可引导检查者精确定位肝区，避开肝脏大血管、囊肿等，选择最佳位置；

3.5、取样点定位；A超、M超自动同步显示确定取样点的位置

▲3.6、具备肝脏自动识别功能，可通过色带颜色反映肝内超声信号的质量，提示肝脏位置，辅助纤维扫描探头定位；

4、纤维扫描功能

4.1、可实时监测探头承受压力范围，并具有压力过载自动保护功能，压力过载时自动提示并停止检测；

4.2、软件自动分析测量结果

4.3、显示值：患者信息、中位数、硬度值、IQR、成功率、测量次数、脂肪衰减参数值等

4.4、具备弹性斜率图，显示测量深度及时间

4.5、测量单位：硬度单位kPa，脂肪衰减参数dB/m

4.6、硬度测量	：

4.6.1、测量深度范围：20mm-85mm；

4.6.2、硬度检测范围：1-80kPa；

4.6.3、硬度测量误差：≤0.5kPa

4.7、脂肪衰减参数测量：

4.7.1、检测范围：90-450dB/m

4.7.2、测量误差：≤5dB/m

5、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%；

Q开关皮秒激光治疗仪

一、技术参数

▲1、临床用途：祛除文身、治疗表皮色素疾病、治疗真皮良性色素增加性疾病或减轻黄褐斑的色素沉着；（提供注册证或产品说明书证明）

2、激光介质：翠绿宝石或Nd:YAG激光；

▲3、波长：755nm±1%或1064/532nm±1%；

▲4、同一波长下脉宽可调节且可锁定，最小脉宽≤600皮秒；

5、激光输出方式：脉冲间隔发射模式

▲6、最大脉冲输出能量：≤400mj

7、最大能量密度：≤9J/cm²

8、可调节手柄：光斑直径调节范围，2-6mm；调节步长，≤0.1mm ；

9、不可调手柄尺寸规格：6-10mm之间；

10、具备聚焦点阵模式，能量可以通过聚焦技术进行扩大；

11、治疗频率：≥10Hz；

12、瞄准光：具备半导体瞄准光；

13、脚踏开关寿命：≥25000次；

14、激光传输方式：≥7关节导光臂；

二、主要配置：

1、主机：1台；

2、固定不可调节尺寸手柄：2个；

3、可调节尺寸手柄：1个；

4、医生用护目镜：2个；

5、病人眼罩：1个；

6、脚踏开关：1个；

7、关节导光臂：1个；

8、医学皮肤图像工作站软件：1套

上肢康复训练系统

一、用途：用于针对不同障碍程度的患者，提供被动、助动和主动的康复训练，改善上肢关节活动度，增强肌力、耐力，提高患者上肢协调性以及控制能力等。

二、主要功能：

1、在二维平面内实现任意轨迹训练，通过模型和算法，模拟治疗师的手法，进行个性化治疗。

2、训练模式：

2.1、设定模式：可设定拟合度设定和活动范围，记录患者功能变化情况。2.2、被动模式：具备预定义轨迹（≥9种，横线，半圆等）和自定义轨迹（在规定范围内，二维任意图形），针对无主动运动或主动运动较差的患者；

2.3、引导模式：

2.3.1、在引导模式下，实时感知患者训练过程中的运动变化，匹配辅助动力，促进患者上肢功能恢复和大脑神经重塑；

2.3.2、可修改训练路径，强化正确发力的主动肌群，同时抑制拮抗肌群；

2.4、情景模式：在情景训练模式下，可智能识别患者运动状态，进行针对性训练。具有等长训练，具有痉挛保护功能；

3、情景训练游戏：≥20种，具有认知训练类游戏，在提高患者上肢运动功能的同时，改善定向力、记忆力、注意力、计算力以及语言能力等；

4、数据管理系统

4.1、具备患者管理数据库；

4.2、可提供训练方案；

4.3、可实时记录训练反馈；

4.4、可提供训练数据分析表；

5、安全保护。

5.1、具备手动急停开关；

5.2、具备自动电气限位功能

5.3、可设置安全范围；

5.4、具备防夹手感应急停功能；

5.5、具备防痉挛保护功能；

三、技术参数：

1、系统通过提供动力及用户交互界面进行上肢功能康复训练；

2、系统操作结构：采用防夹手多连杆并联机械臂；

▲、最大训练速度;≥0.3m/s，训练速度分档调节；

4、具备康复训练计划管理功能。包括患者姓名、治疗师姓名和训练时间等内容，检索方式：未执行、未完成、已执行；

5、训练范围边界：≥900×450mm。

6、无线遥控器操作距离：≥1m；

7、高度电动可调，调节范围≥300mm，升降速度≥6.5mm/s；

8、系统配备专用分指板套件，可分别适配左右手。分指板应配备粘扣，适合手的放置并能将手固定。

9、具备轨迹异常监测功能。当操作连杆偏离设定轨迹时，设备应立即停止运动，并在操作界面弹出警告提示信息。

10、具备终端位置监测功能。当终端位置超出患者训练范围时，设备应立即停止运动，并在操作界面弹出警告提示信息。

BPPV诊疗系统

一、主要用途：用于良性阵发性位置性眩晕（BPPV）的诊断和治疗，适用于梅尼埃病、突发性耳聋合并眩晕等前庭性疾病的辅助检查。

二、技术参数：

1、运动控制：

1.1、主辅转动轴处于垂直方向，双轴可持续联动旋转；

1.2、运动模式：角度模式、速度模式、加速度模式、摆动模式；

1.3、角度模式：控制转椅转动一定角度，方向、角度、时间、加减速度均可数字输入；

1.4、速度模式：控制转椅转动到一定速度再减速到静止，方向、加速度、最大速度、转动时间、加减速度均可数字输入。

1.5、正旋摆动模式：用于正弦谐波试验（SHAT），阻尼试验等，方向、角度、振幅、次数、摆动时间、摆动频率、加减速度均可数字输入。

1.6、转动角度设置范围：0-360°，调节步长≤1゜，转角误差≤3゜；

1.7、转速设置范围：0-180゜/s，调节步长≤1゜/s，误差≤10%；

1.8、加速度设置范围：0-180゜/s2，调节步长≤0.5゜/s2，误差≤10%；

2、操控台：显示器≥2台，一个用于设备的操控和眼震数据分析研判；另一个专门用于眼震的观察；

3、患者座椅：

3.1、插扣式安全带≥9道，可分别固定人体肩、背、胸、腹、大腿、小腿；

3.2、压液式自动控制；

4、红外视频眼罩：

▲4.1、2个红外视频摄像头，可切换左右眼视频，无需翻转使用；

4.2、内置固视抑制灯，自动定标，可作自发眼震、固视抑制检查；

5、具有头位转换器：头位直立/前倾30゜可自动转换调整，用于前庭功能检测；

6、前庭功能检测：包括转椅急停试验、速度阶梯试验、正弦摆动试验、正弦谐波试验（SHAT）、阻尼试验；

▲7、前庭康复：有成熟的运动病（晕车、晕船、晕机、恐高）习服方案，有前庭功能康复训练方案；

8、眼震曲线：

8.1、可自动数据计算、分析、研判眼震的慢相、快相速度，方向、个数、频率，持续时间、时间常数。可分析相位、增益及对比数据。

▲8.2、可分析水平及垂直眼震，可辨别分析旋转型眼震，眼震分析显示标度可调整；

8.3、速度阶梯试验、旋转急停实验时可显示对比图、叶型图等；可分析相位、增益及对比数据；

8.4、SHAT（正弦谐波试验）时，可分析相位、增益及对比数据和图型；

8.5、眼震慢相速度分辨率：≤0.1 °/s；线性误差≤5%；

8.6、眼震曲线的显示比例可以任意调整，眼震分析显示标度可调整；

9、软件：

9.1、具有采集生理信号的眩晕诊疗应用软件；

9.2、预装经过临床验证的诊断、治疗、检查方案≥40个；

9.3、用户开放系统：用户可数字输入自设和修改诊断、治疗、检查方案；

9.4、所有方案可预览、修改、存档、打印和数据计算分析（包括眼震图的方向、个数、频率、快慢相速度、持续时间、左右对比、时间常数等量化数据）；

9.5、诊断、治疗、检查的全部过程，包括患者基本信息，采用的运动模式，原始数据、视频、眼震曲线均可存档、回放、备份；

9.6、运动轨迹（速度）、体位、耳蜗位置同步显示。

9.7、免费更新及加装新研发方案，如前庭性偏头痛康复方案等。

10、安全应急装置：

10.1、具备主轴自锁功能；

10.2、具备安全杠手动按钮；

10.3、具备主辅轴回位自动和手动开关；

10.4、诊疗台边缘设有自动感应触发开关，在设备正常转动时，如有外来物体进入诊疗台区域，将启动触发开关，使设备旋转轴立即停止转动；

11、电源：AC 220V±10%, 50Hz±2%；

12、配UPS电源，支持整机（主机和工作站）工作供电时间≥30min；

三、主要配置：

1、主机：1台；（预装正版Windows操作系统，i5及以上处理器，运行内存≥16GB，固态硬盘≥256G，机械硬盘≥1T）

2、操控台：1套（双显）；

3、不间断电源：1台；

4、眼罩：1个；

5、眼罩海绵：100只；

6、头垫海绵：50只；

7、儿童座椅：1套；

8、坐垫：2个；

9、头枕：3个；

10、常规诊疗方案：1套；

11、儿童诊疗方案诊疗方案：1套；

12、高级诊疗方案（含运动病习服方案）诊疗方案：1套；

13、疑难诊疗及新研发方案（共享）诊疗方案：1套；

14、防误入激光感应系统：1套；

四、售后服务

1、培训：除采购地现场培训外，由采购人指定在眩晕诊疗领域国内公认知名顶尖的医院和专家进行进修培训；

2、质保期：3年；

肌电图及诱发电位仪

一、技术参数

（一）、医生工作站：

1、CPU：i5或以上性能；

2、内存≥8G，硬盘≥1T；

3、彩色液晶显示器≥22英寸；

4、配备黑白激光打印装置

5、配备仪器车和隔离稳压电源；

（二）、放大器

▲1、通道数：≥6通道，具备22个国际10-20标准的电极输入；

2、数据传输方式：USB；

3、数模转换：≥24 bit；

▲4、采样率：≥100KHz/通道（提供第三方检测报告）；

5、灵敏度：1V/D—10mV/D范围内≥10档可调；

6、输入阻抗：≥1000M；

7、共模抑制比：≥120dB；

8、低频滤波：0.2-5kHz(6、12dB/倍频)；

9、高频滤波：30-20k(12dB/倍频)；

10、噪声抑制：≤0.5µV；

11、内置校准：矩形脉冲，2-20000µV范围内≥5档可选；

12、显示灵敏度：0.001µV/D-10mV/D范围内≥20档可调；

13、基时范围：0.2ms/D-5s/D范围内≥20档可调；；

14、陷波滤波：50、60Hz，开或关；

15、波形触发：自动或手动控制；

16、具备电极阻抗检测报警功能；

17、安全隔离：完全光隔离、BF类；

（三）、刺激器：

1、具备双路电刺激、反射锤刺激、听觉刺激及视觉刺激等接口，并可外接磁刺激器；

2、电刺激器：

2.1、手柄式刺激器，具备遥控功能，可通过手柄上的功能按钮调整刺激量、刺激频率、刺激开、关等；

2.2、隔离电刺激器，电刺激输出通道≥2个，可分别独立工作；

▲2.3、刺激模式：内置恒流和恒压模式；

2.4、刺激波形：双向脉冲刺激，自动消除刺激伪迹；

▲2.5、刺激强度：恒流，0-100mA；恒压，0-400V；

2.6、刺激灵敏度：恒流，≤0.01mA；恒压，≤1V；

2.7、刺激间期：0.01—1ms；

2.8、刺激模式：单个、重复、串刺激、循环或非循环；

2.9、刺激频率：0.1—100Hz；

2.10、刺激控制：面板或手柄遥控；

2.11、可实时显示实际刺激量，提示监测刺激电极是否有短路或断路，并通过不同颜色提示刺激状态；

3、听觉刺激器：

3.1、听刺激类型：喀喇音、纯音、爆发音；

▲3.2、最高刺激强度：≥135dB pSPL（提供国家药监局检测报告）；

3.3、刺激极性：疏音、密音、交替音；

3.4、刺激频率：250Hz-8kHz范围内≥10档可调；

3.5、噪声掩蔽：-15～125dB pSPL 或 -1～100dB nHL；

4、视觉刺激器：

4.1、模式：黑白方块格、水平条、垂直条、Bitmap图像、双刺激、翻转、闪烁；

4.2、刺激视野：全野、半野、1/4野、1/8野等；

4.3、注视点：≥3种颜色可选

二、软件功能：

1、自主神经检查：自主皮肤交感反射（SSR）、电刺激皮肤交感反射（GSR）

2、TRAS震颤记录分析：

2.1、采集模式：静止、姿势、持重物；

2.2、具备自动震颤频率分析、，波幅分析、半宽功率分析、全功率分析、结抗肌相干性分析功能

2.3、整合视频的分析技术，可以录制带患者视频的震颤分析视频文件；

3、肌电图软件功能：

3.1、具备自发肌电检测、运动单位分析、大力收缩、定量肌电图分析等功能；

3.2、具备EMG进针质量监测功能，可监测进针的位置、显示肌肉收缩水平；

▲3.3、常规肌电图软件中即可采集单纤维项目中的颤抖值；

3.4、具备肌肉解剖图，提示操作者查找检查位置；

3.5、手动MUP和自动MUP可结合使用，选出的MUP自动进行计算（包括时程、波幅、位相、转折、面积和上升时间）；

3.6、病案检测分项软件包括：腕管综合征、糖尿病、神经根病、肌肉病、重症肌无力等；

3.7、可在线拷屏与视频录制，肌电图数据在任何电脑系统中均可回放；

3.8、可根据年龄段输入正常值，并自动在报告中进行异常数据提示，可自动生成正常报告和异常报告；

4、神经传导软件：

4.1、具备运动神经传导、感觉神经传导、F波、H反射、重频电刺激、瞬目反射、微移（Inching）等常规检查项目；

4.2、可实时校验信号质量、显示病人的紧张度、实时显示干扰、记录通道监测数据：

4.3、可记录每次刺激波形，具备波形回看功能，可重新选择最佳波形进行分析；

4.4、神经传导检查结果自动对比，可显示健侧与患侧数值差异；

4.5、具备神经解剖图，引导进入指定检查；

5、诱发电位软件包：

5.1、听觉诱发电位：脑干听觉诱发电位，可客观测定听阈、中潜伏期反应、长潜伏期反应、耳蜗电图；

5.2、体感诱发电位：包括上肢体感诱发电位、下肢体感诱发电位、脊髓体感诱发电位、三叉神经颈反射；

5.3、视觉诱发电位：棋盘格翻转诱发和闪光刺激诱发；

▲5.4 、运动诱发电位：可恒压电刺激实现运动诱发电位采集；

5.5、诱发电位波形可以通道叠加、左右对比叠加、单侧多次叠加，观察诱发电位的重复性和传导通路；

三、主要配置：

1、工作站：1套；

2、放大器：1台；

3、电刺激器：1套；

4、鞍状双极刺激探头：1套；

5、听觉刺激器：1套

6、标准专用耳机：1套；

7、视觉刺激器：1套；

8、震颤加速器：2个；

电动液压手术台

一、技术参数

▲1、材质：整床包括底座及附件采用镍铬不锈钢材料；

2、床体侧边具备导轨（25×10mm，可上下浮动10%）可连接各类手术附件；

4、床垫：导电防褥疮型，一次成型，床垫厚度≥60mm；

5、调节功能：

▲5.1、可电动调节手术床的升降、头脚倾、左右倾、平移（平移距离≥25cm）、背板倾斜、折刀位及“0”位；

5.2、台面高度电动调节范围：760mm-1100mm

5.3、纵向倾斜角电动调节范围：不少于±30°；

5.4、横向倾斜角电动调节范围：不少于±20°；

5.5、背板倾斜角电动调节范围：-35°～+85°；

5.6、头部台板倾斜角调节范围：-90°～50°；

5.7、腿板倾斜角：-90°～+25°/

5.8、腿板张开角：≥90°

6、台面长度（带头板）：≥2050m

7、台面宽度：≥520mm

8、最大承重量：≥250kg

▲9、腿板内装阻尼压缩气体弹簧；

▲10、手术床底座为大脚轮设计，直径≥125mm，并可液压/机械锁定，锁定时脚轮升起；

11、立柱具备备用控制面板，可控制手术床的多个电动功能；

12、具备具备紧急操作系统，在失去电力供应时，可以手动或电动进行体位的调节。

13、床面由≥6个透X光床面节断组成，X光片盒可安装在手术床下方，手术床台面下必须无任何横杆；

14、电源：	AC 220V±10%，50Hz±2%；DC：充电电池，容量≥12V/12Ah；

二、主要配置：

1、床体：1台

2、头板：1套；

3、分腿腿板：1套；

4、手架：2套；

5、缚体带：1套；

6、可伸缩麻醉布帘架：1套；

7、控制手柄 ：2个；

8、床垫：1套；

血液成份分离机

一、技术参数：

1、单针杯式分离，耗材、采血针可以更换；

2、液晶触摸显示屏≥10英寸，全中文界面；

3、开机无需预热，无需盐水冲洗；

4、可对设备使用与维护进行授权管理。

▲5、血液成分分离方案：PRP采集、血浆分离、红细胞分离、单采血小板可选

6、工作参数可进行个性化调整；

7、参数调节范围：

7.1、袖带压力： 0-100mmHg；

7.2、采血速度：20 r/min-100r/min；

7.3、回输速度：20 r/min-120r/min；

7.4、抗凝血比范围： 1:8-1:16；

8、离心机速度：5500r/min±5%

9、工作噪音：≤65dB

10、运行振幅：≤0.1mm

▲11、具备耗材信息识别功能，可自动录入耗材信息，并对错误使用耗材进行报警提示；

12、可智能检查耗材管路在管路探测器内的安装状态，发现安装不到位可提示；

13、可提供PRP采集耗材，可全封闭式一次采集、多次使用（≥5次）；

14、可调节报警音量；

15、可储存≥9人次血液成分分离统计数据，并具备数据权限管理功能；

16、具备数据输入输出功能，能够实现血液成分分离统计数据联网管理；

17、外型尺寸（长×宽×高）：≤550×550×950mm ；

18、具备配套专用推车；

电生理导航系统

一、主要用途：用于各种心律失常、复杂心律失常的介入治疗，包括典型房扑、先心术后切口性房速/房扑、局灶性房速/室速、各类旁道、房室结折返性心动过速、阵发性/持续性房颤、心梗后和手术后非典型性室性心动过速；

（一）、电生理导航系统

1、可提供激动图、解剖图、电压图、网图、等时图、阻抗图；

2、具备标测模块、压力监测模块、消融点数据实时标记模块、室速自动起搏标测模块、距离/面积测量工具、CT图像融合模块；

3、定位

▲3.1、采用磁场和电场混合定位原理，多导管可视化，无扭曲变形；。

3.2、GPS磁场定位系统：

3.2.1、磁场强度：0.005mT～0.02mT@距磁场发生器25cm；

3.2.2、磁场频率：2kHz-2.6kHz;

3.2.3、平均磁场定位误差：≤1mm；

3.2.4、导管可沿心脏边缘快速创建心脏解剖图，而不需要逐个取点，实现快速建壳 (快速的解剖学标测)；

3.3、电场标测导管：

3.3.1、可在磁传感器技术的校准下，使导管可视化,可在显示屏上看到导管；；

3.3.2、实现导管可视化的同时还可以实现头端和弯型的可视化，可以明确方向(高级导管定位功能)；

3.4、定位板磁线圈≥9个，参考电极≥3个；

4、液晶显示器≥24英寸，分辨率≥1280×1024。实时屏≥2台，回顾屏≥2台），

5、具有心内导管显示功能，可显示80个电极；

6、具有快速补点功能（寻找GAP）；

7、具有影像化快速建模功能，能快速建立心脏三维模型；

8、具备导管接触力显示功能，可显示导管和心脏接触的力度；

9、导管定位误差≤0.7mm；

10、且相关导管的定位功能时效性≥20h，不受断电、系统重启等影响而失效。

11、可自动实时保存手术过程中采集的信息，无需重新构图。

12、可恢误操作丢失的信息；

13、能够记录一个心动周期之前10个心跳的心电活动信息；

▲14、可一次采集≥8种心电信息，可同时获得空间解剖、激动顺序、电传导、单极电压、等时图、双极电压、阻抗、网图。

15、可提供三维电解剖图，立体彩色显示心脏的解剖结构和位置，并可以做解剖标记。

16、可提供三维电激动图，可不同颜色实时显示心脏的激动传导顺序、可根据需要选择单个或多个心腔进行标测；

17、可提供三维电传导图，立体动态显示心脏电激动传导速度和路径；

18、可提供三维电压图，显示心肌疤痕区域、低电压区域和正常心肌组织，相关疤痕的电压参数范围手工可调。

19、可提供三维电阻抗图，可根据不同的颜色定义肺静脉和其他管腔开口，评价消融效果；

20、可提供三维网图，并能回放手术取点的整个过程和采点的实际分布；

21、左右两侧心腔的手术均能实施导航和标测；

22、可显示消融点和消融点直接的距离；

23、具有类内窥镜功能，可直视条件下进行手术；

24、具有面积测量工具，能够测量消融面积、疤痕组织面积；

25、具有距离测量工具，能够测量肺静脉开口直径、瓣环直径；

▲26、具有实时压力监测功能，与压力监测导管配合使用时，能准确测量并记录压力监测导管与组织接触的贴靠程度和方向，精度≤1g；

27、具有消融点数据实时标记功能，用户可通过自定义消融点的各种参数，判断消融效果，提示消融GAP；

28、具有标测功能，与具有磁感应器的多电极标测导管联合使用时，能快速精确采集大量标测信息；

29、具有CT图像融合功能，能将CT图像与三维导航心腔图融合，显示心腔内膜的三维立体结构；

30、具有室速自动起搏标测功能，能自动将起搏标测的心电图与临床的心动过速心电图进行比较，可将起搏过的位置在解剖模型上标示；

31、具有回溯采点记录功能，能全程记录手术全程≥18h，可以随时回顾该手术任何时间点的标测过程，并回溯采集当时的导管位置和电信号等信息；

32、 具有X光影像与三维图像整合功能，可将X光影像与三维导航图像整合；

33、具有智能标测功能，能智能化自动选取符合条件的标测点并自行校准；

34、 具有动态三维标测模块，在电解剖图上同步动态显示三维激动扩布图和电压标测图，并记录单个标测点的电位信息；

35、具有心内超声影像与三维导航整合模块，能实时持续显示超声图像，与三维导航心腔图无缝整合。

36、能够量化手术过程中的损伤深度和消融进程；

37、具有形态匹配功能，以12导联心电图为参考，自动采点；

38、可显示导管鞘；

39、具有透明显示模式；

40、可实时显示Qdot类型的导管头面温度和微电极信号；

41、具备CT分割功能,可识别心脏及周围组织的解剖结构，进行心脏CT扫描的各种解剖结构分割；

42、具备高功率短暂消融指示功能；

43、高级参考标记功能：

43.1、可使用参考导管≥5个心内双极通道和体表ECG通道，以定义基准时间；

43.2、可使用信号的质量中心作为参考标注，计算、动态评估ECG通道，并自动确定心房激动时间和心室激动时间。

44、高级标测功能：

44.1、可对多个同时发生的ECG信号进行自动分析并能够创建高密度的动态影像；

44.2、激动向量标测：通过着色方法和方向向量改善心房上的电波传导显示，显示心律失常传导的途径，重构具有可能传导障碍的区域并进行检测；

44.3、平行标测：可用于连续标测最多≥4个具有不同图设置和不同采集过滤的；

44.4、混合激动图：对通过创建混合点机型PVC标测提供解决方案：可反映了PVC心律下的LAT值，并且位置与窦律的位置相对应；

45、支持HELIOSTAR球囊导管和LASSOSTAR导管；

（二）、冷盐水灌注泵

1. 运行模式：连续运行。

2. 流速精确度（最大压强 75 psi）： -20% 至 +20%以内@1 mL/min 、-10% 至 +20%以内@2-5 mL/min、-5% 至 +15%以内@6-39 mL/min 、-10% 至 +20%以内@40-60 mL/min ；

▲3、双气泡探测器，可检测最小气泡体积：≤2 µL；

4、流速调节：

4.1、低速（待机）流动,1 mL/min - 5 mL/min；

4.2、高速（消融）流动, 6 mL/min - 60 mL/min，调节步长≤1 mL/min；

▲5、能与射频消融仪联合使用，在射频仪上操纵灌注泵；并实现联动，可随着放电功率的改变自动改变灌注流速；

6、可提示皮条装载情况和气泡排出情况；

7、清洗流量：≥100 mL/min。

8、具备高流量时间提醒功能，可声音报警；

（三）、射频消融仪

一、主要用途：用于心内科的射频消融手术

二、技术参数

1、 控制方式：温度控制，功率控制。

▲2、兼容消融导管：兼容电阻型、电偶型和非温控型消融导管；

▲3、能与灌注泵联合使用，并在射频仪上设置灌注泵的参数。兼容使用6孔和56孔冷盐水灌注导管；

4、能与远程控制面板联合使用，在观察室远程操纵射频仪；

▲5、可使用获得NMPA注册的用于长创消融的≥8mm消融导管；

6、放电时靶点信号无干扰，在射频消融时靶点信号仍可检测；

7、带有冗余保护电路，中央处理器和微处理器分别控制射频仪和各种功能；

8、具备存储功能，在消融仪关闭的情况下可储存设置；

9、 射频输出功率：0-100 W可调，最小调节步长≤0.1W；

10、可设置的目标温度范围：0-90℃，调节步长≤1℃；

11、阻抗测量范围：0-500Ω；

12、液晶触摸显示屏≥8英寸；

二、配置清单

1、电生理导航系统：1套

2、冷盐水灌注泵：1台

2.1、电源线：≥2.5米；

2.2、地线：≥3米；

2.3、灌注泵连接电缆：≥5m；

2.4、灌注泵静脉输液架固定夹:1个

3、射频消融仪：1台

3.1、记录系统的串行数据通讯电缆：≥15米；

3.2、中性电极线缆：≥3米；

3.3、心电图仪连接电缆≥3米；

3.4、地线，≥3米；

3.5、脚踏开关：1个；

3.6、电源线：≥2.5米；

3.7、远程控制面板连接电缆：≥25米；

眼科YAG激光治疗系统

一、技术参数：

▲1、主要功能：可用于开角型青光眼的选择性小梁成型术（SLT）、常规虹膜周切、虹膜切开术及晶体后囊膜切开术（YAG）、玻璃体内部飞蚊症治疗（YAG）、玻璃体内部WEIS环治疗；

2、裂隙灯激光一体化；

3、控制系统

▲3.0、液晶触摸显示屏≥12英寸；

3.1、YAG治疗模式和SLT治疗模式可切换；

3.2、具备能量输出调节功能；

3.3、具备瞄准光亮度调节功能；

3.4、YAG模式下，具备脉冲模式设置功能；

3.5、具备脉冲计数和清零功能，并显示在屏幕上；

4、Nd:YAG激光器

4.1、双波长，532nm及1064nm可切换

4.2、激光模式：SLT模式、YAG模式

4.3、脉冲宽度：SLT模式、YAG模式均≤3.5ns

4.4、能量调节：

4.4.1、SLT模式：0.3-2mJ连续可调；

4.4.2、YAG模式单脉冲下：0.3-10mJ连续可调

4.4.3、YAG模式双脉冲下：0.6-20mJ连续可调

4.4.4、 YAG模式三脉冲下：0.9-30mJ连续可调

4.5、脉冲设置：

4.5.1、SLT模式：单脉冲发射;

4.5.2、YAG模式：可1、2、3个脉冲连发

4.6、光斑直径：

4.6.1、SLT模式：≤400um；

4.6.2、YAG模式：≤8um；

4.7、激光入射角：

4.7.1、SLT模式：≤3°；

4.7.2、YAG模式：≤16°；

4.8、重复频率: YAG模式、SLT模式下均≥3.0Hz；

▲4.9、YAG激光模式光斑焦点后置范围：100-350um范围内≥3档可调；

5、传输系统：

▲5.1、裂隙灯放大倍率≥4级可调，至少含6倍、12.5倍的放大倍率；

5.2、超高斯光束模式；

6、脚踏开关寿命≥30000次；

▲7、照明光路：双光镜固定式，不闪烁；

8、配备原厂电动升降台；

强脉冲激光治疗仪

一、设备名称：强脉冲光与激光系统

二、数量：1台

三、主要用途：用于 MGD相关干眼症治疗

四、技术参数：

1、光源：强脉冲光；

2、波长范围：不少于515nm -1200nm；

▲3、能量密度：10J/cm2 -35 J/cm2；

4、脉宽：4ms -20ms连续可调；

5、脉冲延迟：5ms -150m连续可调；

6、脉冲方式：单脉冲、双脉冲、三脉冲模式；

7、脉冲频率：≥1Hz；

8、光斑尺寸：≤8×15mm；光斑尺寸可调；

▲9、蓝宝石却光导晶体，持续接触式冷却；

▲10、滤光片配置：≥6个，至少包括515nm、560nm、590nm、615nm、640nm、695nm滤光器片（波长范围可上下浮动1%）；

11、优化脉冲光，保护表皮可同时封闭异常毛细血管，阻止炎症进入睑板腺；。

12、治疗手具连接线长度：≥170cm；

13、外形尺寸（长×宽×高）：≤45cm×55cm×50cm，

14、工作条件

14.1、电源：AC 100-240V；50Hz±1Hz；

14.2、环境温度：10℃-30℃；

14.3、相对湿度：≤90%不凝结；

14.4、大气压力：70-105KPa；

五、主要配置：

1、主机：1台

2、通用IPL治疗头(带冷表皮却系统)：1套

3、可更换滤光片：1套；

4、蓝宝石冷却光导晶；2个

5、	IPL医生防护眼镜：1副

6、IPL患者防护眼镜：1副

六、售后服务：具有超净维修中心，可进行激光腔内维修；或免费提供备用机。

光学生物测量仪

▲1、光源：扫频激光；

▲2、测量方式：全自动对焦、自动测量

3、操彩色液晶触摸显示屏≥10英寸，具备助力手柄

▲4、测量功能：可测量眼轴长、角膜厚度、前房深度、晶体厚度、角膜曲率、瞳孔直径、角膜直径等；

5、测量范围

5.1、眼轴长：14.0-40.0mm；

5.2、前房深度：1.5-7.0mm；

5.3、晶体厚度：0.5-6.0mm；

5.4、角膜厚度：0.2-1.2mm；

5.5、角膜曲率：5.0-11.0mm；

5.6、瞳孔直径：1.5-13.0mm；

5.7、角膜直径：7.0-16.0mm；

5.8、角膜地形图功能：≥9环，大于等于2000个测量点。

6、测量误差：

6.1、眼轴长：0.01mm

6.2、前房深度：0.01mm

6.3、晶体厚度：0.01mm

6.4、角膜厚度：1um

6.5、角膜曲率：0.01mm

6.6、瞳孔直径：0.01mm

6.7、角膜直径：0.01mm

7、具有≥9环角膜地形图测量功能；

8、角膜地形图测量点数≥2000点；

9、具备散光型晶体辅助计算功能；

▲10、人工晶体计算公式包括：Haigis standard、Haigis optimized、 Hoffer® Q、Holladay 1、SRK/T、Shammas-PL、SRK/T Double K、SRK 2、SRK（SHOWA）、OKULIX、EASY  IOL、Barret UniversalⅡ、Barret Toric Calculator、Barret Truek

11、具备 USB端口、DICOM端口，免费开放DICOM协议；

眼科超声乳化仪

一、技术参数

▲1、具备超声乳化、灌注抽吸、前节玻璃体切除、电凝、回流功能；

▲2、可用于2.8mm、2.2mm、1.8mm的同轴微切口白内障超乳手术，且无需更换超乳或注吸手柄

3、液流系统：

3.1、无需连接气源；

3.2、负压调节范围：0-600mmHg，调节步长：≤1mmHg ；

3.3、负压控制方式：线性控制、固定、开/关控制、双线性模式（俯仰或偏航）；

3.4、可脚踏调节；

3.5、微流针头，可以使用高负压；

4、具备灌注增压系统

5、具有负压传感器，可实时动态调节负压响应时间；

6、具有锁定灌注管接口；

7、回流：

7.1、可通过脚踏控制；

7.2、模式：单一、重复、连续

8、超声乳化手柄：

▲8.1、钛合金手柄，≥5晶片，可高温高压消毒

8.2、超声频率：28.5 kHz±0.5 kHz

8.3、超声冲程：0-150μm

9、具有能量管理系统，可选择超声的开启和关闭

10、超声模式：

10.1、脉冲模式≥2种和爆破模式≥3种；

10.2、脉冲模式：

10.2.1、脉冲频率调节范围：1-250pps；

10.2.2、占空比调节范围：5%-90%，调节步长≤1%；

10.3、爆破模式：

10.3.1、爆破脉宽：2-600ms，；

10.3.2、爆破间歇：0-2500ms、；

10.3.3、占空比调节范围：50%-99%，调节步长≤1%；

11、电凝功率：0-7.5 W @100Ω，调节范围： 0% -100%，调节步长≤ 1% ；

12、脚踏：

12.1、双线性无线蓝牙脚踏；

12.2、控制模式：线性模式、前载式模式、后载式模式；

13、彩色液晶触摸显示屏≥19英寸，可旋转，左≥90°右≥90°；可倾斜：上≥15°，下≥15°；

14、主机可编辑和存储多名手术医生的数据且支持储存卡存取；

15、无需配备台车， 主机自带4个万向轮，可一键锁定；

16、配备可旋转支臂，包含可操作的无菌托盘；

二、主要配置：

1、主机：1台；

2、超乳手柄：3个；

3、注吸手柄：3个；

4、超乳针头及套管：3套；

5、注吸针头：3个；

6、无线蓝牙脚踏：1个；

7、超声乳化套包：12个

（五）、供货要求

1、投标货物的现场交付

1.1、自采购合同签订后，按照规定时间完成送货安装及调试工作。

1.2、投标人负责将货物送达到采购人、使用方指定的地点。

1.3、投标人应向采购人、使用方提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人、使用方今后能掌握操作和维护方法。

2、货物的运输及保险：投标货物的运输和保险由投标人负责。

3、设备验收

3.1、投标人应向采购人、使用方提供详细的设备供货清单，由采购人、使用方确认。当货物到达采购人、使用方指定的现场后，采购人、使用方和中标人依据设备供货清单共同对设备进行抽检，并对设备的数量、品质进行逐项检查。

3.2、设备调试达到技术规范书规定的指标并开通业务后，可先由使用方和中标方进行验收测试，验收费用包含在投标报价中；招标方或使用方根据情况有权委托第三方再进行验收测试，第三方验收测试结果对中标人有效。验收规范包括项目、指标、方式和测试仪器等。

3.3、质保期限以技术规格及要求为准。质保期自最终验收完成之日起算。期间投标方要保修除消耗品以外的所有设备。在保修期内，如果设备发生故障，投标方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。

（六）、其他售后服务要求

1、投标人须保证所提供产品在质量保证期之内对由于产品质量而发生的任何问题负责，本次采购设备质保期≥36个月（自设备最终验收合格之日计算，参数中有特殊要求的，以具体参数为准）。

2、凡是属于计量检定的设备，由厂家提供计量检定合格证书。

3、投标人对操作人员进行使用、保养培训，对维修人员进行技术培训，保证仪器可以正常使用。

4、出保后以零件成本价收费。

5、投标人本地有维修点和专职维修工程师。

6、投标人维修响应速度：2小时电话反应，电话不能解决的必须24小时内到达现场，排除故障。如故障无法排除，需提供不低于中标设备配置的备机，以保证买方工作的正常运转。

7、投标人应为采购人提供免费仪器的校准、巡检、维护保养。校准周期：每半年提供一次精密度校验，并出具校准报告。

8、投标人本地有常有配件库，国内有固定配件库。

9、保证设备年运行开机率≥95%（按一年365天计算），否则质保期向后双倍顺延。

10、备件送达时间：国内≤3天，国外≤10天，设备停产后备件供应≥10年。

11、定期回访1次/半年。

12、提供设备操作及维修手册。

13、软件终身免费升级

（七）、其他技术要求（产品技术支持材料）

1、投标人需要提供投标产品技术支持资料，并需要逐页加盖制造商（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告或技术白皮书，若三者存在不一致，以检测机构出具的检验报告为准。（所投产品源于中华人民共和国境外时，以上文件、报告、证明及有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本）

2、如投标人技术响应与技术支持资料不一致，将以技术支持资料为准。

3、对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料且明确体现，如技术规格中无特殊标注则应提交本条款规定的技术支持资料。

4、对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料的，或提供的投标产品技术支持资料未按本条款要求逐页加盖制造商（或境内总代理、独家代理）公章原件的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

5、对于接受进口产品投标的品目且投标人以进口产品参加投标时，如投标货物非投标人所有或制造，投标人投标时须提供制造商（或其境内总代理的）就本项目所提供的投标品牌产品授权书，授权书中须要注明项目名称、采购编号、货物名称、品牌及型号，授权书格式可参考招标文件所附制造商（或境内总代理商）授权书格式，也可投标人自行拟定。如是境内总代理提供的产品授权书，投标人还须提供制造商给予境内总代理的正式授权文件的复印件，以证明所供货物来源的可靠性。

第四章   评标办法及评分标准

1.本项目评标采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。中标候选人并列的，按技术指标优劣顺序确定中标候选人，得分且投标报价相同且技术指标得分也相同的，由评标委员会现场采取随机抽取方式确定。

3.评标委员会将按照招标文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的投标进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的算术平均值， 加上以招标文件规定的方法计算出的价格分（保留2位小数），即为每个投标人的最终得分。评标最终得分保留2位小数。

4.政府采购节约能源政策：政府采购产品属于“节能产品政府采购清单”产品的，将会给予适当加分，并在技术、服务等指标同等条件下，优先采购节能清单所列的节能产品。

5.政府采购环境保护政策：政府采购产品属于“环境标志产品政府采购清单”产品的，将会给予适当加分，并在技术、服务等指标同等条件下，优先采购节能清单所列的节能产品。

6.评标委员会根据本办法组织评标，并依此推荐排名位于前三名的投标人为中标侯选人。

7.本项目单一产品采购包投标产品相同品牌和非单一产品采购包核心产品相同品牌的投标处理方法：针对本项目，如多家投标人提供相同品牌产品且通过了资格审查、符合性审查，则将按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分且投标报价相同且技术指标得分也相同的，由评标委员会现场采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

8.小型微型企业投标报价扣除10%，以扣除后的价格参加评审，监狱企业、残疾人福利性单位视同为小型微型企业。

评分办法细则

| 内容 | 评分因素分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 部分 | 评标价格 | 30 | 各投标人的价格得分:(评标基准价/评标价)×价格权重(30%)×100 (注:实质性响应招标文件要求且最低评标价为评标基准价；报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，不能按评审委员会要求时间提交相关证明材料证明其报价合理性的视为无效投标) |
| 商务评审 | 对投标人售后服务能力的评价 | 8 | 售后服务方案（包括但不限于：保修期、制造商认可和执行程度、投标人所在位置、交通状况、到达现场的时间及维修恢复时间、售后服务措施、安装、培训、供货期、优惠条件等）对比排序评价： 完整，可实施性高，得8分； 基本完整，可实施性一般，得5分； 不完整，可实施性较差，得2分。 注：不满足招标文件要求的质量保证期（保修期）的投标此项评审为0分。 |
|  | 投标人自身就投标产品同类型产品近三年在中国境内销售业绩的评价 | 3 | 投标人自身就本包投标产品或其同品牌同类型产品近三年在中国境内销售业绩：每提供一个有效业绩得1分，最多得3分；无业绩者0分。（证明材料相关要求详见附件15） 注：同类型产品指与所投产品同档次、主要性能相当的产品；近三年指：2021年04月至今。 |
|  | 节能环保 | 1 | 对投标产品属于“节能产品清单”或“环保产品清单”有效期内中的产品（强制采购产品除外），每一项得0.5分；如投标产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，每一项得0.5分，最高不得超过1分。 |
| 技术评审 | 对投标产品整体性能的评价 | 8 | 根据招标文件技术规格要求、投标产品技术响应情况比较，结合项目需求，对投标产品（包括但不限于基本技术指标、功能性指标、安全性指标等）进行对比排序评价： 1、投标产品整体技术性能排名第一得8分； 2、投标产品整体技术性能排名第二得5分； 3、投标产品整体技术性能排名第三（含）以下得2分。 注：同一名次中可并列排名。 |
|  | 对招标文件技术规格要求的响应程度 | 50 | 技术指标全部满足招标要求的为50分，有1项“▲”条款不满足的扣7分，有1项其他条款不满足的，扣3分；最低得分0分。 |

第五章  合同书

政府采购合同

（货物类）

合同编号：

采购编号：

项目名称：

货物名称：

需  方：北京市大兴区人民医院

供  方：

签署日期：      年    月    日

合　　　同　　　书

需   方：北京市大兴区人民医院

供   方：

北京市大兴区人民医院(需方)在               中所需          (货物名称)经              （招标代理机构）以公开招标方式在国内进行采购。经评标委员会评定         (供方)为             （货物名称）的中标供应商。需方、供方双方依据《中华人民共和国民法典》，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

# 一、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.本合同书；  b.中标通知书；  c.投标文件（含澄清文件）

d.招标文件（含招标文件补充通知）e.合同补充条款或协议；

# 二.  货物和数量

本合同货物：

数量：

# 三. 合同总价

本合同总价为人民币：          整，￥00.00元；

分项价格：1．（货物名称和数量）：       整，￥00.00元；

2．（货物名称和数量）：       整，￥00.00元；

# 四. 付款方式

本合同的付款方式：自行支付

# 五.  本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间：（进口设备）： 合同签订生效后90日内安装、调试完毕；

（国产设备）： 合同签订生效后30日内安装、调试完毕；

交货地点：需方指定地点。

# 六.  合同的生效

本合同一式7份，经双方全权代表签署、加盖单位印章并由卖方递交履约保证金后生效。

# 七、合同一般条款

1．定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1合同系指需供双方签署的、合同格式中载明的需供双方所达成的协议， 包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2合同价系指根据合同约定，供方在完全履行合同义务后需方应付给供方的价格。

1.3货物系指供方根据合同约定须向需方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。

1.4服务系指根据合同约定供方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5需方系指与中标人签署供货合同的单位（含最终用户）。

1.6供方系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。

1.7现场系指合同约定货物将要运至并安装、调试完毕的地点。

1.8验收系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

1.9 “天”为自然日。如规定期限最后一日为法定节假日的，顺延至法定节假日后的第一日。

# 2．技术规范

2.1 提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件及其投标文件的技术规范偏差表相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3．知识产权

3.1 供方应保证需方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控， 供方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。供方负责处理侵权产品，退还全部货款，并按照全部货款的双倍向需方承担赔偿责任，不足以弥补需方损失的，差额补足。

4．包装要求

4.1 除合同另有约定外,供方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由供方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5．装运标志

5.1  供方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：           ；合同号：           ；装运标志：         ；

收货人代号：       ；目的地：         ；货物名称、品目号和箱号：     ；

毛重／净重：        ； 尺寸(长×宽×高以厘米计)：           。

5.2  如果货物单件重量在2吨或2吨以上，供方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求， 供方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

6．交货方式

6.1交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

6.1.1 现场交货：供方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由供方承担。所有货物运抵现场且安装调试完毕并验收合格后的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由供方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由需方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3需方自提货物：由需方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 供方应在合同规定的交货期 3 天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知需方。同时供方应用挂号信将详细交货清单一式7份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知需方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，供方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，供方应对超运部分所引起的一切后果负责。

7．装运通知

7.1在现场交货和工厂交货条件下的货物，供方通知需方货物已备妥待运输后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知需方。

7.2如因供方延误将上述内容用电报或传真通知需方，由此引起的一切后果损失应由供方负责。

8．付款条件：

本项目付款条件：无预付款，货到安装、调试、验收合格后付合同款的50%，试运行三个月且提供厂家保修  年的合同后，付清合同款剩余50%货款。

# 9．技术资料

合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

9.1合同生效后 3 天内，供方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图寄给需方。

9.2另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.3如果需方确认供方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供方将在收到需方通知后  5  天内将丢失资料免费寄给需方。

10．质量保证

10.1供方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2供方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，供方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.3 根据需方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式通知供方。供方在收到通知后  3  天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4 如果供方在收到通知后 3 天内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由供方承担。

10.5除“合同特殊条款”规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起   个月。

11．检验和验收

11.1 在交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的证明文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

11.2货物运抵现场后，需方将对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物的规格或数量或两者都与合同不符，需方有权在货物运抵现场后90天内，根据需方按检验标准自己检验结果或当地质检部门出具的检验证书向供方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

11.2.1联合验收：

项目资金为预算内且统一结算的政府采购项目，在合同约定的截止日期内所采购的货物运抵现场并安装调试合格，及时通知需方和招标代理机构待验收，需方、招标代理机构接到通知后  15个工作日内组织对供应商履约的验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。需方应当在验收书上签字盖章并承担相应的法律处责任。

11.2.2需方聘请相关专业机构验收：

供应商在合同约定的截止日期将所报的货物运抵现场、安装、调试、组织培训（如需要）后，通知需方和招标代理机构待验收，如果是大型或者复杂的项目，应当按照“委托协议”约定，邀请相关专业专家或国家认可的质量检测机构参加验收工作，专业机构验收人员应当在验收书上签字并承担相应的法律责任。

11.2.3需方自行验收：

项目资金为预算外且自行结算的政府采购项目，在合同约定的截至日期内所采购的货物运抵现场并安装调试合格，及时通知需方和招标代理机构待验收，需方应当按照“委托协议”约定自行组织对供应商履约的验收，需方验收人员应当在验收书上签字并承担相应的法律责任。

11.3 如果货物的质量和规格与合同不符或在第10条规定的质量保证期内，证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，需方将有权向供方提出索赔。

11.4需方有权提出在货物制造过程中派人到制造厂进行监造，供方有义务为需方监造人员提供方便。

11.5 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知需方。

12．索赔

12.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第10.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方有权根据按检验标准自己检验的结果或有资质的权威质检机构的检验结果向供方提出索赔。

12.2在根据合同第10条和第11条规定的检验期和质量保证期内，如果供方对需方提出的索赔负有责任，供方应按照需方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1 在法定的退货期内，供方应按合同规定将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但供方同意退货，可比照上述办法办理或由双方协商处理。

12.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及需方所遭受损失的数额，经需供双方商定降低货物的价格或由有权威的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

12.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险并负担需方所发生的一切直接费用。同时，供方应按合同第10条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

12.3如果在需方发出索赔通知后2天内，供方未作答复，上述索赔应视为已被供方接受。如供方未能在需方提出索赔通知后2天内或需方同意的更长时间内，按照本合同第12.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，需方将从合同款或从供方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，需方有权向供方提出不足部分的补偿。

13．延迟交货

13.1供方应按照此次“招标文件”中需方规定的时间交货和提供服务。

13.2如果供方无正当理由迟延交货，需方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

13.3 在履行合同过程中，由于供方原因不能按时交货和提供服务的应及时以书面形式将其理由及预期延误时间通知需方。需方收到供方通知后，认为其理由正当时必须出据书面批示，可酌情延长交货时间，此批示将作为最终验收的一部分。

13.4如果供方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知需方。需方收到供方通知后，认为其理由正当时可以酌情延长交货时间，但需以需方出据的书面批示为准。

14．违约赔偿

14.1除合同第15条规定外，如果供方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，需方可要求供方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按７天计算，不足７天按一周计算。如果达到最高限额，需方有权解除合同，供方应按合同全部价款赔偿需方损失。

15．不可抗力

15.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后立即以书面形式通知另一方，并在事故发生后合理时间内将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在最短时间内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

16．税费

16.1与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定，合同价为含税价，所有均由供方缴纳。

17．合同争议的解决

因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，由北京市大兴区人民法院诉讼管辖。

18．违约解除合同

18.1 在供方违约的情况下，需方可向供方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向供方追诉的权利。

18.1.1供方未能在合同规定的限期或需方同意延长的限期内，提供全部或部分货物,按合同第14.1的规定可以解除合同的；

18.1.2 供方未能履行合同规定的其它主要义务的；

18.1.3 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

18.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响需方在合同签订、履行过程中的行为。

18.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害需方的利益的行为。

18.2  在需方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，另行购买全部或部分与未交付的货物类似的货物或服务，供方应承担需方购买类似货物或服务而产生的支出。部分解除合同的，供方应继续履行合同中未解除的部分。

19．破产终止合同%

19.1 如果供方破产导致合同无法履行时，需方可以书面形式通知供方，单方终止合同而不给供方补偿。但需方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

20．转让和分包

20.1政府采购合同项下的权利义务不得转让。

20.2经需方同意，供方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除供方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与供方共同对需方连带承担合同的责任和义务。供方将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成的，必须在投标文件中载明。

21．合同修改

21.1 需方和供方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

22．通知

22.1本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

23．计量单位

# 23.1  除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

24．适用法律

24.1  本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

25．履约保证金

# 25.1 供方应在合同签订后15个工作日内，按约定方式向需方提交合同总价5％的履约保证金。

25.2 履约保证金用于补偿需方因供方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

25.3 履约保证金应使用本合同货币（人民币），按下述方式之一提交：

25.3.1支票、汇票或现金。

25.4 履约保证金在招标文件中规定的货物质量保证期期满前应完全有效。

25.5 如果供方未能按合同规定履行其义务，需方有权依据第三方证明直接索赔，要求从履约保证金中取得补偿。

25.6 货物通过最终验收合格后，履约保证金自动转为质量保证金，质保期结束后三十日内，如无扣除事项，需方将质量保证金无息退还供方。

26．合同生效和其它

26.1 政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件、投标文件、供应商澄清记录为基础，不得违背其实

质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，需方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。合同将在双方签字盖章并由供方递交履约保证金后开始生效。

26.2  供方有主动配合接受结果查究的义务。

26.3  本合同一式7份，以中文书写，具有同等法律效力。

26.4  如需修改或补充合同内容，经协商后双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

26.5医疗设备按照医院实际需要必须无偿接入医院信息系统。

八、合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触应以特殊条款为准，特殊条款中没有规定的按本合同一般条款执行。按合同第七条一般条款序号修订下列各项：

1．定义：

1.5需方：本合同需方系指：北京市大兴区人民医院。

1.6供方：本合同供方系指：                     。

1.7现场：本合同项下货物安装和运行地点位于需方指定地点。

2．交货方式:

6.1.1 本合同项下的货物交货方式为:现场交货。

3．付款条件: 无预付款，货到安装、调试、验收合格后付合同款的50%，试运行三个月且提供厂家保修  年的合同后，付清合同款剩余50%货款。

# 4．检验和验收:

11.2.1本合同项下的货物验收方式为:自行验收。

需    方：北京市大兴区人民医院          供     方：

名　　称：(印章)　　　　　　     　　   名　 　称：(印章)

年    月    日                           年    月    日

全权代表(签字)：　　      　　　　　    全权代表(签字)：

地　　址：北京市大兴区黄村西大街26号   地　　址：

邮政编码：102600　　　         　　　   邮政编码：

电　　话：              　　　　     　 电　　话：

开户银行：　中国银行北京大兴支行　　    开户银行：

账　　号：  340256009642   　　　　　   账　  号：

投标分项报价表（格式）

采购编号：                             项目名称：                                         报价单位：人民币/元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 培训、技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 至最终目的地运保费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人全称:	                  	(盖章)

投标人授权代表(签字)：               
货物说明一览表

采购编号：                             项目名称：                                       价单位：人民币/元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 总价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人全称:	                  	(盖章)

投标人授权代表(签字)：

医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同

甲方（医疗卫生机构）：北京市大兴区人民医院

乙方（医药生产经营企业及其代理人）：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定                        作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、乙方有主动配合接受结果查究的义务。

九、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

十、本合同一式七份，甲方执五份、乙方执一份，招标代理机构执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：                   法定代表人（负责人）：

经办人签名：                            经办人签名：

年   月   日                      年   月  日

质量承诺书

北京市大兴区人民医院：

(报价单位全称)授权                (全权代表姓名)        (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的采购编号：              (项目编号、项目名称)招标活动，并对此次本公司所报货物郑重承诺：

★  如果因我公司所报货物(含软件)出现产品质量问题或纠纷，所造成的一切后果由我公司承担经济和法律责任。

投标人全称:                        (盖章)

投标人授权代表(签字)：

售后服务偏离表

采购编号：                             项目名称：

| 序号 | 招标文件服务条款 | 投标文件对应规范 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. 安装和调试： |  |  |  |
| 2 | 1.1中标方负责派技术人员到现场免费进行安装调试，直至验收合格；中标方应在货物运抵现场一周前，向买方提供安装调试及运行的进度计划表。 |  |  |  |
| 3 | 2. 技术培训：中标方应负责对买方人员进行专业培训，直至买方能完全操作（投标人列明具体培训计划方案），提供详细培训计划并定期进行回访。 |  |  |  |
| 4 | 3. 售后服务承诺： |  |  |  |
| 5 | 3.1 整机在三个月内出现质量问题应立即更换新机。 |  |  |  |
| 6 | ★3.2 整机设备免费保修期至少提供 年。时间从全部正式验收合格并签署相关文件之日起计算。在付款前提供厂家保修 年的合同。 |  |  |  |
| 7 | 3.3 对免费维护期以后，维护费用的计算方法及额度应该作出报价，维修不收工时费，配件只收取成本费，并在合同中约定。所有的版本至少应在三年内免费升级到该公司的最新升级版本；终身维修，设备停产后的备件供应年限不少于10年，医疗设备无偿接入医院信息系统。 |  |  |  |
| 8 | 3.4在保修期内出现的故障中标方能保证在2小时内到达故障现场。一般故障在4小时内解决，特殊故障至少在48小时内解决，并提供24小时售后服务电话。保修期结束后，中标方仍应负责提供终身免费维修服务，只能收取零配件成本费，免人工费、交通费等。保修期内，如同一故障发生三次，或在二个月内无法修复，中标方无条件换货，如保修期内因故障停机，按停机时间的双倍顺延保修期，并提供备份设备供医院使用。保修期结束后，中标方仍应负责提供终身免费维修服务，只能收取零配件成本费，免工时费、交通费等。 |  |  |  |
| 9 | 4．要求设备在北京地区有固定厂家维修站。 |  |  |  |
| 10 | 5. 验收标准和验收方法：设备按国家行业标准进行验收。 |  |  |  |
| 11 | 产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数；计量设备应能通过计量部门的验收，费用由供应商承担。实行现场验收，由卖方负责并会同买方及有关专家进行验收。 |  |  |  |
| 12 | 6. 技术资料要求：提供完整的技术资料和操作维修手册，包括：产品验收标准（含产品合格证验收清单等）；英文操作、维修手册各壹套，中文操作手册两套；设备安装调试资料、维修线路原理图及其维修资料；零部件目录；备品备件易耗件清单及合同中要求的其他文件资料。 |  |  |  |
| 13 | 7. 专用工具：卖方应提供一套维修所需的专用工具及其清单。 |  |  |  |
| 14 | 8. 备品备件：国内有固定的配件仓库；提供国内配件总金额及仓库详细地址；列出国内不备货的配件。 |  |  |  |
| 15 | 9. 列明投标货物的全套系统配置清单及单价。 |  |  |  |
| 16 | 10.供应商在投标文件中还应明示免费保修期后主要配件收费标准及维修价格优惠等情况。 |  |  |  |
| 17 | 11.投标产品应为全新未使用过的合格产品。提供安装的各种操作和控制的软件均应为正版，且无版权纠纷。 |  |  |  |
| 18 | 12.供应商所报货物的投标单价应不高于同型号产品在其他采购代理机构的中标价或单位自采价格。 |  |  |  |

投标人全称：                                （盖章）

投标人授权代表（签字）：

附医疗器械注册证登记表配置清单+中标通知书复印件

第六章   投标文件格式

目录

附件1.投标书

附件2.开标一览表

附件3.投标分项报价表

附件4.商务条款偏离表

附件5 技术条款偏离表

附件6.资格证明文件

附件7.法定代表人有效授权书

附件8.提供缴纳投标保证金的有效凭证(复印件须加盖投标人公章)

附件9.所投产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》

附件10.如产品原产国有要求，制造商应有其原产国相应部门颁发的投标产品生产许可证（复印件并加盖投标人公章），如不需要生产许可，投标人应在投标文件中给予说明并提供相关证明材料。

附件11.制造商授权书（进口产品必须提供）

附件12.售后服务承诺函

附件13.投标产品在中国境内近三年销售业绩一览表

附件14.中小型企业声明函

附件15.残疾人福利性单位声明函（如适用）

附件16.属于监狱企业的证明文件（如适用）

附件17.投标产品如属于国家认定的节能产品、环境标志产品，应给予说明，并附上相关证明文件（如适用）

附件18.投标人按招标文件要求应提交的其他资料

备注：1、投标人不得擅自变更本章文件格式内容。

2、提供所有材料应具备可追溯性。真实有效，前后呼应。
附件1 投标书

投  标  书

致：（采购代理机构）、（采购人）

(投标人全称)授权(投标人代表姓名)(职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的(项目名称、采购编号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起      天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

提供投标须知规定的全部投标文件，包括规定份数的投标文件正本  份、副本份、开标一览表    份、电子版投标文件   份。

按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表及投标分项一览表。

保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

保证遵守招标文件的规定。

如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，且我方知道，若有下列情形之一的，将被有关部门处以采购金额5%以上10%以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其它供应商或者采购机构工作人员恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其它不正当利益的；

- 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人代表姓名：

投标人代表联系电话：

投标人(公章)：

投标人授权代表(签字)：

日期：  年   月   日

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

附件2. 开标一览表

开标一览表

项目名称：

采购编号：

| 包号 | 货物名称 | 投标总价（人民币/元） | 开标声明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小写金额： 大写金额： |  |

投标人名称(盖章):

法定代表人或授权代表(签字):

日期：    年   月   日

注:开标声明是指针对开标一览表需声明的内容,不得在此填写与开标一览表无关的任何其它内容,若没有需声明内容，请填写“无”即可。

附件3. 投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 名称 | 型号（规格） | 品牌及制造商 | 原产地 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、验收 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 培训 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购项目（标的）交付的时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购项目（标的）交付的地点 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据其所投货物情况，提供配置的详细分项报价。投标人应对上述每项内容展开列明组成的详细分项价格，投标总价应包括如果授予合同将要缴纳的包括增值税在内的销售税和其它税。（根据此表格式将主机、标准附件等扩展开详细报价）

2、如投标产品属于医疗设备，所报投标产品制造商名称、产品型号（规格）与投标文件提供的投标产品医疗器械注册证或备案表中的相关信息完全一致。

3、投标人必须在本表后附所投设备的配置清单。

4、每台设备应均单独填写《投标分项报价表》

投标人名称(盖章):

法定代表人或授权代表(签字):

日期：    年   月   日

附件4. 商务条款偏离表

商务条款偏离表

投标人名称：     采购编号：       标段号（如有标段）：     包号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求 | 投标文件的响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |

注：

1、本表应包括对合同条款的偏离说明（包含但不限于合同交货期限、质保期限）。

2、投标人对招标文件商务部分有任何负偏离，则必须在该表中全部列明。

投标人名称(盖章):

法定代表人或授权代表(签字):

日期：    年   月   日

附件5 技术条款偏离表

技术条款偏离表

投标人名称：     采购编号：      标段号（如有标段）：     包号：

| 招标文件条目号 | 招标文件规格内容与数值 | 投标人的技术响应内容与数值 | 技术响应偏差说明 | 技术支持资料所在页码说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人应对招标文件第三章《技术规格及要求》的内容给予逐条响应，以投标产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应完全复制招标的采购需求作为响应内容，有具体参数的应填写具体参数，否则评标委员会不予认可。

2、投标人应按照招标文件第三章《技术规格及要求》中要求提供投标产品技术支持资料，并在采购需求响应及偏离表中给予文件名称、所处投标文件页码或位置等必要说明。

投标人名称(盖章):

法定代表人或授权代表(签字):

日期：    年   月   日

附件6. 资格证明文件

附件6-1营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件(三证合一提供营业执照复印件)，事业单位提供事业单位法人证书复印件(须加盖投标人公章)

附件6-2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(供应商须提供针对此条款的承诺函并加盖投标人公章，格式自拟)。

附件6-3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关证明材料或书面声明(证明材料或书面声明须加盖投标人公章，格式自拟)

附件6-4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(供应商须提供针对此条款的承诺函并加盖投标人公章，格式自拟)

附件6-5 参加政府采购活动前三年内，投标人及其法定代表人、本项目授权代表，无重大违法记录, 且没有骗取中标或中标后不履行合同义务的行为，针对本项提供承诺函，针对条款提供声明（格式自拟）

注：声明中应包含法定代表人、授权代表身份证号码。
附件6-6 投标产品属于医疗器械的，投标人应具有合法的医疗器械经营或生产资格，须提供证明材料，其中：

投标人如为代理商:所投产品属第二类医疗器械的应具有《医疗器械经营备案凭证》，属第三类医疗器械的应具有《医疗器械经营许可证》，提供复印件并加盖投标人公章。

投标人如为制造商:使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》提供复印件并加盖投标人公章。
附件7 法定代表人有效授权书

法人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的法定代表人（法定代表人姓名、职务、身份证号码）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月    日签字生效，特此声明。

公司名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表签字：

附：

授权代表姓名：

职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮政编码：

电话：

注：提供法人身份证正、反面复印件；授权代表身份证正、反面复印件。

附件8 提供缴纳投标保证金的有效凭证(复印件须加盖投标人公章)

注：投标人应充分考虑汇款时出现的延迟及其他原因，未在规定时间内收到足额保证金，将视为无效投标。

附件9所投产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》

注：所投产品属于二类、三类医疗器械的提供。

附件10如产品原产国有要求，制造商应有其原产国相应部门颁发的投标产品生产许可证（复印件并加盖投标人公章），如不需要生产许可，投标人应在投标文件中给予说明并提供相关证明材料。
附件11制造商授权书（进口产品必须提供）

制造商（境内总代理商）授权书（格式）

致：(采购代理机构)

我们（制造商或境内总代理商名称) 是按（国家名称) 法律成立的一家制造商（的境内总代理商），主要营业地点设在（制造商、境内总代理商地址) 。兹指派按（国家名称) 的法律正式成立的，主要营业地点设在 (投标人地址) 的（投标人名称） 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方第 （采购编号） 号投标邀请要求提供的由我方（制造商）制造的包号（品目号）货物名称（型号）的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商（的境内总代理商），我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予（投标人名称） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（投标人名称） 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）作为境内总代理商，随此函，附上（制造商名称）给我方（境内总代理）的正式授权文件复印件，以证明我方提供货物来源的可靠性。
    我方于      年     月     日签署本文件，（投标人名称) 于       年     月     日接受此件，以此为证。

投标人名称：                                    制造商（境内总代理商）名称：

（单位公章）：                                  （单位公章）：

签字人职务和部门：                               签字人职务和部门：

法定代表人或授权代表签字：                       签字人签字：

注：对于接受进口产品投标的品目且投标人以进口产品参加投标时，如投标货物非投标人所有或制造，投标人投标时须提供制造商（或其境内总代理的）就本项目所提供的投标品牌产品授权书，授权书中须要注明项目名称、采购编号、货物名称、品牌及型号，授权书格式可参考招标文件所附制造商（或境内总代理商）授权书格式，也可投标人自行拟定。如是境内总代理提供的产品授权书，投标人还须提供制造商给予境内总代理的正式授权文件的复印件，以证明所供货物来源的可靠性。
附件12售后服务承诺函

售后服务承诺函

一、 质量及技术标准：本包所有设备按合同书标准执行

二、 包装标准及要求：本包所有设备按原厂包装标准执行

三、 验收标准及方法：

1、本设备送货安装后，使用单位也有权按我公司投标文件的标准验收。

2、使用单位有权委托国内有资格的单位对投标设备进行精度校准，商品性能验收以仪器正常运转并按说明书参数要求出据验收报告为准。我公司对此种单方检测或验收结果不持异议。

3、设备验收合格后，双方在验收文件上签字生效。

四、货物的培训方案：

1、本设备到货后，我公司按使用单位通知时间派工程技术人员到达现场，在使用单位技术人员在场的情况下，开箱清点货物，进行设备的安装、调试、及试运行，直至设备正常运行。

2、我公司负责对使用单位技术人员、操作人员进行免费培训，培训内容包括设备操作，设备维护及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止。

3、培训人员名单由使用单位自定。

五、保修及售后服务：

1、我公司承诺所供设备原厂家提供      年免费硬件保修，保修内容包括组成投标设备的所有零部件；至少提供所投设备      年免费现场服务，服务内容包括故障诊断及零部件更换等。

2、本包设备：自安装验收合格之日起免费质保      个月（人为损坏除外），终身负责维修。在保修期后，公司与实际使用人协商维修保养事宜。

3、安装调试期间，设备发生同一故障经两次维修仍不能正常使用，我公司无条件换货。保修期内，如仪器出现故障，接到相关服务信息后，   小时内响应，提出解决方案，    小时内到达现场。

4、为保证设备正常运行，我公司保证备件10年以上的供应期，并且在用户地区设有维修站，并且有专业维修人员提供仪器最新信息及应用资料。

5、保修期内，我公司提供免费升级服务，免费升级软件。

6、保修期内，我公司定期回访，保证设备的正常使用。

7、设备保证期结束后，我公司为实际使用方提供终身的维修服务，只收成本费。

六、供货方案：

按用户的要求，协调厂商，确保及时供货：

1、从医院取得科室联系人及联系电话，及时联系，确定具体送货时间。

2、本公司派专人协调厂商送货安装人员，货到后按医院的要求及时将设备安放到指定地点，并进行现场安装、调试。

3、每台(套)产品随机提供一整套技术文件（包含中文说明书，产品合格证、随机原始装箱单等资料）。设备安装、调试完毕，经医院负责人验收合格后，填写验收合格单并签字盖章。

七、售后服务网点、电话：

1、我公司承诺按《第三章 技术规格及要求》中（六）、其他售后服务要求所包含的内容提供相应的售后服务。

2、……

3、……

投标人（盖章）：

投标人授权代表（签字）：

日期：    年    月    日

如上述承诺内容已经产品制造商认可，并由制造商承担售后服务的执行，则：

制造商（盖章）：

日期：    年    月    日

附件13投标产品在中国境内近三年销售业绩一览表

业绩一览表

| 序号 | 设备型号 （规格） | 数量 （台/套） | 合同签订时间 | 采购单位 | 采购单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注

1.投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

2.有效业绩证明材料：采购合同或协议（含采购设备品牌型号页、配置清单页、签字盖章页）复印件；采购合同或协议标的必须包括核心产品同类型产品；以上材料复印件需加盖公章。

3.销售给经销商或代理商的销售业绩不予认可。

4.如证明材料中价格等内容涉及商业秘密，可进行覆盖后提供。

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字)：

日期：

附件14中小型企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件15残疾人福利性单位声明函（如适用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件16属于监狱企业的证明文件（如适用）

注：如是监狱企业，请提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件17投标产品如属于国家认定的节能产品、环境标志产品，应给予说明，并附上相关证明文件（如适用）
附件18 投标人按招标文件要求应提交的其他资料