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注：采购文件条款中以 “■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。
第一章   投标邀请
一、项目基本情况

1.项目编号：11011326210200027701-XM001
2.项目名称：2026年微生物试剂耗材采购项目
3.项目预算金额：140万元、项目最高限价（如有）：140万元

4.采购需求：

	包号
	标的名称
	采购包

预算金额

（万元）
	采购包

最高限价（万元）
	简要技术需求或服务要求

	1
	2026年微生物试剂耗材采购项目（第一包）
	98
	98
	购买试剂耗材等。详见招标文件采购需求参数。

	2
	2026年微生物试剂耗材采购项目（第二包）
	42
	42
	购买试剂耗材等。详见招标文件采购需求参数。


5.合同履行期限：自合同签订之日起一年（具体时间以签订合同为准）
6.本项目是否接受联合体投标：□是 ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

■本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：预留中小企业份额形式：要求合同分包
第一包总金额98万元，预留中小企业份额98万元，占本包金额100%，其中预留小微企业份额70万元，占本包预留中小企业份额71.43%。
第二包总金额42万元，预留中小企业份额41.4万元，占本包金额98.57%，其中预留小微企业份额30.7万元，占本包预留中小企业份额74.15%。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：__/___。

3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2其他特定资格要求：具有投标产品对应的医疗经营许可证

三、获取招标文件

1.时间：2026年8月17日至2026年8月21日，每天上午 0:00至12:00，下午12：00至 24:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台
3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026年9月9日9点30分（北京时间）。
地点：北京市顺义区复兴东街3号院顺义区政务服务中心6号电梯厅二层。
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：

1.1《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
1.2《财政部生态环境部关于印发《环境标志产品政府采购品目清单》的通知》（财库[2019]18号）；
1.3《财政部发展改革委关于印发《节能产品政府采购品目清单》的通知》（财库[2019]19号）；
1.4执行《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）；
1.5执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；
1.6执行《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
1.7执行《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）；
1.8财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库〔2020〕46号。
2.本公告在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、北京市政府采购网（http://www.ccgp-beijing.gov.cn）上发布。
3.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000
技术支持服务热线    010-86483801
3.1办理CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
3.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
3.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

3.4 获取电子招标文件

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

3.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7电子开标
供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。
4.供应商参加开标会的代表人须出示本人身份证（非法定代表人时还须提供与《投标文件》中一致的《法定代表人授权书》）。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市顺义区疾病预防控制中心 
地    址：北京市顺义区顺康路 66 号          
联系方式：李宗昊/81418667 
2.采购代理机构信息

名    称：北京招竣建设工程咨询有限公司
地    址：北京市顺义区顺通路西侧仓上小区商业服务楼2号
联系方式：范佳文/010-61402690
3.项目联系方式
项目联系人：范佳文
电     话：010-61402690

第二章   投标人须知
投标人须知资料表
本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：

□服务

■货物

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：

□是

■否

	2.4
	核心产品
	■关于核心产品本项目不适用。

□本项目__包为单一产品采购项目。

□本项目__包为非单一产品采购项目，核心产品为：____。

	3.1
	现场考察
	■不组织

□组织，考察时间：__年_月_日_点_分

考察地点：____________。

	
	开标前答疑会
	■不召开

□召开，召开时间：__年_月_日_点_分
召开地点：____________。

	4.1
	样品
	投标样品递交：

■不需要

□需要，具体要求如下：

（1）样品制作的标准和要求：_________；
（2）是否需要随样品提交相关检测报告：

□不需要

□需要

（3）样品递交要求：_________；

（4）未中标人样品退还：_________；

（5）中标人样品保管、封存及退还：_________；
（6）其他要求（如有）：_________。

	5.1
	是否接受进口产品。
	□是
■否

	5.3.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：

包号

标的名称

中小企业划分标准所属行业

1
2026年微生物试剂耗材采购项目（第一包）各标的名称详见第五章第一包采购需求各试剂名称

工业
2

2026年微生物试剂耗材采购项目（第二包）各标的名称详见第五章第二包采购需求各试剂名称

工业


	11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：

■无

□有，具体情形：_____。

	12.1
	投标保证金（不适用）
	投标保证金金额：

01包：___________；

… 包：___________。

投标保证金收受人信息：___________。

	12.8.2
	
	投标保证金可以不予退还的其他情形：

□无

□有，具体情形：_____。

	13.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算90_日历天。

	18.2
	解密时间
	解密时间：30分钟

	22.1
	确定中标人
	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人：

■否

□是

中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： 

■得分且投标报价均相同的，以技术分得分高者为中标人

□随机抽取

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 

□不允许

■允许，具体要求：

（1）可以分包履行的具体内容：第一包总金额98万元，预留中小企业份额98万元，占本包金额100%，其中预留小微企业份额70万元，占本包预留中小企业份额71.43%。第二包总金额42万元，预留中小企业份额41.4万元，占本包金额98.57%，其中预留小微企业份额30.7万元，占本包预留中小企业份额74.15%。；

（2）允许分包的金额或者比例：_/_；

（3）其他要求：_/_。

	25.6
	政采贷
	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。

	26.1.1
	询问
	询问提出形式：以电子邮件的形式，提交电子pdf版本的文件加盖供应商电子公章发送至269746645@qq.com，并致电15001003030予以告知。同时需将纸质版原件邮寄至北京招竣建设工程咨询有限公司。

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式

联系部门：北京招竣建设工程咨询有限公司；

联系电话：010-61402690；

通讯地址：北京市顺义区仓上小区商业服务楼2号。

	27
	代理费
	收费对象：

□采购人

■中标人

收费标准：代理服务费收费标准参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号文）以及国家发展改革委办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号文）和国家发展改革委《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）规定执行。
缴纳时间：采购代理机构在发布中标公告的同时，由中标单位向代理机构缴纳招标代理费。


投标人须知


一   说  明


采购人、采购代理机构、投标人、联合体

采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

项目属性见《投标人须知资料表》。

是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

核心产品见《投标人须知资料表》。

现场考察、开标前答疑会

若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

样品

本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

本国产品
本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。
中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

政府采购节能产品、环境标志产品

政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 

如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

正版软件

各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

网络安全专用产品

根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

采购需求标准

商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

其他政府采购需求标准 

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

投标费用

投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

招标文件构成

招标文件包括以下部分：

投标邀请

投标人须知

资格审查

评标程序、评标方法和评标标准

采购需求

拟签订的合同文本

投标文件格式

投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

对招标文件的澄清或修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

投标文件构成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

投标人认为应附的其他材料。

投标报价

所有投标均以人民币为计价货币。

投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。 

采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

投标保证金

投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。

投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。
投标保证金有效期同投标有效期。

投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

投标有效期内投标人撤销投标文件的；

《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

投标有效期

投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

投标文件的签署、盖章

招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

投标文件的提交

本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

投标截止时间

投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

投标文件的修改与撤回

投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

开标

采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

投标人不足3家的，不予开标。

资格审查

见第三章《资格审查》。

评标委员会

评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。评标委员会由采购人代表和评审专家共5人组成，采购人代表1人，北京市专家库系统随机抽取专家4人。
评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

评标程序、评标方法和评标标准

见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

确定中标人

采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

中标公告与中标通知书

采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

出现影响采购公正的违法、违规行为的；

投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

签订合同

中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

政府采购合同不能转包。

采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

“政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

询问与质疑

询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。

采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

质疑

投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

代理费

收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

第三章   资格审查

一、资格审查程序

开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求

	序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	具体规定见第一章《投标邀请》
	

	1-1
	营业执照等证明文件
	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；

投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；

投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
	提供证明文件的电子件或电子证照

	1-2
	投标人资格声明书
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。
	格式见《投标文件格式》

	1-3
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；

截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；

信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。

	1-4
	法律、行政法规规定的其他条件
	法律、行政法规规定的其他条件
	/

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1
	中小企业政策证明文件
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1-1
	中小企业证明文件
	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。

1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。
	格式见《投标文件格式》

	2-1-2
	拟分包情况说明及分包意向协议
	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。

对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
	格式见《投标文件格式》

	2-2
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	

	3-1
	本项目对于联合体的要求
	1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。

2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。

3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。

4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。
	提供《联合协议》原件的电子件

格式见《投标文件格式》

	3-2
	政府购买服务承接主体的要求
	如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。
	格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书”

	3-3
	其他特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》

注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。
	提供证明文件的电子件或电子证照

	4
	投标保证金
	按照招标文件的规定提交投标保证金。
	

	5
	获取招标文件
	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。

注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。
	


第四章   评标程序、评标方法和评标标准

一、评标程序、评标方法
投标文件的符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	授权委托书
	按招标文件要求提供授权委托书；

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆分投标；

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；

	7
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；

	8
	拟分包情况说明（如有）
	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；

	9
	分包其他要求（如有）
	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定；

分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；

	10
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）

	11
	进口产品

（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品；

	12
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：

1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；

2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）

3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。

	13
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	14
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

	15
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	16
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。


投标文件有关事项的澄清或者说明

评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

异常低价处理
 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

 上述投标（响应）报价指按照本章2.4修正后的报价。
投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________
■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。
投标文件的比较和评价

评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

评标方法和评标标准

本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____
非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。

确定中标候选人名单

采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：得分相同的按照价低者优先，得分且投标报价均相同的，以技术分得分高者优先
采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐3名中标候选人。

报告违法行为

评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

二、评标标准
第一包评分标准
	序号
	评分因素
	分值
	

	1
	商务部分
	3分
	

	1.1
	产品业绩
	3分
	根据投标人近三年，自2023年8月14日（合同签订日期）至今类似产品投标货物业绩（需附合同关键页复印件，复印件内容需体现合同名称、签订双方名称、签订时间、主要设备名称以及双方盖章页）

每提供一个合格的合同业绩得1分，最高得3分。未按要求提供合同复印件的不得分。

	2
	技术部分
	67分
	

	2.1
	货物技术参数
	35分
	技术指标全部满足招标文件的要求得 35分；根据技术指标的重要性，技术指标不满足招标文件带#参数要求每条扣1分，一共20分，扣完为止。一般技术指标不满足招标文件每条扣0.2分，一共15分，扣完为止。如有供货范围缺漏将按无效投标处理；
技术参数响应须提供相关证明材料（如彩页或技术规格书、检测报告等）投标人必须真实响应技术要求，如在中标后甲方发现虚假响应，将上报监管部门取消中标资格，并承担与之相关一切的损失。

	2.2
	供货方案
	12分
	供货方案科学合理、具有成熟完整的供货流程，有证据表明供货时效的稳定性、供货渠道的权威性、可操作性强满足采购人实际需求的得12分；
供货方案合理、具有较成熟完整的供货流程，可操作性较强，满足采购人实际需求，得8分；
供货方案较合理，供货流程基本完整，具有一定的可操作性得4分；
供货方案一般，无证据表明供货渠道的稳定性、供货流程基本完整，可操作性一般得1分；
未提供得0分。

	2.3
	质量保证措施
	10分
	1、投标人提供产品质量保证措施科学完善、其实力及保证力度强的得10分；
2、投标人提供产品质量保证措施合理可行、保证力度较强的得7分；
3、投标人提供产品质量保证基本满足采购需求的得4分；
4、未提供产品质量保证措施的得0 分。

	2.4
	售后服务
	10分
	1、售后服务质量承诺完整可行、时效性高，包括但不仅限于因工作需要更换临期产品的得10分；
2、售后服务质量承诺服务能力较完整可行的7 分；
3、售后服务质量承诺基本满足要求的得4分；
4、未提供售后服务质量承诺的得0分。

	3
	投标报价
	30分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30。
此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4、2.5及2.6。

	合计
	100
	


第二包评分标准
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准

	1
	商务部分
	3分
	　

	1.1
	产品业绩
	3分
	根据投标人近三年，自2023年8月14日（合同签订日期）至今类似产品投标货物业绩（需附合同关键页复印件，复印件内容需体现合同名称、签订双方名称、签订时间、主要设备名称以及双方盖章页）

每提供一个合格的合同业绩得1分，最高得3分。未按要求提供合同复印件的不得分。

	2
	技术部分
	67分
	　

	2.1
	货物技术参数
	35分
	技术指标全部满足招标文件的要求得 35分；根据技术指标的重要性，技术指标不满足招标文件带#参数要求每条扣0.5分，一共25分，扣完为止。一般技术指标不满足招标文件每条扣0.2分，一共10分，扣完为止。 如有供货范围缺漏将按无效投标处理；
技术参数响应须提供相关证明材料（如彩页或技术规格书、检测报告等）投标人必须真实响应技术要求，如在中标后甲方发现虚假响应，将上报监管部门取消中标资格，并承担与之相关一切的损失。

	2.2
	供货方案
	12分
	供货方案科学合理、具有成熟完整的供货流程，有证据表明供货时效的稳定性、供货渠道的权威性、可操作性强满足采购人实际需求的得12分；
供货方案合理、具有较成熟完整的供货流程，可操作性较强，满足采购人实际需求，得8分；
供货方案较合理，供货流程基本完整，具有一定的可操作性得4分；
供货方案一般，无证据表明供货渠道的稳定性、供货流程基本完整，可操作性一般得1分；
未提供得0分。

	2.3
	质量保证措施
	10分
	1、投标人提供产品质量保证措施科学完善、其实力及保证力度强的得10分；
2、投标人提供产品质量保证措施合理可行、保证力度较强的得7分；
3、投标人提供产品质量保证基本满足采购需求的得4分；
4、未提供产品质量保证措施的得0 分。

	2.4
	售后服务
	10分
	1、售后服务质量承诺完整可行、时效性高的得10 分；
2、售后服务质量承诺服务能力较完整可行的7分；
3、售后服务质量承诺基本满足要求的得4分；
4、未提供售后服务质量承诺的得0分。

	3
	投标报价
	30分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30。
此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4、2.5及2.6。

	合计
	100
	　


  采购需求

第一包项目需求
（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求
本次招标为顺义区疾病预防控制中心2026年微生物试剂耗材采购项目，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，综合考虑产品的适用性。投标人应以技术先进的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
为落实政府采购政策需满足的要求：面向中小企业预留采购份额，残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业，按照促进中小企业发展的政策执行。
采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
提供产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对提供产品或其制造商有强制性规定或要求的，所供产品或其制造商必须符合相应规定或要求。
（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求
提供的试剂耗材必须是全新原厂生产，有效期符合要求，需符合国家安全环保标准及试剂耗材出厂标准，保证试剂品质；
（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点
采购标的的数量为预估数量，根据当年疫情情况、监测任务变化动态调整。采购项目交付或者实施的时间为合同约定时间，地点为采购人指定地点。
（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
根据需求配送试剂耗材，符合配送时限要求，并保证试剂耗材运送过程符合国家安全相关要求；
（六）采购标的的验收标准；
国家及行业标准。
（七）采购标的的其他技术、服务等要求。
★投标人必须具有投标产品对应的医疗经营许可证
★投标人需签署《供货质量承诺书》，保证实际供货商品均满足货物出厂质量标准，格式自拟。
	序号
	试剂名称
	核心参数
	范围参数
	数量
	单位
	规格
	最高限价单价（元）
	最高限价总价（元）

	1
	13种航空污水病原检测试剂盒（实时荧光PCR法）（全预混）
	全预混，检测通道为FAM、VIC、CY5、ROX或其等效通道探针法，检测靶标为猴痘病毒、埃博拉病毒、新冠病毒1ab、新冠病毒N、黄热病毒、中东呼吸综合症病毒、寨卡病毒、裂谷热病毒、尼帕病毒、亨德拉病毒、马尔堡病毒、新布尼亚病毒、拉沙热病毒、克里米亚-刚果出血热病毒
	1. 用途：用于猴痘病毒、埃博拉病毒、新冠病毒1ab、新冠病毒N、黄热病度、中东呼吸综合症病毒、寨卡病毒、裂谷热病毒、尼帕病毒、亨德拉病毒、马尔堡病毒、新布尼亚病毒、拉沙热病毒、克里米亚-刚果出血热病毒的定性检测。
2. 试剂盒具有4个反应组份，且每个组份不超过4个检测指标。
3. 检测技术：基于实时荧光PCR技术，选用Taqman探针，实现对病原体的定性检测。
4. 检测程序：全预混程序
5. 检测特点：同系列症候群病原，可定制提供单重、双重、三重、四重等检测方案。
6. 检测性能：最低检测限500copies/ml，与其他病毒无交叉反应。
7. 检测样品：从航空污水样品中提取的核酸样品，上样量为2-5μl。
8. 质量控制：试剂盒含有阴阳性对照，便于结果判定。
#9. 荧光PCR反应程序:逆转录时间≦10分钟，预变性时间≦1分钟，变性退火阶段循环数为>42个循环。
10. 适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动实时荧光PCR检测仪。
11. 试剂规格：可提供多种包装规格。
12.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
13.需提供与人体健康有关的病原微生物实验室备案凭证，防护等级BSL-2（原件扫描件并加盖公章）。
	1
	盒
	50人份/盒
	16250
	16250

	2
	22种呼吸道病原体核酸多重联检试剂盒B版[全预混版]（实时荧光PCR法）（全预混）
	全预混，检测通道为FAM、VIC、CY5、ROX或其等效通道探针法，检测靶标为甲流、乙流、新冠1ab、新冠N、甲型H1N1、鼻病毒、腺病毒、肠道病毒、呼吸道合胞病毒、偏肺病毒、甲型H3N2病毒、副流感1+2、嗜肺军团菌、副流感病毒3+4、鹦鹉热衣原体、冠状病毒OC43、冠状病毒229E+NL63、冠状病毒HKU1、肺炎克雷伯菌、肺炎衣原体、肺炎支原体、博卡病毒、肺炎链球菌、百日咳鲍特菌、A族链球菌、乙流BV、乙流BY、隐球菌、流感嗜血杆菌、曲霉菌、肺孢子虫。
	1.试剂盒基于one-step实时荧光PCR技术，选用Taqman探针，实现呼吸道病原体的定性检测。
#2.检测产品至少包含以下甲流、乙流、新冠1ab、新冠N、甲型H1N1、鼻病毒、腺病毒、肠道病毒、呼吸道合胞病毒、偏肺病毒、甲型H3N2病毒、副流感病毒1+2、嗜肺军团菌、副流感病毒3+4、鹦鹉热衣原体、冠状病毒OC43、冠状病毒229E+NL63、冠状病毒HKU1、肺炎克雷伯菌、肺炎衣原体、肺炎支原体、博卡病毒、肺炎链球菌、百日咳鲍特菌、A族链球菌、乙流BV、乙流BY、隐球菌、流感嗜血杆菌、曲霉菌、肺孢子虫。
3.可检测的标本类型：必须包括咽拭子、鼻拭子、痰液、肺泡灌洗液及病原培养物等。
4. 检测程序：全预混程序
5. 同系列症候群病原，可定制提供单重、双重、三重、四重等检测方案。
6. 检测性能：最低检测限500copies/ml，与其他病毒无交叉反应。
7. 质量控制：试剂盒含有阴阳性对照，便于结果判定。
#8. 荧光PCR反应程序:逆转录时间≦10分钟，预变性时间≦1分钟，变性退火阶段循环数>42个循环。
9. 试剂盒适用于ABI 7500、ABI QuantStudio 5等市面常见荧光PCR仪。
10. 试剂规格：可提供多种包装规格。
11.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
12.需提供与人体健康有关的病原微生物实验室备案凭证，防护等级BSL-2（原件扫描件并加盖公章）。
	3
	盒
	50人份/盒
	14000
	42000

	3
	FluA/FluB/Bv/BY亚型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）（全预混）
	全预混，检测通道为FAM、VIC、CY5、ROX或其等效通道探针法，检测靶标为流感A、流感B、BV和BY
	1. 用途：用于甲型通用、乙型通用、BV和BY的定性检测。
2. 采用一个反应管，同时完成流感A、流感B、BV和BY4个靶标的核酸检测。
3．检测技术：基于实时荧光PCR技术，选用Taqman探针，实现对病原体的定性检测。
4. 检测程序：全预混程序。
5. 检测特点：同系列症候群病原，可定制提供单重、双重、三重、四重等检测方案。
6. 检测性能：最低检测限500copies/ml，与其他病毒无交叉反应。
7. 检测样品：从各种临床标本及病毒分离物中提取的核酸样品，上样量为2-5μl。
8. 质量控制：试剂盒含有阳性对照，便于结果判定。
9. 荧光PCR反应程序:荧光PCR反应程序:逆转录时间≦10分钟，预变性时间≦1分钟，变性退火阶段循环数>42个循环。
10. 适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动实时荧光PCR检测仪。
11. 试剂规格：可提供多种包装规格。
12. 有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
13.需提供与人体健康有关的病原微生物实验室备案凭证，防护等级BSL-2（原件扫描件并加盖公章）。
	3
	盒
	50人份/盒
	8000
	24000

	4
	FluA/FluB/pdmH1N1(HA)/H3N2(HA)亚型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）（全预混）
	全预混，检测通道为FAM、VIC、CY5、ROX或其等效通道探针法，检测靶标为流感A、流感B、H1N1和H3
	1. 用途：用于用于甲型、乙型、甲型H1N1亚型及季节性H3亚型流感病毒的定性检测。。
2. 采用一个反应管，一次PCR反应检测完成四种流感病毒及其亚型的核酸检测。
3．检测技术：基于实时荧光PCR技术，选用Taqman探针，实现对病原体的定性检测。
4. 检测程序：全预混程序。
5. 检测特点：同系列症候群病原，可定制提供单重、双重、三重、四重等检测方案。
6. 检测性能：最低检测限500copies/ml，与其他病毒无交叉反应。
7. 检测样品：从各种临床标本及病毒分离物中提取的核酸样品，上样量为2-5μl。
8. 质量控制：试剂盒含有阳性对照，便于结果判定。
9. 荧光PCR反应程序:逆转录时间≦10分钟，预变性时间≦1分钟，变性退火阶段循环数>42个循环。
10. 适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动实时荧光PCR检测仪。
11. 试剂规格：可提供多种包装规格。
12. 有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
14.需提供与人体健康有关的病原微生物实验室备案凭证，防护等级BSL-2（原件扫描件并加盖公章）。
	3
	盒
	50人份/盒
	8000
	24000

	5
	H7N9型禽流感病毒核酸双重检测试剂盒（实时荧光PCR法）（全预混）
	全预混，检测通道为FAM、VIC、CY5、ROX或其等效通道探针法，检测靶标为流感H7和N9
	1. 用途：用于H7N9亚型禽流感病毒的定性检测。
2. 采用一个反应管，完成H7N9禽流感病毒鉴定的核酸检测，使用2个以上报告基团。
3．检测技术：基于实时荧光PCR技术，选用Taqman探针，实现对病原体的定性检测。
4. 检测程序：全预混程序。
5. 检测特点：同系列症候群病原，可定制提供单重、双重、三重、四重等检测方案。
6. 检测性能：最低检测限200copies/ml，与其他病毒无交叉反应。
7. 检测样品：从各种临床标本及病毒分离物中提取的核酸样品，上样量为2-5μl。
8. 质量控制：试剂盒含有阳性对照，便于结果判定。
9. 荧光PCR反应程序:逆转录时间≦10分钟，预变性时间≦1分钟，变性退火阶段循环数>42个循环。
10. 适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动实时荧光PCR检测仪。
11. 试剂规格：可提供多种包装规格。
12. 有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
13.需提供与人体健康有关的病原微生物实验室备案凭证，防护等级BSL-2（原件扫描件并加盖公章）。
	1
	盒
	50人份/盒
	4000
	4000

	6
	甲型流感病毒核酸双重检测试剂盒（实时荧光PCR法）[H3N2+新H1N1]（全预混）
	全预混，检测通道为FAM、VIC、CY5、ROX或其等效通道探针法，检测靶标为pdmH1N1(HA)/H3N2(HA)
	1. 用途：用于甲型H1N1亚型及季节性H3亚型流感病毒的定性检测。
2. 采用一个反应管，同时完成两种流感病毒及其亚型的核酸检测，使用2个及以上报告基团。
3．检测技术：基于实时荧光PCR技术，选用Taqman探针，实现对病原体的定性检测。
4. 检测程序：全预混程序。
5. 检测特点：同系列症候群病原，可定制提供单重、双重、三重、四重等检测方案。
6. 检测性能：最低检测限200copies/ml，与其他病毒无交叉反应。
7. 检测样品：从各种临床标本及病毒分离物中提取的核酸样品，上样量为2-5μl。
8. 质量控制：试剂盒含有阳性对照，便于结果判定。
9.荧光PCR反应程序:逆转录时间≦10分钟，预变性时间≦1分钟，变性退火阶段循环数>42个循环。
10. 适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动实时荧光PCR检测仪。
11. 试剂规格：可提供多种包装规格。
12. 有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
13.需提供与人体健康有关的病原微生物实验室备案凭证，防护等级BSL-2（原件扫描件并加盖公章）。
	3
	盒
	50人份/盒
	4000
	12000

	7
	流感病毒甲/乙核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒（实时荧光PCR法）（全预混）
	全预混，检测通道为FAM、VIC、CY5、ROX或其等效通道探针法，检测靶标为流感A和流感B
	1. 用途：用于甲型和乙型流感病毒的定性检测。
2. 采用一个反应管同时检测甲型流感和乙型流感病毒的核酸，使用2个及以上报告基团。
3．检测技术：基于实时荧光PCR技术，选用Taqman探针，实现对病原体的定性检测。
4. 检测程序：全预混程序。
5. 针对流感病毒系列，可提供荧光单重、双重、三重及四重多种检测方案。
6. 检测性能：最低检测限200copies/ml，与其他病毒无交叉反应。
7. 检测样品：从各种临床标本及病毒分离物中提取的RNA样品。上样量为2-5μl。
8. 质量控制：试剂盒含有阳性对照，便于结果判定。
9. 荧光PCR反应程序:逆转录时间≦10分钟，预变性时间≦1分钟，变性退火阶段循环数>42个循环。
10. 适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
11. 试剂规格：可提供可提供多种包装规格。
12. 有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
13.需提供与人体健康有关的病原微生物实验室备案凭证，防护等级BSL-2（原件扫描件并加盖公章）。
	3
	盒
	50人份/盒
	4000
	12000

	8
	麻疹病毒和风疹病毒核酸双重检测试剂盒（实时荧光PCR法）（全预混）
	全预混，检测通道为FAM、VIC、CY5、ROX或其等效通道探针法，检测靶标为麻疹和风疹病毒
	1. 用途：用于麻疹病毒与风疹病毒的定性检测。
2. 采用一个反应管同时进行麻疹病毒和风疹病毒的核酸检测，使用2个及以上报告基团。
3．检测技术：基于实时荧光PCR技术，选用Taqman探针，实现对病原体的定性检测。
4. 检测程序：全预混程序。
5. 检测特点：可提供麻疹病毒疫苗株和野毒株的鉴别检测方案。
6. 检测性能：最低检测限500copies/ml，与其他病毒无交叉反应。
7. 检测样品：从各种临床标本及病毒分离物中提取的核酸样品，上样量为2-5μl。
8. 质量控制：试剂盒具有RNP内标，对样本的采集、核酸提取等过程进行监控，同时含有阳性对照，便于结果判定。
9.荧光PCR反应程序:逆转录时间≦10分钟，预变性时间≦1分钟，变性退火阶段循环数>42个循环。
10.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动实时荧光PCR检测仪。
11. 试剂规格：可提供多种包装规格。
12. 有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
13.需提供与人体健康有关的病原微生物实验室备案凭证，防护等级BSL-2（原件扫描件并加盖公章）。
	3
	盒
	50人份/盒
	4000
	12000

	9
	尼帕病毒荧光PCR试剂盒（实时荧光PCR法）（全预混）
	全预混，检测通道为FAM、VIC、CY5、ROX或其等效通道探针法，检测靶标为尼帕病毒
	1. 用途：满足尼帕病毒的荧光PCR检测。
2. 采用一个反应管，完成尼帕病毒定性检测。
3．检测技术：基于实时荧光PCR技术，选用Taqman探针，实现对病原体的定性检测。
4. 检测程序：全预混程序。
5. 检测性能：最低检测限200copies/ml且无交叉反应。
6. 质量控制：试剂盒含有阴、阳性对照，便于结果判定。
7. 检测样品：从各种血液、鼻咽拭子、尿液等中提取的核酸样品，，上样量为2-5μl。
8. 荧光PCR反应程序:逆转录时间≦10分钟，预变性时间≦1分钟，变性退火阶段循环数>42个循环。
9. 适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动实时荧光PCR检测仪。
10. 试剂规格：可提供多种包装规格。
11. 有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
12.需提供与人体健康有关的病原微生物实验室备案凭证，防护等级BSL-2（原件扫描件并加盖公章）。
	5
	盒
	50人份/盒
	2000
	10000

	10
	禽流感病毒核酸四重检测试剂盒（实时荧光PCR法）[甲型通用+H5+H7+N9]（全预混）
	全预混，检测通道为FAM、VIC、CY5、ROX或其等效通道探针法，检测靶标为甲型通用+H5+H7+N9，单管四重
	1. 用途：用于甲型流感病毒、禽流感病毒亚型（H5亚型/H7亚型/N9亚型）的定性检测。
2. 采用一个反应管，同时完成禽病毒4个靶标的核酸检测。
3．检测技术：基于实时荧光PCR技术，选用Taqman探针，实现对病原体的定性检测。
4. 检测程序：全预混程序。
5. 检测特点：同系列症候群病原，可定制提供单重、双重、三重、四重等检测方案。
6. 检测性能：最低检测限500copies/ml，与其他病毒无交叉反应。
7. 检测样品：从各种临床标本及病毒分离物等中提取的核酸样品，上样量为2-5μl。
8. 质量控制：试剂盒含有阳性对照，便于结果判定。
9. 荧光PCR反应程序:逆转录时间≦10分钟，预变性时间≦1分钟，变性退火阶段循环数>42个循环。
10. 适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动实时荧光PCR检测仪。
11. 试剂规格：可提供多种包装规格。
12. 有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
13.需提供与人体健康有关的病原微生物实验室备案凭证，防护等级BSL-2（原件扫描件并加盖公章）。
	1
	盒
	50人份/盒
	8000
	8000
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	腮腺炎病毒核酸检测试剂盒（实时荧光PCR法）（全预混）
	全预混，检测通道为FAM、VIC、CY5、ROX或其等效通道探针法，检测靶标为流行性腮腺炎
	1. 用途：用于腮腺炎病毒核酸的定性检测。
2. 采用一个反应管完成腮腺炎病毒的核酸检测。
3．检测技术：基于实时荧光PCR技术，选用Taqman探针，实现对病原体的定性检测。
4. 检测程序：全预混程序。
5. 检测特点：同系列症候群病原，可定制提供单重、双重、三重、四重等检测方案。
6. 检测性能：最低检测限200copies/ml，与其他病毒无交叉反应。
7. 检测样品：从各种临床标本及病毒分离物中提取的核酸样品，上样量为2-5μl。
8. 质量控制：试剂盒具有RNP内标，对样本的采集、核酸提取等过程进行监控，同时含有阳性对照，便于结果判定。
9. 适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动实时荧光PCR检测仪。
10. 试剂规格：可提供多种包装规格。
11. 有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
12.需提供与人体健康有关的病原微生物实验室备案凭证，防护等级BSL-2（原件扫描件并加盖公章）。
	3
	盒
	50人份/盒
	2000
	6000
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	水痘—带状疱疹病毒核酸检测试剂盒（实时荧光PCR法）（全预混）
	全预混，检测通道为FAM、VIC、CY5、ROX或其等效通道探针法，检测靶标为水痘—带状疱疹病毒
	1. 用途：用于水痘-带状疱疹病毒的定性检测。
2. 采用一个反应管完成水痘-带状疱疹病毒的核酸检测，FAM通道检测水痘带状疱疹病毒，HEX通道检测RNP内标。
3．检测技术：基于实时荧光PCR技术，选用Taqman探针，实现对病原体的定性检测。
4. 检测程序：全预混程序。
5. 检测特点：可提供水痘疫苗株和野毒株的鉴别检测方案。
6. 检测性能：最低检测限200copies/ml，与其他病毒无交叉反应。
7. 检测样品：从各种临床标本及病毒分离物中提取的核酸样品，上样量为2-5μl。
8. 质量控制：试剂盒具有RNP内标，对样本的采集、核酸提取等过程进行监控，同时含有阳性对照，便于结果判定。
9. 适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动实时荧光PCR检测仪。
10. 试剂规格：可提供多种包装规格。
11. 有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
12.需提供与人体健康有关的病原微生物实验室备案凭证，防护等级BSL-2（原件扫描件并加盖公章）。
	3
	盒
	50人份/盒
	2000
	6000
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	乙型流感病毒核酸双重检测试剂盒（实时荧光PCR法）[V系+Y系]（全预混）
	全预混，检测通道为FAM、VIC、CY5、ROX或其等效通道探针法，检测靶标为流感BV+BY
	1. 用途：用于乙型流感病毒Victoria系及Yamagata系的定性检测。
2. 采用一个反应管，完成B型流感病毒亚型鉴定的核酸检测，使用2个以上报告基团。
3．检测技术：基于实时荧光PCR技术，选用Taqman探针，实现对病原体的定性检测。
4. 检测程序：全预混程序。
5. 检测特点：同系列症候群病原，可定制提供单重、双重、三重、四重等检测方案。
6. 检测性能：最低检测限200copies/ml，与其他病毒无交叉反应。
7. 检测样品：从各种临床标本及病毒分离物中提取的核酸样品，上样量为2-5μl。
8. 质量控制：试剂盒含有阳性对照，便于结果判定。
9. 荧光PCR反应程序:逆转录时间≦10分钟，预变性时间≦1分钟，变性退火阶段循环数>42个循环。
10. 适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动实时荧光PCR检测仪。
11. 试剂规格：可提供多种包装规格。
12. 有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
13.需提供与人体健康有关的病原微生物实验室备案凭证，防护等级BSL-2（原件扫描件并加盖公章）。
	3
	盒
	50人份/盒
	4000
	12000
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	30种食源性病原荧光PCR试剂盒（实时荧光PCR法）（全预混）
	全预混，检测通道为FAM、VIC、CY5、ROX或其等效通道探针法，检测靶标为诺如病毒、轮状病毒、星状病毒、札如病毒、腺病毒、阪崎克罗诺菌、沙门菌、空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、嗜水气单胞菌、类志贺邻单胞菌、艰难梭菌、ETEC、STEC、EAEC、EPEC、EIEC、小肠结肠炎耶尔森菌、志贺菌、霍乱弧菌、副溶血弧菌、河流弧菌、产气荚膜梭菌、金黄色葡萄球菌、蜡样芽胞杆菌、单核细胞增生李斯特菌、阿米巴虫、环孢子虫、隐孢子虫、贾第鞭毛虫。
	1. 用途：用于诺如病毒、轮状病毒、星状病毒、札如病毒、腺病毒、阪崎克罗诺菌、沙门菌、空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、嗜水气单胞菌、类志贺邻单胞菌、艰难梭菌、ETEC、STEC、EAEC、EPEC、EIEC、小肠结肠炎耶尔森菌、志贺菌、霍乱弧菌、副溶血弧菌、河流弧菌、产气荚膜梭菌、金黄色葡萄球菌、蜡样芽胞杆菌、单核细胞增生李斯特菌、阿米巴虫、环孢子虫、隐孢子虫、贾第鞭毛虫核酸的定性检测。
#2. 试剂盒为预混试剂，将酶反应液直接分装至 PCR 管中，即可进行加样上机检测，单人份反应液分装体积为不高于20μL。
3．检测技术：基于实时荧光PCR技术，选用Taqman探针，实现对病原体的定性检测。
4. 检测程序：普通PCR程序。
#5. 检测特点：上机反应时间：70分钟以内。
6. 检测性能：最低检测限200copies/ml，与其他病原菌无交叉反应。
7. 检测样品：从各种临床标本及病毒分离物中提取的核酸样品，上样量为2-5μl。
8. 质量控制：试剂盒含有阴阳性质控品，采用UNG酶-dUTP反应体系，防止气溶胶污染导致的假阳性；可提供含内源性内标的试剂，反馈提取效果，监测整个试验过程。
9. 适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动实时荧光PCR检测仪。
10. 试剂规格：可提供25人份、50人份等多种包装规格。
11. 有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	3
	盒
	50人份/盒
	37500
	112500
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	A组轮状/札如病毒/肠道腺病毒/星状病毒 4重荧光PCR检测试剂盒（实时荧光PCR法）（全预混）
	全预混，检测通道为FAM、VIC、CY5、ROX或其等效通道探针法，检测靶标为A组轮状/札如病毒/肠道腺病毒/星状病毒，单管四重
	1. 用途：用于A组轮状/札如病毒/肠道腺病毒/星状病毒的定性检测。
2. 采用一个反应管能同时进行A组轮状/札如病毒/肠道腺病毒/星状病毒的核酸检测，使用不少于4个报告基团。
3．检测技术：基于实时荧光PCR技术，选用Taqman探针，实现对病原体的定性检测。
4. 检测程序：全预混程序。
5. 检测特点：同系列症候群病原，提供四重检测方案。
6. 检测性能：最低检测限500copies/ml，与其他病毒无交叉反应。
7. 检测样品：从腹泻粪便样本、呕吐物、肛拭子、食品样本、水样及病毒培养物等样品中提取的核酸样品，上样量为2-5μl。
8. 质量控制：试剂盒含有阳性对照，便于结果判定。
#9. 荧光PCR反应程序:逆转录时间≦10分钟，预变性时间≦1分钟，变性退火阶段循环数>42个循环。
10. 适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动实时荧光PCR检测仪。
11. 试剂规格：可提供多种包装规格。
12. 有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
13.需提供与人体健康有关的病原微生物实验室备案凭证，防护等级BSL-2（原件扫描件并加盖公章）。
	4
	盒
	50人份/盒
	8000
	32000
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	产气荚膜梭菌核酸双重检测试剂盒（实时荧光PCR法）（全预混）
	全预混，检测通道为FAM、VIC、CY5、ROX或其等效通道探针法，检测靶标为plc基因和cpe基因
	1. 用途：用于对产气荚膜梭菌的定性检测。
2. 采用一个反应管，完成产气荚膜梭菌plc和cpa基因靶标的荧光PCR检测。
3．检测技术：基于实时荧光PCR技术，选用Taqman探针，实现对病原体的定性检测。
4. 检测程序：全预混程序。
5. 检测性能：最低检测限200copies/ml且无交叉反应。
6. 质量控制：试剂盒含有阴、阳性对照，便于结果判定。
7. 适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动实时荧光PCR检测仪。
8. 试剂规格：可提供多种包装规格。
9.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
10.检测特点：同系列症候群病原，可定制提供单重检测方案。
	4
	盒
	50人份/盒
	2000
	8000

	17
	单核细胞增生李斯特菌核酸检测试剂盒（实时荧光PCR法）（全预混）
	全预混，检测通道为FAM、VIC、CY5、ROX或其等效通道探针法，检测靶标为单核细胞增生李斯特菌
	1. 用途：满足单核细胞增生李斯特菌的荧光PCR检测。
2. 采用一个反应管，完成单核细胞增生性李斯特氏菌的定性检测。
3．检测技术：基于实时荧光PCR技术，选用Taqman探针，实现对病原体的定性检测。
4. 检测程序：全预混程序。
5. 检测特点：同系列症候群病原，可定制提供单重检测方案。
6. 检测性能：灵敏度可达200copies/ml且无交叉反应。
7. 质量控制：试剂盒含有阴、阳性对照，便于结果判定。
8. 适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动实时荧光PCR检测仪。
9. 试剂规格：可提供多种包装规格。
10. 有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	4
	盒
	50人份/盒
	2000
	8000
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	腹泻病毒核酸多重联检试剂盒（实时荧光PCR法）（全预混）
	全预混，检测通道为FAM、VIC、CY5、ROX或其等效通道探针法，检测靶标为轮状病毒、诺如G1、诺如G2、星状病毒、札如病毒、肠道腺病毒
	1. 用途：用于轮状病毒、诺如病毒Ⅰ型、诺如病毒Ⅱ型、札如病毒、星状病毒、肠道腺病毒的定性检测。
2. 采用两个反应管完成轮状病毒、诺如病毒Ⅰ型、诺如病毒Ⅱ型、札如病毒、星状病毒、肠道腺病毒的核酸检测。
3.检测技术：基于实时荧光PCR技术，选用Taqman探针，实现对病原体的定性检测。
4. 检测程序：预混装PCR程序。
5. 检测性能：最低检测限500copies/ml，与其他病毒无交叉反应。
6. 检测样品：从各种临床标本及病毒分离物中提取的核酸样品，上样量为2-5μl。
7. 质量控制：试剂盒具有RNP内标，对样本的采集、核酸提取等过程进行监控，同时含有阳性对照，便于结果判定。
8. 适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动实时荧光PCR检测仪。
9. 试剂规格：可提供25人份、50人份等多种包装规格。
10. 有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
11.需提供与人体健康有关的病原微生物实验室备案凭证，防护等级BSL-2（原件扫描件并加盖公章）。
	4
	盒
	50人份/盒
	15000
	60000
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	腹泻症候群全部病原检测试剂盒（致病菌识别网）（实时荧光PCR法）（全预混）
	全预混，检测通道为FAM、VIC、CY5、ROX或其等效通道探针法，检测靶标为沙门菌、志贺菌、霍乱弧菌、艰难梭菌、嗜水气单胞菌、空肠弯曲菌、小肠结肠炎耶尔森菌、结肠弯曲菌、河流弧菌、阪崎克罗诺杆菌、副溶血弧菌、类志贺邻单胞菌、EPEC、EAEC、EIEC、ETEC、EHEC、诺如病毒G1、诺如病毒G2、轮状病毒ABCH、肠道腺病毒、札如病毒、星状病毒经典型/MLB和VA/HMO
	1. 用途：用于霍乱弧菌、沙门氏菌、致泻性大肠杆菌(12种毒力基因)、副溶血弧菌、志贺氏菌、空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、小肠结肠耶尔森菌、艰难梭菌、阪崎克罗诺杆菌、嗜水气单胞菌、类志贺邻单胞菌、河弧菌、轮状病毒A/B/C/H型、诺如病毒Ⅰ/Ⅱ型、札如病毒、星状病毒经典型/MLB和VA/HMO、肠道腺病毒的定性检测。
2. 采用十个反应管完成二十二种腹泻病病原体的核酸检测。
3.检测技术：基于实时荧光PCR技术，选用Taqman探针，实现对病原体的定性检测。
4. 检测程序：预混装PCR程序。
5. 检测特点：可提供腹泻症候群等其他靶标鉴别检测方案。
6. 检测性能：最低检测限不高于500copies/ml，与其他病毒无交叉反应。
7. 检测样品：从各种临床标本及病毒分离物中提取的核酸样品，上样量为2-5μl。
8. 质量控制：试剂盒具有RNP内标，对样本的采集、核酸提取等过程进行监控，同时含有阳性对照，便于结果判定。
9. 适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动实时荧光PCR检测仪。
10. 试剂规格：可提供25人份、50人份等多种包装规格。
11. 有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
12.需提供与人体健康有关的病原微生物实验室备案凭证，防护等级BSL-2（原件扫描件并加盖公章）。
	4
	盒
	50人份/盒
	16800
	67200

	20
	腹泻症候群细菌检测试剂盒（致病菌识别网）（实时荧光PCR法）（全预混）
	全预混，检测通道为FAM、VIC、CY5、ROX或其等效通道探针法，检测靶标为沙门菌、志贺菌、霍乱弧菌、艰难梭菌、嗜水气单胞菌、空肠弯曲菌、小肠结肠炎耶尔森菌、结肠弯曲菌、河流弧菌、阪崎克罗诺杆菌、副溶血弧菌、类志贺邻单胞菌、EPEC、EAEC、EIEC、ETEC、EHEC
	1. 用途：用于霍乱弧菌、副溶血弧菌、沙门菌、志贺菌、致泻性大肠杆菌、空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、小肠结肠耶尔森菌、艰难梭菌、阪崎克罗诺杆菌、嗜水气单胞菌、类志贺邻单胞菌、河弧菌的定性检测。
2. 采用七个反应管完成十三种腹泻病病原体的核酸检测。
3.检测技术：基于实时荧光PCR技术，选用Taqman探针，实现对病原体的定性检测。
4. 检测程序：预混装PCR程序。
5. 检测特点：可提供五种致泻大肠埃希菌十二个毒力基因鉴别检测方案。
6. 检测性能：最低检测限500copies/ml，与其他病毒无交叉反应。
7. 检测样品：从各种临床标本及病毒分离物中提取的核酸样品，上样量为2-5μl。
8. 质量控制：试剂盒具有RNP内标，对样本的采集、核酸提取等过程进行监控，同时含有阳性对照，便于结果判定。
9. 适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动实时荧光PCR检测仪。
10. 试剂规格：可提供25人份、50人份等多种包装规格。
11. 有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
#12.需提供与人体健康有关的病原微生物实验室备案凭证，防护等级BSL-2（原件扫描件并加盖公章）。
	4
	盒
	50人份/盒
	15000
	60000
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	克罗诺杆菌属核酸检测试剂盒（实时荧光PCR法）（全预混）
	全预混，检测通道为FAM、VIC、CY5、ROX或其等效通道探针法，检测靶标为克罗诺杆菌
	1. 用途：满足克罗诺杆菌的荧光PCR检测。
2. 采用一个反应管，完成克罗诺杆菌的定性检测。
3．检测技术：基于实时荧光PCR技术，选用Taqman探针，实现对病原体的定性检测。
4. 检测程序：全预混程序。
5. 检测特点：同系列症候群病原，可定制提供单重、双重、三重、四重等检测方案。
6. 检测性能：灵敏度可达200copies/ml且无交叉反应。
7. 质量控制：试剂盒含有阴、阳性对照，便于结果判定。
8. 适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动实时荧光PCR检测仪。
9. 有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	2
	盒
	50人份/盒
	2000
	4000
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	轮状病毒A组、诺如病毒GI型和GII型核酸三重检测试剂盒（实时荧光PCR法）（全预混）
	全预混，检测通道为FAM、VIC、CY5、ROX或其等效通道探针法，检测靶标为轮状病毒、诺如G1、诺如G2
	1. 用途：用于轮状病毒、诺如G1、诺如G2腹泻病毒的定性检测。
2. 采用一个反应管能同时进行轮状病毒、诺如G1、诺如G2的核酸检测，使用不少于3个报告基团。
3．检测技术：基于实时荧光PCR技术，选用Taqman探针，实现对病原体的定性检测。
4. 检测程序：全预混程序。
5. 检测特点：同系列症候群病原，可定制提供单重、双重、三重、四重等检测方案。
6. 检测性能：最低检测限500copies/ml，与其他病毒无交叉反应。
7. 检测样品：从各种临床标本、水、食品等样品中提取的核酸样品，上样量为2-5μl。
8. 质量控制：试剂盒含有阳性对照，便于结果判定。
#9. 荧光PCR反应程序:逆转录时间≦10分钟，预变性时间≦1分钟，变性退火阶段循环数>42个循环。
10. 适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动实时荧光PCR检测仪。
11. 试剂规格：可提供多种包装规格。
12. 有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
13.需提供与人体健康有关的病原微生物实验室备案凭证，防护等级BSL-2（原件扫描件并加盖公章）。
	4
	盒
	50人份/盒
	6000
	24000
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	轮状病毒B组/C组/H组 三重荧光检测试剂盒（实时荧光PCR法）（全预混）
	全预混，检测通道为FAM、VIC、CY5、ROX或其等效通道探针法，检测靶标为轮状病毒B组/C组/H组
	1. 用途：用于轮状病毒B组/C组/H组的定性检测。
2. 采用一个反应管完成轮状病毒B组/C组/H组的核酸检测。
3.检测技术：基于实时荧光PCR技术，选用Taqman探针，实现对病原体的定性检测。
4. 检测程序：预混装PCR程序。
5. 检测特点：可提供腹泻症候群等其他靶标鉴别检测方案。
6. 检测性能：最低检测限500copies/ml，与其他病毒无交叉反应。
7. 检测样品：从各种临床标本及病毒分离物中提取的核酸样品，上样量为5μl。
8. 质量控制：试剂盒具有RNP内标，对样本的采集、核酸提取等过程进行监控，同时含有阳性对照，便于结果判定。
9. 适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动实时荧光PCR检测仪。
10. 试剂规格：可提供25人份、50人份等多种包装规格。
11. 有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
12.需提供与人体健康有关的病原微生物实验室备案凭证，防护等级BSL-2（原件扫描件并加盖公章）。
	1
	盒
	50人份/盒
	6000
	6000
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	诺如病毒核酸双重检测试剂盒（实时荧光PCR法）[GI型+GII型]（全预混）
	全预混，检测通道为FAM、VIC、CY5、ROX或其等效通道探针法，检测靶标为诺如病毒G1和G2
	1. 用途：用于诺如病毒G1型和诺如病毒G2型的定性检测。
2. 采用一个反应管能同时进行诺如G1、诺如G2的核酸检测，使用2个及以上报告基团。
3．检测技术：基于实时荧光PCR技术，选用Taqman探针，实现对病原体的定性检测。
4. 检测程序：全预混程序
5. 检测特点：同系列症候群病原，可定制提供单重、双重、三重、四重等检测方案。
6. 可与同系列过程控制试剂盒联合使用，符合GB4789.42-2016诺如病毒检验中PCR试验要求。
7. 检测性能：最低检测限200copies/ml，与其他病毒无交叉反应。
8. 检测样品：从各种临床标本、水、食品等样品中提取的核酸样品，上样量为5μl。
9. 质量控制：试剂盒含有阳性对照，便于结果判定。
10.荧光PCR反应程序:逆转录时间≦10分钟，预变性时间≦1分钟，变性退火阶段循环数>42个循环。
11. 适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动实时荧光PCR检测仪。
12. 试剂规格：可提供多种包装规格。
13. 有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
14.需提供与人体健康有关的病原微生物实验室备案凭证，防护等级BSL-2（原件扫描件并加盖公章）。
	4
	盒
	50人份/盒
	4000
	16000
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	沙门氏菌核酸检测试剂盒（实时荧光PCR法）（全预混）
	全预混，检测通道为FAM、VIC、CY5、ROX或其等效通道探针法，检测靶标为沙门菌
	1. 用途：满足沙门氏菌的荧光PCR检测。
2. 采用一个反应管，完成沙门氏菌的定性检测。
3．检测技术：基于实时荧光PCR技术，选用Taqman探针，实现对病原体的定性检测。
4. 检测程序：全预混程序
5. 检测性能：灵敏度可达200copies/ml且无交叉反应。
6. 质量控制：试剂盒含有阴、阳性对照，便于结果判定。
7. 适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动实时荧光PCR检测仪。
8. 试剂规格：可提供多种包装规格。
9. 有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	5
	盒
	50人份/盒
	2000
	10000
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	五种致泻大肠埃希氏菌核酸多重联检试剂盒（实时荧光PCR法）（全预混）
	全预混，检测通道为FAM、VIC、CY5、ROX或其等效通道探针法，检测靶标为eae、stx、uidA、ipaH、st、lt、aggR
	1. 用途：用于eae、stx、uidA、ipaH、st、lt、aggR核酸的定性检测。
2. 试剂盒为预混试剂，将酶反应液直接分装至 PCR 管中，即可进行加样上机检测，单人份反应液分装体积为不高于20μL。
3．检测技术：基于实时荧光PCR技术，选用Taqman探针，实现对病原体的定性检测。
4. 检测程序：普通PCR程序。
#5. 检测特点：上机反应时间：70分钟以内。
6. 检测性能：最低检测限200copies/ml，与其他病原菌无交叉反应。
7. 检测样品：从各种临床标本及病毒分离物中提取的核酸样品，上样量为2-5μl。
8. 质量控制：试剂盒含有阴阳性质控品，采用UNG酶-dUTP反应体系，防止气溶胶污染导致的假阳性；可提供含内源性内标的试剂，反馈提取效果，监测整个试验过程。
9. 适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动实时荧光PCR检测仪。
10. 试剂规格：可提供25人份、50人份等多种包装规格。
11. 有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	2
	盒
	50人份/盒
	15000
	30000
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	札如病毒、星状病毒和腺病毒核酸三重检测试剂盒（实时荧光PCR法）（全预混）
	全预混，检测通道为FAM、VIC、CY5、ROX或其等效通道探针法，检测靶标为札如病毒、星状病毒和腺病毒
	1. 用途：用于札如病毒、星状病毒及腺病毒3 种腹泻病毒的定性检测。
2. 采用一个反应管同时进行札如病毒/腺病毒/星状病毒的核酸检测，使用不少于3个报告基团。
3．检测技术：基于实时荧光PCR技术，选用Taqman探针，实现对病原体的定性检测。
4. 检测程序：全预混程序
5. 检测特点：同系列症候群病原，可定制提供单重、双重、三重、四重等检测方案。
6. 检测性能：最低检测限500copies/ml，与其他病毒无交叉反应。
7. 检测样品：从各种临床标本、水、食品等样品中提取的核酸样品，上样量为2-5μl。
8. 质量控制：试剂盒含有阳性对照，便于结果判定。
#9. 荧光PCR反应程序:逆转录时间≦10分钟，预变性时间≦1分钟，变性退火阶段循环数>42个循环。
10. 适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动实时荧光PCR检测仪。
11. 试剂规格：可提供多种包装规格。
12. 有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
13.需提供与人体健康有关的病原微生物实验室备案凭证，防护等级BSL-2（原件扫描件并加盖公章）。
	4
	盒
	50人份/盒
	6000
	24000
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	新型冠状病毒2019-ncov、甲型流感病毒及乙型流感病毒核酸检测试剂盒（全预混）
	全预混，检测通道为FAM、VIC、CY5、ROX或其等效通道探针法，检测靶标为流感A+流感B+新冠1ab+新冠N，单管4重
	1.用途：用于新型冠状病毒（2019-nCoV）ORF1ab 基因/N 基因、甲型流感病毒和乙型流感病毒的定性检测。
2.适用范围：适用于定性检测从临床样本或病毒培养物中提取的新型冠状病毒（2019-nCoV）ORF1ab 基因/N 基因、甲型流感病毒和乙型流感病毒核酸。
3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。
4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
5.检测时间：可提供1管全混体系包装，无需体系配置。
6.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
7.荧光PCR反应程序:逆转录时间≦10分钟，预变性时间≦1分钟，变性退火阶段循环数>42个循环。
8. 适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动实时荧光PCR检测仪。
9. 试剂规格：可提供多种包装规格。
10. 有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
11.需提供与人体健康有关的病原微生物实验室备案凭证，防护等级BSL-2（原件扫描件并加盖公章）。
	4
	盒
	50人份/盒
	4000
	16000
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	军团荧光PCR检测试剂盒（荧光PCR法）（全预混）
	全预混，检测通道为FAM、VIC、CY5、ROX或其等效通道探针法，检测靶标为嗜肺军团菌。
	1. 用途：满足嗜肺军团菌的荧光PCR检测。
2. 采用一个反应管，完成嗜肺军团菌定性检测。
3．检测技术：基于实时荧光PCR技术，选用Taqman探针，实现对病原体的定性检测。
4. 检测程序：全预混程序
5. 检测性能：灵敏度可达500copies/ml且无交叉反应。
6. 质量控制：试剂盒含有阴、阳性对照，便于结果判定。
7. 适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动实时荧光PCR检测仪。
8. 试剂规格：可提供多种包装规格。
9. 有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒
	50人份/盒
	2000
	2000
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	肠道病毒通用/肠道病毒71型/柯萨奇病毒A6型/A10型/A16/A4型核酸检测试剂盒（实时荧光PCR法）（全预混）
	全预混，检测通道为FAM、VIC、CY5、ROX或其等效通道探针法，检测靶标为肠道病毒通用/肠道病毒71型/柯萨奇病毒A6型/A10型/A16/A4型，按照2管3重配置。
	1. 用途：用于肠道病毒通用/肠道病毒71型/柯萨奇病毒A6型/A10型/A16/A4型的定性检测。
2. 试剂盒可同时进行肠道病毒通用/肠道病毒71型/柯萨奇病毒A6型/A10型/A16/A4型病毒的核酸检测。
3．检测技术：基于实时荧光PCR技术，选用Taqman探针，实现对病原体的定性检测。
4. 检测程序：全预混程序
5. 检测特点：同系列症候群病原，可定制提供单重、双重、三重、四重等检测方案。
6. 检测性能：最低检测限500copies/ml，与其他病毒无交叉反应。
7. 检测样品：从腹泻粪便样本、呕吐物、肛拭子、食品样本、水样及病毒培养物等中提取的核酸样品，上样量为2-5μl。
8. 质量控制：试剂盒含有阴、阳性对照，便于结果判定。
#9. 荧光PCR反应程序:逆转录时间≦10分钟，预变性时间≦1分钟，变性退火阶段循环数>42个循环。
10. 适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动实时荧光PCR检测仪。
11. 试剂规格：可提供多种包装规格。
12. 有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
13.需提供与人体健康有关的病原微生物实验室备案凭证，防护等级BSL-2（原件扫描件并加盖公章）。
	4
	盒
	50人份/盒
	10500
	42000
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	虫煤类7种病原荧光PCR试剂盒（实时荧光PCR法）（全预混）
	全预混，检测通道为FAM、VIC、CY5、ROX或其等效通道探针法，检测靶标为基孔肯雅热病毒、辛德毕斯病毒、黄热病毒、登革热病毒、寨卡病毒、西尼罗病毒、乙型脑炎病毒
	1. 用途：用于基孔肯雅热病毒、辛德毕斯病毒、黄热病毒、登革热病毒、寨卡病毒、西尼罗河病毒、乙型脑炎病毒核酸的定性检测。
#2. 试剂盒为预混试剂，将酶反应液直接分装至 PCR 管中，即可进行加样上机检测，单人份反应液分装体积为不高于20μL。
3．检测技术：基于实时荧光PCR技术，选用Taqman探针，实现对病原体的定性检测。
4. 检测程序：普通PCR程序。
5. 检测特点：上机反应时间：70分钟以内。
6. 检测性能：最低检测限200copies/ml，与其他病原菌无交叉反应。
7. 检测样品：从各种临床标本及病毒分离物中提取的核酸样品，上样量为2-5μl。
8. 质量控制：试剂盒含有阴阳性质控品，采用UNG酶-dUTP反应体系，防止气溶胶污染导致的假阳性；可提供含内源性内标的试剂，反馈提取效果，监测整个试验过程。
9. 适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动实时荧光PCR检测仪。
10. 试剂规格：可提供25人份、50人份等多种包装规格。
11. 有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	2
	盒
	50人份/盒
	12000
	24000
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	出血热荧光PCR检测试剂盒
	全预混，检测通道为FAM、VIC、CY5、ROX或其等效通道探针法，检测靶标为出血热病毒
	1. 用途：满足出血热病毒的荧光PCR检测。
2. 采用一个反应管，完成出血热病毒定性检测。
3．检测技术：基于实时荧光PCR技术，选用Taqman探针，实现对病原体的定性检测。
4. 检测程序：全预混程序
5. 检测性能：灵敏度可达200copies/ml且无交叉反应。
6. 质量控制：试剂盒含有阴、阳性对照，便于结果判定。
7. 荧光PCR反应程序:逆转录时间≦10分钟，预变性时间≦1分钟，变性退火阶段循环数>42个循环。
8. 适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动实时荧光PCR检测仪。
9. 有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒
	50人份/盒
	2000
	2000
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	登革热病毒通用型核酸检测试剂盒（荧光-PCR法）（全预混）
	全预混，检测通道为FAM、VIC、CY5、ROX或其等效通道探针法，检测靶标为登革热病毒
	1.用途：用于登革热病毒核酸的定性检测。
2.采用一个反应管完成登革热病毒的核酸检测，FAM通道检测登革热病毒。
3.检测技术：基于实时荧光PCR技术，选用Taqman探针，实现对病原体的定性检测。
4. 检测程序：全预混程序。
5.检测特点：可提供登革热病毒分型指标的鉴别检测方案。
6.检测性能：最低检测限200copies/ml，与其他病原体无交叉反应。
7.检测样品：从腹泻粪便样本、呕吐物、肛拭子、食品样本、水样及细菌培养物等样本中提取的核酸样品，上样量为2-5μl。
8.质量控制：试剂盒含有阳性对照，便于结果判定。
9.荧光PCR反应程序:逆转录时间≦10分钟，预变性时间≦1分钟，变性退火阶段循环数>42个循环。
10.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动实时荧光PCR检测仪。
11.反应体系：不超过25μl。
	1
	盒
	50人份/盒
	2000
	2000
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	发热伴出血症候群荧光PCR检测试剂盒（荧光-PCR法）（全预混）
	全预混，检测通道为FAM、VIC、CY5、ROX或其等效通道探针法，检测靶标为汉滩病毒、大别班达病毒、登革病毒、首尔病毒、克里米亚刚果出血热病毒、普马拉病毒、钩端螺旋体病毒、湿地内罗病毒、猪链球菌、人嗜巨噬细胞无形体、鄂木斯克出血热病毒、卡萨诺尔森林病毒
	1. 用途：用于汉滩病毒、大别班达病毒、登革病毒、首尔病毒、克里米亚刚果出血热病毒、普马拉病毒、钩端螺旋体病毒、湿地内罗病毒、猪链球菌、人嗜巨噬细胞无形体、鄂木斯克出血热病毒、卡萨诺尔森林病毒的定性检测。
2. 一次PCR反应检测同时同时进行12种病原体的定性检测
3．检测技术：基于实时荧光PCR技术，选用Taqman探针，实现对病原体的定性检测。
4. 检测程序：全预混程序。
5. 检测特点：同系列症候群病原，可定制提供单重、双重、三重、四重等检测方案。
6. 检测性能：最低检测限500copies/ml，与其他病毒无交叉反应。
7. 检测样品：从血液、组织样本及病原培养物等等样品中提取的核酸样品，上样量为2-5μl。
8. 质量控制：试剂盒含有阳性对照，便于结果判定。
9. 荧光PCR反应程序:逆转录时间≦10分钟，预变性时间≦1分钟，变性退火阶段循环数>42个循环。
10. 适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动实时荧光PCR检测仪。
11. 试剂规格：可提供多种包装规格。
12. 有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
13.需提供与人体健康有关的病原微生物实验室备案凭证，防护等级BSL-2（原件扫描件并加盖公章）。
	2
	盒
	50人份/盒
	13000
	26000
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	发热伴出疹症候群荧光PCR检测试剂盒（荧光-PCR法）（全预混）
	全预混，检测通道为FAM、VIC、CY5、ROX或其等效通道探针法，检测靶标为水痘带状疱疹病毒、肠道病毒、风疹病毒、麻疹病毒、人疱疹病毒6型、化脓链球菌、伤寒沙门菌、副伤寒沙门菌、回归热螺旋体、伯氏疏螺旋体、普氏立克次体、登革热病毒、基孔肯亚热病毒、猴痘病毒、寨卡病毒、莫氏立克次体、恙虫病东方体。
	1. 用途：用于含水痘-带状疱疹病毒、肠道病毒、风疹病毒、麻疹病毒、人疱疹病毒6型、化脓链球菌、伤寒沙门菌、副伤寒沙门菌、回归热螺旋体、伯氏疏螺旋体、普氏立克次体、登革热病毒、基孔肯雅病毒、猴痘病毒、寨卡病毒、莫氏立克次体、恙虫病东方体的定性检测。
2. 试剂盒具有6个反应组份，且每个组份不超过4个检测指标。
3.检测技术：基于实时荧光PCR技术，选用Taqman探针，实现对病原体的定性检测。
4. 检测程序：全预混程序。
5. 检测特点：同系列症候群病原，可定制提供单重、双重、三重、四重等检测方案。
6. 检测性能：最低检测限500copies/ml，与其他病毒无交叉反应。
7. 检测样品：从皮疹液（组织）、血液、尿液、脑脊液、咽拭子等临床样本及病毒分离物等样品中提取的核酸样品，上样量为2-5μl。
8. 质量控制：试剂盒具有RNP内标，对样本的采集、核酸提取等过程进行监控，试剂盒含有阴阳性对照，便于结果判定。
9.荧光PCR反应程序:逆转录时间≦10分钟，预变性时间≦1分钟，变性退火阶段循环数>42个循环。
10. 适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动实时荧光PCR检测仪。
11. 试剂规格：可提供多种包装规格。
12.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
13.需提供与人体健康有关的病原微生物实验室备案凭证，防护等级BSL-2（原件扫描件并加盖公章）。
	2
	盒
	50人份/盒
	19000
	38000
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	发热伴血小板减少综合征（大别班达病毒）核酸PCR检测试剂盒（荧光-PCR法）（全预混）
	全预混，检测通道为FAM、VIC、CY5、ROX或其等效通道探针法，检测靶标为大别班达病毒。
	1. 用途：满足发热伴血小板减少综合征（大别班达病毒）的荧光PCR检测。
2. 采用一个反应管，完成发热伴血小板减少综合征（大别班达病毒）定性检测。
3．检测技术：基于实时荧光PCR技术，选用Taqman探针，实现对病原体的定性检测。
4. 检测程序：全预混程序。
5. 检测性能：灵敏度可达200copies/ml且无交叉反应。
6. 质量控制：试剂盒含有阴、阳性对照，便于结果判定。
7. 荧光PCR反应程序:逆转录时间≦10分钟，预变性时间≦1分钟，变性退火阶段循环数>42个循环。
8. 适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动实时荧光PCR检测仪。
9. 有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	2
	盒
	50人份/盒
	2000
	4000
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	猴痘病毒及分型荧光PCR检测试剂盒（荧光-PCR法）（全预混）
	全预混，检测通道为FAM、VIC、CY5、ROX或其等效通道探针法，检测靶标为猴痘病毒及常见分型。
	1. 用途：满足猴痘病毒及常见分型的荧光PCR检测（1A/1B/2A/2B）。
2. 采用两个反应管，完成猴痘病毒及常见分型核酸病毒定性检测。
3．检测技术：基于实时荧光PCR技术，选用Taqman探针，实现对病原体的定性检测。
4. 检测程序：全预混程序。
5. 检测性能：灵敏度可达500copies/ml且无交叉反应。
6. 质量控制：试剂盒含有阴、阳性对照，便于结果判定。
7. 荧光PCR反应程序:逆转录时间≦10分钟，预变性时间≦1分钟，变性退火阶段循环数>42个循环。
8. 适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动实时荧光PCR检测仪。
9. 有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
10.需提供与人体健康有关的病原微生物实验室备案凭证，防护等级BSL-2（原件扫描件并加盖公章）。
	2
	盒
	50人份/盒
	10000
	20000
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	基孔肯雅热荧光PCR检测相关试剂盒（荧光-PCR法）（全预混）
	全预混，检测通道为FAM、VIC、CY5、ROX或其等效通道探针法，检测靶标为基孔肯雅热病毒。
	1. 用途：满足基孔肯雅病毒的荧光PCR检测。
2. 采用一个反应管，完成基孔肯雅病毒定性检测。
3．检测技术：基于实时荧光PCR技术，选用Taqman探针，实现对病原体的定性检测。
4. 检测程序：全预混程序。
5. 检测性能：灵敏度可达200copies/ml且无交叉反应。
6. 质量控制：试剂盒含有阴、阳性对照，便于结果判定。
7. 荧光PCR反应程序:逆转录时间≦10分钟，预变性时间≦1分钟，变性退火阶段循环数>42个循环。
8. 适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动实时荧光PCR检测仪。
9. 有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	2
	盒
	50人份/盒
	2000
	4000
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	柯萨奇病毒A2型核酸检测试剂盒（实时荧光PCR法）（全预混）
	全预混，检测通道为FAM、VIC、CY5、ROX或其等效通道探针法，检测靶标为CA2
	1. 用途：满足柯萨奇病毒A2型病毒的荧光PCR检测。
2. 采用一个反应管，完成柯萨奇病毒A2型病毒定性检测。
3．检测技术：基于实时荧光PCR技术，选用Taqman探针，实现对病原体的定性检测。
4. 检测程序：全预混程序。
5. 检测性能：灵敏度可达200copies/ml且无交叉反应。
6. 质量控制：试剂盒含有阴、阳性对照，便于结果判定。
7. 荧光PCR反应程序:逆转录时间≦10分钟，预变性时间≦1分钟，变性退火阶段循环数>42个循环。
8. 适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动实时荧光PCR检测仪。
9. 有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	2
	盒
	50人份/盒
	2000
	4000
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	脑炎脑膜炎症候群荧光PCR检测试剂盒（实时荧光PCR法）（全预混）
	全预混，检测通道为FAM、VIC、CY5、ROX或其等效通道探针法，检测靶标为A族链球菌、流感嗜血杆菌、金黄色葡萄球菌、脑膜炎奈瑟菌、肺炎链球菌、单核细胞增生李斯特菌、乙型脑炎病毒、单纯疱疹病毒1型/2型、水痘带状疱疹病毒、巨细胞病毒、腮腺炎病毒、肠道病毒、B族链球菌。
	1. 用途：用于A族链球菌、流感嗜血杆菌、金黄色葡萄球菌、脑膜炎奈瑟菌、肺炎链球菌、单核细胞增生李斯特菌、乙型脑炎病毒、单纯疱疹病毒1型/2型、水痘带状疱疹病毒、巨细胞病毒、腮腺炎病毒、肠道病毒、B族链球菌的荧光PCR检测。
2. 一次PCR反应检测同时同时进行13种病原体的定性检测。
3．检测技术：基于实时荧光PCR技术，选用Taqman探针，实现对病原体的定性检测。
4. 检测程序：全预混程序。
5. 检测特点：同系列症候群病原，可定制提供单重、双重、三重、四重等检测方案。
6. 检测性能：最低检测限500copies/ml，与其他病毒无交叉反应。
7. 检测样品：从脑脊液、血液、疱疹液及病原培养物等样品中提取的核酸样品，上样量为2-5μl。
8. 质量控制：试剂盒含有阳性对照，便于结果判定。
9. 荧光PCR反应程序:逆转录时间≦10分钟，预变性时间≦1分钟，变性退火阶段循环数>42个循环。
10. 适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动实时荧光PCR检测仪。
11. 试剂规格：可提供多种包装规格。
12. 有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
13.需提供与人体健康有关的病原微生物实验室备案凭证，防护等级BSL-2（原件扫描件并加盖公章）。
	2
	盒
	50人份/盒
	15000
	30000
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	鹦鹉热衣原体和甲型流感双重核酸检测PCR试剂盒（实时荧光PCR法）（全预混）
	全预混，检测通道为FAM、VIC、CY5、ROX或其等效通道探针法，检测靶标为鹦鹉热衣原体和甲型流感病毒。
	1. 用途：满足甲型流感病毒和鹦鹉热衣原体的荧光PCR检测。
2. 采用一个反应管，完成鹦鹉热衣原体甲型流感病毒和鹦鹉热衣原体定性检测。
3．检测技术：基于实时荧光PCR技术，选用Taqman探针，实现对病原体的定性检测。
4. 检测程序：全预混程序。
5. 检测性能：灵敏度可达200copies/ml且无交叉反应。
6. 质量控制：试剂盒含有阴、阳性对照，便于结果判定。
7. 荧光PCR反应程序:逆转录时间≦10分钟，预变性时间≦1分钟，变性退火阶段循环数>42个循环。
8. 适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动实时荧光PCR检测仪。
9. 有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	2
	盒
	50人份/盒
	4000
	8000
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	鹦鹉热衣原体核酸检测PCR试剂盒（实时荧光PCR法）（全预混）
	全预混，检测通道为FAM、VIC、CY5、ROX或其等效通道探针法，检测靶标为鹦鹉热衣原体
	1. 用途：满足鹦鹉热衣原体的荧光PCR检测。
2. 采用一个反应管，完成鹦鹉热衣原体定性检测。
3．检测技术：基于实时荧光PCR技术，选用Taqman探针，实现对病原体的定性检测。
4. 检测程序：全预混程序。
5. 检测性能：灵敏度可达200copies/ml且无交叉反应。
6. 质量控制：试剂盒含有阴、阳性对照，便于结果判定。
7. 适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动实时荧光PCR检测仪。
8. 有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	1
	盒
	50人份/盒
	2000
	2000
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	疟原虫及其常见分型荧光PCR检测试剂盒（实时荧光PCR法）（全预混）
	全预混，检测通道为FAM、VIC、CY5、ROX或其等效通道探针法，检测靶标包括疟原虫、三日疟原虫、间日疟原虫、卵形疟原虫、恶性疟原虫、卵形疟原虫wallikeri亚种。
	1. 用途：满足疟原虫、三日疟原虫、间日疟原虫、卵形疟原虫、恶性疟原虫、卵形疟原虫wallikeri亚种的荧光PCR检测。
2. 采用两个反应管，完成疟原虫、三日疟原虫、间日疟原虫、卵形疟原虫、恶性疟原虫、卵形疟原虫wallikeri亚种定性检测。
3．检测技术：基于实时荧光PCR技术，选用Taqman探针，实现对病原体的定性检测。
4. 检测程序：全预混程序。
5. 检测性能：灵敏度可达500copies/ml且无交叉反应。
6. 质量控制：试剂盒含有阴、阳性对照，便于结果判定。
7. 适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动实时荧光PCR检测仪。
8. 有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	3
	盒
	50人份/盒
	7500
	22500

	44
	蜡样芽孢杆菌核酸双重检测试剂盒（实时荧光PCR法）（全预混）
	全预混，检测通道为FAM、VIC、CY5、ROX或其等效通道探针法，检测靶标为蜡样芽胞杆菌16s RNA和ces
	1. 用途：用于蜡样芽胞杆菌16sRNA和ces核酸的定性检测。
#2. 试剂盒为预混试剂，将酶反应液直接分装至 PCR 管中，即可进行加样上机检测，单人份反应液分装体积为不高于20μL。
3．检测技术：基于实时荧光PCR技术，选用Taqman探针，实现对病原体的定性检测。
4. 检测程序：普通PCR程序。
5. 检测特点：上机反应时间：70分钟以内。
6. 检测性能：最低检测限200copies/ml，与其他病原菌无交叉反应。
7. 检测样品：从各种临床标本及病毒分离物中提取的核酸样品，上样量为2-5μl。
8. 质量控制：试剂盒含有阴阳性质控品，采用UNG酶-dUTP反应体系，防止气溶胶污染导致的假阳性；可提供含内源性内标的试剂，反馈提取效果，监测整个试验过程。
9. 适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动实时荧光PCR检测仪。
10. 试剂规格：可提供25人份、50人份等多种包装规格。
11. 有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	3
	盒
	50人份/盒
	6000
	18000
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	HIV（1+2型）抗体检测试剂盒（免疫印迹法）
	可适配欧盟HIV确证设备
	#1.检测方法为免疫印迹法，HIV-1为全病毒裂解
2.适用于人血浆，血清样品
3.检测带必须同时包含HIV-1和HIV-2型抗原条带；HIV-1抗原为全病毒条带，包括： p17、 p24、p31、p39、gp41、p51 、p55 、p66 、gp120 、gp160
#4.质控血清应分别含阳性，弱阳性和阴性质控血清，其中阳性和弱阳性质控血清必须同时含 HIV-1和HIV-2质控物
#5.阴性对照和阴性结果判定：没有检测出病毒的特异性条带；如试验结果单独出现p17条带，判为不确定，符合WS293-2019 内HIV抗体确证试验结果判定要求
6.需配备检测所需试剂一次性反应板槽
7.上机或手工实验操作，样本加样量为不高于10ul
8.无论样本是否灭活，均可得到准确的实验结果
9.所有试剂交货时实际有效期不少于15个月
10.试剂敏感度达100%，特异性达100%.(提供第三方检测报告作为材料加盖制造商公章)
11.投标产品获得国家药品监督管理局颁发的III类医疗器械注册证
	2
	盒
	48人份/盒
	10560
	21120
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	风疹病毒抗体IgM检测试剂盒（酶联免疫吸附法）
	风疹病毒抗体IgM检测试剂盒（酶联免疫吸附法）
	1.方法学：捕捉法酶联免疫吸附试剂。
2.血清不需要预处理，每次检测标本用量≤10uL;麻疹-1gM与风疹-1gM可使用同一血清稀释液进 行检测。
3.3小时内完成检测，操作简便，适应基层疾控机构使用，有明确的对照、质量控制体系。
#4.技术指标：灵敏度：≥98.0%,特异度：≥98.5%;交叉反应：无，粗一致性：≥98.5%,阳性预测值：≥94.0% 阴性预测值：≥99.5%。
5.稳定性：阴、阳性参考品检测不得出现假阴性和假阳性，最低检出量达到企业制订的标准，精 密性参考品测定CV(%)应不高于15%。
6.质量控制：有详细质量控制体系，明确实验成立条件。
7.对照：每一试剂盒设有阴性对照，阳性对照，空白对照，风疹-1gM试剂有临界对照。
8.结果判定：必须说明判断的标准。
9.有效期：≥一年。
	5
	盒
	48人份/盒
	1000
	5000
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	麻疹病毒抗体IgM检测试剂盒（酶联免疫吸附法）
	麻疹病毒抗体IgM检测试剂盒（酶联免疫吸附法）
	1、方法学：捕捉法酶联免疫吸附试剂。
2、血清不需要预处理，每次检测标本用量≤10uL;麻疹-lgM与风疹-1gM可使用同一血清稀释液进 行检测。
3、3小时内完成检测，操作简便，适应基层疾控机构使用，有明确的对照、质量控制体系。
#4、技 术指标：灵敏度：≥97.5%,特异度：≥89.0%;交叉反应：无，粗一致性：≥94.5%,阳性预测值：≥94.5% 阴性预测值：≥94.5%。
5、稳定性：阴、阳性参考品检测不得出现假阴性和假阳性，最低检出量达到企业制订的标准，精 密性参考品测定CV(%)应不高于15%。
6、质量控制：有详细质量控制体系，明确实验成立条件。
7、对照：每一试剂盒设有阴性对照，阳性对照，空白对照，风疹-1gM试剂有临界对照。
8、结果判定：必须说明判断的标准。
9、有效期：≥一年。
	5
	盒
	48人份/盒
	1000
	5000
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	粪便中蠕虫卵检测制作盒
	可满足加藤法制作寄生虫加藤片（定量）
	1.复合染液1瓶(孔雀绿或亚甲蓝)溶液50毫升/瓶
2.定量板不少于100片(30mm*40mmtmm其上底半径3mm，m，容积38.75mm3)
3.刮片不少于100片(长*宽*高60mm*6mm*2mm,+1mm)，一端平头，另一端为斜切面，斜切面斜边长8.23mm+0.1mm)
4.尼龙网不少于200张(尼龙绢目:80目，大小8cm*8cm)
5.清水性玻璃纸不少于200张(玻璃纸厚40um，2.5*4cm）
6.载玻片不少于100片
7.广口瓶至少1个
8.镊子至少1把
	2
	盒
	 100T/盒
	800
	1600
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	出血热胶体金试剂盒（建议改成“汉坦病毒IgG/IgM抗体检测试剂盒(胶体金法)”）
	出血热胶体金检测
	1. 检测企业参考品时应达到以下标准：
1.1 阳性质控品符合率： 9 份汉坦病毒 IgM 抗体阳性参考品检测结果全部为阳性； 9 份汉坦病毒 IgG 抗体阳性参考品检测结果全部为阳性。
1.2 阴性质控品符合率： 9 份汉坦病毒IgM 抗体阴性参考品检测结果全部为阴性； 9 份汉坦病毒 IgG 抗体阴性参考品检测结果全部为阴性。
1.3 最低检出限： 汉坦病毒 IgM 抗体最低检出限 L1、L2、L3、 L4 为阳性， L5 为阴性； 汉坦病毒 IgG 抗体最低检出限 L1、 L2、 L3、 L4 为阳性， L5 为阴性。
1.4 精密性： 使用汉坦病毒 IgM 抗体企业精密性参考品测定 10 次， 结果显色均一且为阳性； 使用汉坦病毒 IgG抗体企业精密性参考品测定 10 次， 结果显色均一且为阳性。
2. 与甲型流感病毒 IgM/IgG 抗体、 钩端螺旋体 IgM/IgG抗体、 肺炎支原体 IgM/IgG 抗体、 抗 HIV-IgG 抗体、 抗乙肝病毒表面抗原、 类风湿因子没有交叉反应。 与登登热出血热 IgM/IgG 抗体、 新疆出血热 IgM/IgG 抗体不发生交叉反应。
3. 血红蛋白 含量≥500mg/L 的溶血标本、 胆红素含量≥1.8mmol/L 的黄疸标本、 甘油三酯含量≥180mmol/L 的高脂标本会干扰本试剂盒汉坦病毒 IgM/IgG 抗体的检测。
4. 本试剂盒无钩状效应的影响。
5. 1050 例临床实验标本的对⽐研究结果表明与同种胶体金试剂盒⽐较， 总阳性符合率为 99.5%， 总阴性符合率为 99.3%。
6.本产品用于体外定性检测⼈血清中汉坦病毒 IgM/IgG 抗体
	1
	盒
	20T/盒
	750
	750
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	登革热病毒NS1抗原检测试剂盒
	登革热病毒NS1抗原检测
	1.检测方法：胶体金免疫层析法
2.有效期24个月，保存温度：4℃-30℃
3.检测样本：全血，血清，血浆。 60~80µl,无需稀释液； 
4.检测时间：15分钟内判读结果（30分钟后显示的结果无临床意义）
5.产品性能：
临床性能：阳性符合率大于90%，阴性符合率大于99%，总符合率大于97%
6.经国家食品药品监督管理局注册批准,检验合格
7.国家医疗器械检验所所出具的注册检测报告
8.每次交货时出具本批次检验合格报告
	1
	盒
	20人份/盒
	650
	650
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	出血热IgG酶联免疫试剂盒（建议改成"汉坦病毒IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫法）
")
	出血热IgG酶联免疫检测
	1.用企业参考品进行检定时符合以下标准：
1.1阳性参考品P1～P9符合率为9/9。
1.2阴性参考品N1～N9符合率为9/9。
1.3最低检出限参考品S1～S5检测，要求S1、S2、S3为阳性。
1.4 精密性：变异系数（CV%）不高于15%。
2.临床评价：
2.1检测 302 例经 SFDA 批准上市的 ELISA 参照试剂盒检测结果为阳性的样本,302例结果均为阳性,阳性符合率为100%(302/302)。
2.2检测700例经SFDA批准上市的ELISA 参照试剂盒检测结果为阴性的样本,结果均为阴性,阴性符合率为100%(700/700)。
3.干扰物质:不⼤于 10g/L 的血红蛋⽩、不⼤于 0.2g/L 的胆红素、不大于20g/L 的甘油三脂对检测结果无干扰。
4.分析特异性：与 HCV-IgG 阳性血清、HGV-IgG 阳性血清，乙脑病毒-IgM 阳性血清、登革病毒-IgG 阳性血清、热伴血小板减少综合征布尼亚病毒(SFTSV)-IgM阳性血清、SFTSV-IgG 阳性血清抗体及流感病毒-IgM 抗体阳性血清、副流感病毒-IgM抗体阳性血清、HAV-IgM抗体阳性血清、HEV-IgM 抗体阳性血清及类风湿因子无交叉反应。
5.本品没有钩状效应。
6.本试剂盒用于体外定性检测人血清样品中的汉坦病毒 IgM 抗体（HV-IgM）。
	1
	盒
	96T/盒
	1500
	1500
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	出血热IgM酶联免疫试剂盒（建议改成“汉坦病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法）"
)
	出血热IgM酶联免疫试检测
	1.用企业参考品进行检定时符合以下标准：
1.1阳性参考品P1～P9符合率为9/9；
1.2阴性参考品N1～N9符合率为9/9；
1.3最低检出限参考品S1～S5检测，要求S1、S2、S3为阳性；
1.4精密性：变异系数（CV%）不高于15%。
2.临床试验：
2.1检测302例经SFDA批准上市的ELISA参照试剂盒检测结果为阳性的样本,302例结果均为阳性,阳性符合率为100%(302/302)。
2.2检测700例经SFDA批准上市的ELISA参照试剂盒检测结果为阴性的样本,结果均为阴性,阴性符合率为100%(700/700)。
3.干扰物质:不大于10g/L的血红蛋白、不大于0.2g/L的胆红素、不大于20g/L的甘油三脂对检测结果无干扰。
4.分析特异性：与HCV-IgG抗体阳性血清、HGV-IgG抗体阳性血清、乙脑病毒IgM抗体阳性血清、登哥病毒IgG抗体阳性血清、热伴血小板减少综合征布尼亚病毒(SFTSV)IgM抗体阳性血清、布尼亚病毒 IgG抗体阳性血清抗体及流感病毒-IgM抗体阳性血清、副流感病毒-IgM抗体阳性血清、HAV-IgM抗体阳性血清、HEV-IgM抗体阳性血清及类风湿因子无交叉反应。
5.本试剂盒用于定性检测人血清样品中汉坦病毒 IgG 抗体。
	1
	盒
	96T/盒
	1500
	1500
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	人登革热IgG抗体ELISA检测试剂盒
	人登革热IgG抗体ELISA检测
	1、试剂盒采用间接法酶联免疫吸附试验（ELISA）。往预先包被登革热病毒抗 
原的包被微孔中，依次加入标本、HRP 标记的检测抗体，经过温育并彻底洗涤。 
用底物 TMB 显色，TMB 在过氧化物酶的催化下转化成蓝色，并在酸的作用下转 
化成最终的黄色。用酶标仪在 450nm 波长下测定吸光度（OD 值），与 CUT OFF 
值相比较，从而判定标本中人登革热病毒 IgG 抗体（DFV-IgG）的存在与否。 
2、本试剂盒用于定性检测人血清、血浆及组织匀浆、细胞上清液样本中登革热 
病毒 IgG 抗体（DFV-IgG）。 
3、主要成分：酶标板、阴性对照、阳性对照、检测抗体-HRP、20×洗涤缓冲液、 
样本稀释液、底物 A、底物 B、终止液。 
4、性能指标： 
1）准确性：阳性对照孔 OD 值平均值≥1.00；阴性对照孔 OD 值平均值≤0.15； 
2）特异性：不与其它可溶性结构类似物交叉反应。 
3）重复性：板内、板间变异系数均小于 15%。 
5、适用仪器：酶标仪（450nm）。 
6、有效期：ELISA试剂盒有效期不少于6个月。
	2
	盒
	96人份/盒
	1650
	3300
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	人登革热IgM抗体ELISA检测试剂盒
	人登革热IgM抗体ELISA检测
	1.检测原理：试剂盒采用间接法酶联免疫吸附试验（ELISA）。往预先包被登 
革热病毒抗原的包被微孔中，依次加入标本、HRP 标记的检测抗体，经过温育 
并彻底洗涤。用底物 TMB 显色，TMB 在过氧化物酶的催化下转化成蓝色，并在 
酸的作用下转化成最终的黄色。用酶标仪在 450nm 波长下测定吸光度（OD 值）， 
与 CUT OFF 值相比较，从而判定标本中人登革热病毒 IgM 抗体（DFV-IgM）的 
存在与否。 
2.本试剂盒用于定性检测人血清、血浆及组织匀浆、细胞上清液样本中登革热 
病毒 IgM 抗体（DFV-IgM）。 
3.主要成分：酶标板、阴性对照、阳性对照、检测抗体-HRP、20×洗涤缓冲液、 
样本稀释液、底物 A、底物 B、终止液。 
4.性能指标： 
1）准确性：阳性对照孔 OD 值平均值≥1.00；阴性对照孔 OD 值平均值≤0.15； 
2）特异性：不与其它可溶性结构类似物交叉反应。 
3）重复性：板内、板间变异系数均小于 15% 
5.适用仪器：酶标仪（450nm）。 
6.有效期：ELISA试剂盒有效期不少于6个月。
	2
	盒
	96人份/盒
	1650
	3300
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	埃博拉病毒荧光PCR检测试剂盒（全预混）
	埃博拉病毒荧光PCR检测试剂盒（全预混）
	1. 用途：满足埃博拉病毒的荧光PCR检测。
2. 采用一个反应管，完成埃博拉病毒定性检测。
3．检测技术：基于实时荧光PCR技术，选用Taqman探针，实现对病原体的定性检测。
4. 检测程序：全预混程序。
5. 检测性能：灵敏度可达200copies/ml且无交叉反应。
6. 质量控制：试剂盒含有阴、阳性对照，便于结果判定。
7. 荧光PCR反应程序:逆转录时间≦10分钟，预变性时间≦1分钟，变性退火阶段循环数>42个循环。
8. 适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动实时荧光PCR检测仪。
9. 有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	5
	盒
	50人份/盒
	2000
	10000
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	军团尿抗原检测试剂盒
	
	1. 用途：本产品用于体外定性检测人尿液中军团菌抗原
2. 检测类型：抗原
3. 检测方法：胶体金法
4. 样本要求：尿液
5. 检测操作：10分钟内肉眼判读结果
6. 精密度性：≤10%
7. 标本取样量：80μL
8. 灵敏度：≤97.2%
9.特异性：≤98.4%
10. 质量控制：
①质控线（C线）：必须显色，否则检测无效；
②试剂保存：防潮、避光；
③批间差异：不同批次试剂需验证一致性；
④外部质控：使用已知阳/阴性样本定期验证；
⑤操作规范：严格计时（通常10-15分钟判读，超时可能导致假阳性）
11. 金标卡的流速：20mm/min
	2
	盒
	25人份/盒
	1800
	3600
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	人类免疫缺陷病毒(HIV1+2)抗体诊断试剂盒(胶体金法)
	
	1.卡式，每人份独立包装,规格：40或50人份/盒；
2.经国家食品药品监督管理局注册批准；
#3.近6年（2018-2024年）连续3年经国家疾控中心临床评估质量稳定，每年的敏感性为100%且特异性大于99.3%（需提供该试剂参加中国疾病预防控制中心性病控制中心组织的试剂评估报告作为敏感性和特异性评分依据）
4.检测样本：全血样本（含指尖、耳垂末梢血）、血清样本和血浆样本，需提供说明书；
5.试剂有效期24 个月，发放时剩余有效期不少于18个月；结果判读：＜15 分钟；
#6.近2年（2023-2024年）在国家卫生健康委临床检验中心感染性抗原抗体快速检测室间质量评价中，统计客户使用数量≥200家（提供国家室间质评系统查询截图）；
	8
	盒
	50人份/盒
	385
	3080

	58
	金黄色葡萄球菌肠毒素ABCDE分型检测试剂盒
	可基于酶联免疫吸附试验检测金葡肠毒素ABCDE
	1. 用途：用于金葡菌肠毒素A、B、C、D、E抗原检测
2. 检测类型：抗原
3. 检测方法：酶联免疫
4. 样本要求：各类食品基质，如乳品、乳制品、含脂类食品、金葡菌培养上清液等
5. 检测操作：样品前处理-稀释加样-孵育-酶结合-显色读结果
6. 精密度性：CV≤10%
7. 质量控制：含有阴阳性对照品，对实验操作过程、试剂质量及检测结果进行质制
8. 操作时间：检测时间2小时内（不包括样品前处理时间）
9.特异性：在进行金葡菌肠毒素A、B、C、D、E的分型检测时，对A、B、C、D、E毒素的检测彼此互不交叉
10.适用机型：含有检测波长450nm或450/630nm的酶标仪均可。可拆卸板条，适用于手工和全自动机器操作
	2
	盒
	96T/盒
	2400
	4800


第二包项目需求
（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求
本次招标为顺义区疾病预防控制中心2026年微生物试剂耗材采购项目，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，综合考虑产品的适用性。投标人应以技术先进的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
为落实政府采购政策需满足的要求：面向中小企业预留采购份额，残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业，按照促进中小企业发展的政策执行。
采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
提供产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对提供产品或其制造商有强制性规定或要求的，所供产品或其制造商必须符合相应规定或要求。
（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求
提供的试剂耗材必须是全新原厂生产，有效期符合要求，需符合国家安全环保标准及试剂耗材出厂标准，保证试剂品质；
（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点
采购标的的数量为预估数量，根据当年疫情情况、监测任务变化动态调整。采购项目交付或者实施的时间为合同约定时间，地点为采购人指定地点。
（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
根据需求配送试剂耗材，符合配送时限要求，并保证试剂耗材运送过程符合国家安全相关要求；
（六）采购标的的验收标准；
国家及行业标准。
（七）采购标的的其他技术、服务等要求。
★投标人必须具有投标产品对应的医疗经营许可证
★投标人需签署《供货质量承诺书》，保证实际供货商品均满足货物出厂质量标准，格式自拟。

	序号
	试剂名称
	核心参数
	范围参数
	规格
	数量（预估）
	单位
	最高限单价（元）
	基于最高限价总价

	1
	1.5mL 离心管
	无菌
	无菌无色离心管
	500个/包，1包/盒，10盒/箱
	100
	包
	75
	7500

	2
	10-30孔冻存盒
	
	1.产品材质PC料
2.产品尺寸76.5*76.5*52mm（长宽高）
3.适用环境-86℃~121℃
4.适用冻存管1.5~2ml
	76.5*76.5*52mm
	200
	个
	10
	2000

	3
	10ml一次性无菌吸管
	无菌
	10mL移液管，拉伸管嘴，独立包装，纸质/塑料包装，刻度1/10，橙色色环，灭菌  1支/包，
	200支/箱
	5
	箱
	300
	1500

	4
	121℃压力蒸汽灭菌化学指示卡
	用于高压锅消毒效果监测
	用于高压锅消毒效果监测121℃压力蒸汽灭菌化学指示卡
	200片/盒
	10
	盒
	25
	250

	5
	15ml离心管
	无菌
	透明锥底离心管，灰色平盖，RCF12000xg，
	灭菌 25支/包，20包/箱
	100
	包
	34
	3400

	6
	2ml冻存管（2025年招标的螺旋内置，造成了大量污染，需要螺旋外置）
	无菌，液氮冻存
	#可自立冻存管(外旋盖、圆底、MINST-196℃、无菌无热源)
	50个/袋
	40
	袋
	95
	3800

	7
	50ml离心管
	无菌
	透明锥底离心管，灰色平盖，RCF12000xg，灭菌
	25支/包，20包/箱
	50
	包
	38
	1900

	8
	5mL 离心管
	无菌
	无色离心管,  管盖有安全锁扣设计，灭菌  100个/包，30包/箱
	100个/包，30包/箱
	5
	包
	75
	375

	9
	试管架（铁制）
	40孔-80孔均可，每行10-12孔均可
	19mm*50孔不锈钢试管架(带LOGO)
	19mm*50
	20
	个
	125
	2500

	10
	嗜热脂肪杆菌芽胞菌片
	
	可满足高压锅生物监测
	50片/包
	10
	包
	150
	1500

	11
	吸耳球
	
	橡胶洗耳球60mL（中号）
	60mL（中号）
	20
	个
	10
	200

	12
	消毒灯辐照强度指示卡
	
	消毒灯辐照强度指示卡
	100片/盒
	10
	盒
	120
	1200

	13
	小试管架（放采血管用）
	适配采血管直立放置
	ABS树脂，上板与中板连接，中板与垫片及下板连接，最后各板之间用螺钉锁死
	多功能试管架 蓝色
	50
	个
	50
	2500

	14
	一次性培养皿（5cm）
	无菌
	PS，无直、横飞边或由于模具错位造成的飞边，无拉毛，无凹陷、凸起，产品无变形、弯曲，产品无油污、黑点、杂质等缺陷，浇口对面无明显排气现象，浇口不得高于平面0.2mm
	10个/包，1000个/箱
	500
	包
	15
	7500

	15
	分析纯氯化钠
	适用于生理盐水配置
	适用于生理盐水配置
	瓶
	2
	瓶
	30
	60

	16
	84消毒液
	
	1、主要有效成分次氯酸钠制剂，有效氯含量为5.0%±0.75%(w/v)2.符合《消毒技术规范》(2002年版)、WS628-2018《消毒产品卫生安全评价技术要求》、GB.27952-2020《普通物体表面消毒剂通用要求》、企业标准 Q/HNLH 061《84消毒液》等的要求:可杀灭化脓性球菌、致病性酵母菌、医院感染常见菌和细菌芽孢:子忡适用于一般物体表面织物、血液及粘液等体液污染物、排泄物的消，以及瓜果蔬菜、食品加工工具和设备消毒等:5《全国消毒产品信息服务平台》已备案。
	500ml/瓶
	100
	瓶
	4
	400

	17
	酒精湿巾
	可用于消毒，酒精浓度为75%
	可用于消毒，酒精浓度为75%
	50片/包
	500
	包
	15
	7500

	18
	庆大平板（9mm直径）（有证）
	9cm平板成品，用于霍乱弧菌分离培养
	用于霍乱弧菌的选择性分离培养
	10 皿 / 包 ×2
	10
	块
	120
	1200

	19
	3%氯化钠碱性蛋白胨水
	10ml/支装，用于副溶血性弧菌增菌10mL*50支/盒
	1、用于副溶血性弧菌的检验
#2、产品为易开合管盖设计，方便单手操作，可单手开合，单手开合时不触及管口，保证操作时手与管口无接触；
#3、产品底部中心有双平面透视观察窗，实验结果清晰可见
4、产品装量为10mL/支，包装规格为50支/盒,每批产品需提供定性定量质控报告；
	10mL*50支/盒
	10
	盒
	500
	5000

	20
	3%氯化钠碱性蛋白胨水（颗粒型）
	250g/瓶装，干粉，用于副溶血性弧菌增菌
	1.符合GB 4789.7-2013 干粉，用于副溶血性弧菌增菌
	250g/瓶
	10
	瓶
	155
	1550

	21
	50%卵黄乳液
	适配MYP干粉，用于蜡样芽胞杆菌培养
	符合GB4789.14-2014 蜡样芽孢杆菌检验要求
	5mL*10
	10
	盒
	170
	1700

	22
	7.5%氯化钠肉汤（颗粒剂型）
	250g/瓶装，干粉，用于金黄色葡萄球菌增菌
	符合GB4789.10-2016 金黄色葡萄球菌检验要求
	250g/瓶
	10
	瓶
	125
	1250

	23
	Baird-Parker 琼脂基础培养基
	250g/瓶装，干粉，用于金黄色葡萄球菌分离
	符合GB4789.10-2016 金黄色葡萄球菌检验要求
	250g/瓶
	10
	瓶
	325
	3250

	24
	D-环丝氨酸
	用于TSC培养基添加剂
	符合GB4789.13-2012产气荚膜梭菌检验要求
	0.04g/支*5
	10
	盒
	350
	3500

	25
	Fraser增菌（FB1，FB2）基础（干粉）
	干粉，用于单核细胞李斯特菌增菌
	符合GB 4789.30-2025 单核细胞增生李斯特氏菌要求
	250g
	5
	瓶
	500
	2500

	26
	Fraser增菌肉汤FB1添加剂
	用于添加到FB1，用于单核细胞李斯特菌增菌
	符合GB 4789.30-2025 单核细胞增生李斯特氏菌要求
	5套/盒
	20
	盒
	55
	1100

	27
	Fraser增菌肉汤FB2（10mL）
	10mL/支，用于单核细胞李斯特菌增菌
	符合GB 4789.30-2025 单核细胞增生李斯特氏菌要求
	5套/盒
	20
	盒
	55
	1100

	28
	SBG磺胺增菌液
	10ml/支装，用于沙门菌增菌10mL*50支/盒
	1、用于沙门氏菌的增菌培养
#2、产品为易开合管盖设计，方便单手操作，可单手开合，单手开合时不触及管口，保证操作时手与管口无接触；
#3、产品底部中心有双平面透视观察窗，实验结果清晰可见
4、产品装量为10mL/支，包装规格为50支/盒，每批产品需提供定性定量质控报告；
	10mL*50支/盒
	5
	盒
	1250
	6250

	29
	TSC琼脂基础颗粒型（胰胨-亚硫酸盐-环丝氨酸琼脂基础）
	250g/瓶装，干粉，用于产气荚膜梭菌培养
	符合GB4789.13-2012产气荚膜梭菌检验要求250g
	250g/瓶
	10
	瓶
	230
	2300

	30
	XLD培养基、木糖赖氨酸脱氧胆盐（XLD）琼脂
	250g/瓶装，干粉，用于志贺菌、沙门菌分离培养
	符合GB4789.4-2024 沙门氏菌检验、GB4789.5-2012 志贺氏菌检验要求250g
	250g/瓶
	2
	瓶
	510
	1020

	31
	肠道菌计数琼脂（VRBGA）结晶紫中性红胆盐葡萄糖琼脂(VRBDA/VRBGA)
	干粉，用于肠杆菌科计数
	符合GB 4789.41-2016 肠杆菌科检验要求250g
	250g/瓶
	5
	瓶
	155
	775

	32
	成品CIN-1平板CIN-1 培养基平板
	9cm平板成品，用于小肠结肠炎耶尔森菌分离培养
	符合GB4789.8-2016 小肠结肠炎耶尔森氏菌检验要求 10皿/包*2
	10皿/包*2
	2
	块
	175
	350

	33
	多粘菌素B多粘菌素 B(E)
	用于MYP平板制备的添加剂，分离蜡样芽胞杆菌
	符合GB4789.14-2014 蜡样芽孢杆菌检验要求10000IU/支×5
	10000IU/支×5
	10
	盒
	50
	500

	34
	改良磷酸盐缓冲液（PBS）
	10ml/支装，用于小肠结肠炎耶尔森菌增菌10mL*50支/盒
	1、符合GB 4789.8-2016 食品安全国家标准 小肠结肠炎耶尔森氏菌检验
#2、产品为易开合管盖设计，方便单手操作，可单手开合，单手开合时不触及管口，保证操作时手与管口无接触；
#3、产品底部中心有双平面透视观察窗，实验结果清晰可见
4、产品装量为10mL/支，包装规格为50支/盒，每批产品需提供定性定量质控报告；
	10mL*50支/盒
	10
	盒
	625
	6250

	35
	改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨-万古霉素肉汤（mLST-Vm）
	10ml/支装，用于克罗诺杆菌二次增菌10mL*50支/盒
	1、符合GB 4789.40-2024 食品安全国家标准 食品微生物学检验 克罗诺杆菌检验
#2、产品为易开合管盖设计，方便单手操作，可单手开合，单手开合时不触及管口，保证操作时手与管口无接触；
#3、产品底部中心有双平面透视观察窗，实验结果清晰可见
4、产品装量为10mL/支，包装规格为50支/盒，每批产品需提供定性定量质控报告；
	10mL*50支/盒
	4
	盒
	810
	3240

	36
	甘露醇卵黄多粘菌素琼脂基础 MYP（颗粒剂型）
	250g/瓶装，干粉，用于蜡样芽胞杆菌分离培养
	符合GB4789.14-2014 蜡样芽孢杆菌检验要求
	250g/瓶
	10
	瓶
	190
	1900

	37
	弧菌显色培养基
	干粉，用于弧菌显色分离培养，副溶血弧菌显紫红色
	干粉，用于弧菌显色分离培养，副溶血弧菌显淡紫色
	1000ml/瓶
	10
	瓶
	1100
	11000

	38
	缓冲蛋白胨水（BPW）（10mL）
	9-10ml/支9mL*50支/盒
	1、符合GB 4789.40-2024 食品安全国家标准 食品微生物学检验 克罗诺杆菌检验
#2、产品为易开合管盖设计，方便单手操作，可单手开合，单手开合时不触及管口，保证操作时手与管口无接触；
#3、产品底部中心有双平面透视观察窗，实验结果清晰可见
4、产品装量为9mL/支，包装规格为50支/盒，每批产品需提供定性定量质控报告；
5、产品为进口原料配制；
	9mL*50支/盒
	10
	盒
	565
	5650

	39
	缓冲蛋白胨水（BPW）（干粉）
	250g/瓶装，干粉
	符合GB4789.4-2024 沙门氏菌检验要求
	250g/瓶
	10
	瓶
	110
	1100

	40
	艰难梭菌分离平板艰难梭菌分离平板（环丝氨酸-头孢西丁-果糖琼脂培养基(CCFA)）
	用于艰难梭菌分离培养，成平平板
	1、用于艰难梭菌选择性分离培养；
2、感官指标：平板产品整体为红色、清晰无沉淀；表面平整、无裂痕、无肉眼可见杂质和气泡；
3、理化指标：pH值为7.2±0.2；培养基装量为20mL；
#4，质控菌显示：艰难梭菌培养后显示为黄色菌落，产气荚膜梭菌为抑制生长；
5、产品采用9cm培养皿无菌灌装；
6、产品包装规格为20皿/盒；每批产品需提供定性定量质控报告。
	20mL*10皿/包*2/盒
	5
	盒
	450
	2250

	41
	碱性蛋白胨水（10ml/支）（有证）
	10mL/支，有证
	1、用于霍乱弧菌增菌培养
#2、产品为易开合管盖设计，方便单手操作，可单手开合，单手开合时不触及管口，保证操作时手与管口无接触；
3、产品装量为10mL/支，包装规格为50支/盒；每批产品需提供定性定量质控报告；
#4、产品为一类医疗器械备案产品
	10mL*50支/盒
	10
	盒
	400
	4000

	42
	结晶紫中性红胆盐MUG琼脂（VRBA-MUG）
	瓶装、干粉
	用于大肠菌群和大肠杆菌的固体平板检测 (FDA BAM、GB 标准 )
	100g/瓶
	2
	瓶
	780
	1560

	43
	结晶紫中性红胆盐琼脂（VRBA）
	瓶装、干粉
	符合GB4789.3-2025 大肠菌群计数要求
	250g/瓶
	1
	瓶
	155
	155

	44
	克罗诺杆菌显色培养基（CCI）
	干粉
	符合GB 4789.40-2024克罗诺杆菌检验要求
	1000mL/30.9g
	1
	瓶
	750
	750

	45
	李斯特菌显色培养基（1000ml）
	干粉，用于单核细胞增生李斯特菌分离培养
	干粉，用于单核细胞增生李斯特菌分离培养
	1000ml/瓶
	3
	瓶
	1200
	3600

	46
	脑心浸出液肉汤（BHI）
	10mL/支
	1、符合GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验
#2、产品为易开合管盖设计，方便单手操作，可单手开合，单手开合时不触及管口，保证操作时手与管口无接触；
#3、产品底部中心有双平面透视观察窗，实验结果清晰可见
4、产品装量为10mL/支，包装规格为50支/盒；每批产品需提供定性定量质控报告；
	10mL*50支/盒
	5
	盒
	500
	2500

	47
	沙门氏菌显色培养基（1000ml）
	干粉，用于沙门菌分离培养，特征菌显紫红色
	干粉，用于沙门菌分离培养，特征菌显淡紫色
	1000mL/（34.9g）
	10
	瓶
	700
	7000

	48
	亚碲酸钾卵黄增菌液
	用于BP平板添加剂
	符合GB4789.10-2016 金黄色葡萄球菌检验要求5ml*10
	5ml*10
	10
	盒
	95
	950

	49
	胰蛋白胨大豆琼脂（TSA）
	20mL/皿，成品平板
	1、符合GB 4789.40-2024 食品安全国家标准 食品微生物学检验 克罗诺杆菌检验
2、产品采用9cm培养皿无菌灌装；
3、产品包装规格为20皿/盒，每批产品需提供定性定量质控报告；
	20mL*10皿/包*2/盒
	2
	盒
	100
	200

	50
	胰蛋白胨大豆琼脂（TSA）颗粒型
	250g/瓶，干粉
	符合GB 4789.40-2024克罗诺杆菌检验要求
	250g/瓶
	10
	瓶
	245
	2450

	51
	革兰阳性需氧药敏检测板食源I板
	满足国家致病菌识别网和北京市食源性疾病监测工作方案，抗生素设置与星佰品牌相同
	1、用途：用于金黄色葡萄球菌的药物敏感试验；                                                                               2、每块药敏板上都设有一系列对倍稀释浓度的抗生素，通过加入待检细菌与肉汤培养液稀释的菌悬液，在 35℃环境下，经 20 - 24 小时孵育后，对药敏板条进行读数，经数据分析得到 MIC 值，并根据美国临床和实验室标准化委员会（CLSI）的相应标准获得相应敏感(S)、中度敏感(I)和耐药(R)的结；                                                                                      #3、所包含的抗生素种类：氨苄西林、青霉素、苯唑西林、红霉素 、克林霉素、环丙沙星、达托霉素、复方新诺明 、万古霉素 、四环素、氯霉素、庆大霉素、头孢西丁、亚胺培南、红霉素/克林霉素；                                 4、生产厂家可提供关于本产品的微生物鉴定药敏分析软件；                                                                                              5、包装规格：1块/包；（包含配套的接种肉汤和接种水)                            6、有效期：6个月以上。
	10块/盒
	2
	盒
	1360
	2720

	52
	革兰阴性需氧药敏检测板B-空弯2板
	满足国家致病菌识别网和北京市食源性疾病监测工作方案，抗生素设置与星佰品牌相同
	1、用途：用于空肠弯曲杆菌的药物敏感试验；                           2、每块药敏板上都设有一系列对倍稀释浓度的抗生素，通过加入待检细菌与肉汤培养液稀释的菌悬液，在 35℃环境下，经 20 - 24 小时孵育后对药敏板条进行判读，经数据分析得到 MIC 值，并根据美国临床和实验室标准化委员会（CLSI）的相应标准获得相应敏感(S)、中度敏感(I)和耐药(R)的结；                                                        #3、所包含的抗生素种类: 红霉素、阿奇霉素 、萘啶酸、环丙沙星、庆大霉素 、链霉素 、氯霉素、氟苯尼考 、四环素、泰利霉素、克林霉素；                                                                          4、生产厂家可提供关于本产品的微生物鉴定药敏分析软件；                                                             5、包装规格：1块/包（包含配套的接种肉汤和接种水)。                          6、有效期：6个月以上。
	10块/盒
	5
	盒
	1360
	6800

	53
	革兰阴性需氧药敏检测板C1板
	满足国家致病菌识别网和北京市食源性疾病监测工作方案，抗生素设置与星佰品牌相同
	1、用途：用于沙门氏菌、大肠杆菌、副溶血性弧菌的药物敏感试验；                                                                               2、每块药敏板上都设有一系列对倍稀释浓度的抗生素，通过加入待检细菌与肉汤培养液稀释的菌悬液，在 35℃环境下，经 20 - 24 小时孵育后，对药敏板条进行读数，经数据分析得到 MIC 值，并根据美国临床和实验室标准化委员会（CLSI）的相应标准获得相应敏感(S)、中度敏感(I)和耐药(R)的结；                                                                                      #3、所包含的抗生素种类：环丙沙星、氨苄西林、氨苄西林/舒巴坦、阿莫西林/克拉维酸、头孢他啶、头孢他啶/克拉维酸、头孢噻肟、头孢噻肟/克拉维酸、头孢西丁、头孢
吡肟、头孢呋辛、头孢唑林、萘啶酸；                              4、生产厂家可提供关于本产品的微生物鉴定药敏分析软件；                                                                                                            5、包装规格：1块/包；（包含配套的接种肉汤和接种水)；                        6、有效期：6个月以上。
	10块/盒
	5
	盒
	1360
	6800

	54
	革兰阴性需氧药敏检测板C2板
	满足国家致病菌识别网和北京市食源性疾病监测工作方案，抗生素设置与星佰品牌相同
	1、用途：用于沙门氏菌、大肠杆菌、副溶血性弧菌的药物敏感试验；                                                                               2、每块药敏板上都设有一系列对倍稀释浓度的抗生素，通过加入待检细菌与肉汤培养液稀释的菌悬液，在 35℃环境下，经 20 - 24 小时孵育后，对药敏板条进行读数，经数据分析得到 MIC 值，并根据美国临床和实验室标准化委员会（CLSI）的相应标准获得相应敏感(S)、中度敏感(I)和耐药(R)的结；                                                                                      #3、所包含的抗生素种类：环丙沙星、氨苄西林、氨苄西林/舒巴坦、阿莫西林/克拉维酸、头孢他啶、头孢他啶/克拉维酸、头孢噻肟、头孢噻肟/克拉维酸、头孢西丁、头孢
吡肟、头孢呋辛、头孢唑林、萘啶酸、；                              4、生产厂家可提供关于本产品的微生物鉴定药敏分析软件；                                                                                                            5、包装规格：1块/包；（包含配套的接种肉汤和接种水)；                        6、有效期：6个月以上。
	10块/盒
	5
	盒
	1360
	6800

	55
	革兰阴性需氧药敏检测板E-脑膜炎板
	满足国家致病菌识别网和北京市食源性疾病监测工作方案，抗生素设置与星佰品牌相同
	1、用途：用于脑膜炎耐瑟氏菌的药物敏感试验；                        2、每块药敏板上都设有一系列对倍稀释浓度的抗生素，通过加入待检细菌与肉汤培养液稀释的菌悬液，在 35℃环境下，经 20 - 24 小时孵育后对药敏板条进行读数，经数据分析得到 MIC 值，并根据美国临床和实验室标准化委员会（CLSI）的相应标准获得相应敏感(S)、中度敏感(I)和耐药(R)的结；                                                    #3、所包含的抗生素种类:环丙沙星、利福平、复方新诺明、米诺环素、萘啶酸、美罗培南、阿奇霉素、头孢曲松、氯霉素、头孢噻肟、青霉素、氨苄青霉素；                                       4、生产厂家可提供关于本产品的微生物鉴定药敏分析软件                                                                                5、包装规格：1块/包（包含配套的接种肉汤和接种水)。                                 6、有效期：10个月以上。
	10块/盒
	2
	盒
	1360
	2720

	56
	霍乱O139血清或单抗（有证）
	有证
	1、用于O139群霍乱弧菌的血清分型； 
2、使用方法玻片凝集法；
3、包含O139群霍乱弧菌的诊断血清。
4、规格：4支/盒；
5、有效期：1年以上；
6、保存温度：2-8℃冷藏，冰排冷藏送货。
7、每支血清需配套一个空的带滴管的血清瓶及产品标签一张。                    #8、有注册证书。
	
	10
	支
	480
	4800

	57
	哥伦比亚血平板（2024招标的环凯品牌无法用于链球菌分离）
	成品平板，不可以选环凯，因2024招标后其培养链球菌无溶血环，验收不合格
	1、符合GB 4789.11-2014 食品安全国家标准 食品微生物学检验 β型溶血性链球菌检验
2、产品采用进口原料；
3、产品包装规格为20皿/盒；每批产品需提供定性定量质控报告；
	20mL*10皿/包*2/盒
	50
	块
	140
	7000

	58
	革兰阳性需氧药敏检测板K-2（3）板
	满足国家致病菌识别网和北京市食源性疾病监测工作方案，抗生素设置与星佰品牌相同
	1、用途：用于猩红热链球菌、肺炎链球菌的药物敏感试验；         
2、每块药敏板上都设有一系列对倍稀释浓度的抗生素，通过加入待检细菌与肉汤培养液稀释的菌悬液，在 35℃环境下，经 20 - 24 小时孵育后，对药敏板条进行读数，经数据分析得到 MIC 值，并根据美国临床和实验室标准化委员会（CLSI）的相应标准获得相应敏感(S)、中度敏感(I)和耐药(R)的结；                                                       #3、所包含的抗生素种类:  阿莫西林、头孢吡肟、头孢噻肟、氯霉素、克林霉素、红霉素、左氧氟沙星、利奈唑烷、美罗培南、莫西沙星、青霉素、替考拉宁、四环素、复方新诺明、万古霉素                                                                                4、生产厂家可提供关于本产品的微生物鉴定药敏分析软件                                                                                5、包装规格：1块/包（包含配套的接种肉汤和接种水)。        6、有效期：6个月以上
	10块/盒
	2
	盒
	1360
	2720

	59
	革兰阳性需氧药敏检测板L-金葡板
	满足国家致病菌识别网和北京市食源性疾病监测工作方案，抗生素设置与星佰品牌相同
	1、用途：用于金黄色葡萄球菌的药物敏感试验；                                    2、每块药敏板上都设有一系列对倍稀释浓度的抗生素，通过加入待检细菌与肉汤培养液稀释的菌悬液，在 35℃环境下，经 20 - 24 小时孵育后，仪对药敏板条进行读数，经数据分析得到 MIC 值，并根据美国临床和实验室标准化委员会（CLSI）的相应标准获得相应敏感(S)、中度敏感(I)和耐药(R)的结；                                                       3、所包含的抗生素种类:苯唑西林、红霉素、克林霉素、左氧氟沙星、四环素、庆大霉素、万古霉素、替考拉宁、利福平、复方磺胺甲噁唑、达托霉素、青霉素、利奈唑胺、头孢西丁、呋喃妥因、红霉素/克林霉素诱导；                            4、生产厂家可提供关于本产品的微生物鉴定药敏分析软件                                                                                5、包装规格：1块/包（包含配套的接种肉汤和接种水)。                                 6、有效期：6个月以上.
	10块/盒
	1
	盒
	1360
	1360

	60
	革兰阴性需氧药敏检测板A5板
	满足国家致病菌识别网和北京市食源性疾病监测工作方案，抗生素设置与星佰品牌相同
	1、用途：用于沙门氏菌、大肠杆菌、副溶血性弧菌、霍乱弧菌、肺炎克雷伯菌的药物敏感试验；                                                                               2、每块药敏板上都设有一系列对倍稀释浓度的抗生素，通过加入待检细菌与肉汤培养液稀释的菌悬液，在 35℃环境下，经 20 - 24 小时孵育后，对药敏板条进行读数，经数据分析得到 MIC 值，并根据美国临床和实验室标准化委员会（CLSI）的相应标准获得相应敏感(S)、中度敏感(I)和耐药(R)的结；                                                                                      #3、所包含的抗生素种类：甲氧苄啶/磺胺甲恶唑、庆大霉素、头孢他啶、阿米卡星、头孢吡肟、妥布霉素、美罗培南、哌拉西林、亚胺培南、哌拉西林/他唑巴坦、氨曲南、替卡西林/克拉维酸、环丙沙星、头孢曲松、左氟沙星、头孢噻肟、米诺环素；                        4、生产厂家可提供关于本产品的微生物鉴定药敏分析软件                                                                                5、包装规格：1块/包（包含配套的接种肉汤和接种水)。                                 6、有效期：6个月以上.
	10块/盒
	10
	盒
	1360
	13600

	61
	革兰阴性需氧药敏检测板BMP板
	满足国家致病菌识别网和北京市食源性疾病监测工作方案，抗生素设置与星佰品牌相同
	1、用途：用于沙门氏菌、大肠杆菌、副溶血性弧菌、霍乱弧菌、肺炎克雷伯菌的药物敏感试验；                                                                               2、每块药敏板上都设有一系列对倍稀释浓度的抗生素，通过加入待检细菌与肉汤培养液稀释的菌悬液，在 35℃环境下，经 20 - 24 小时孵育后，对药敏板条进行读数，经数据分析得到 MIC 值，并根据美国临床和实验室标准化委员会（CLSI）的相应标准获得相应敏感(S)、中度敏感(I)和耐药(R)的结；                                                                                      #3、所包含的抗生素种类：甲氧苄啶/磺胺甲恶唑、庆大霉素、头孢他啶、阿米卡星、头孢吡肟、妥布霉素、美罗培南、哌拉西林、亚胺培南、哌拉西林/他唑巴坦、氨曲南、替卡西林/克拉维酸、环丙沙星、头孢曲松、左氟沙星、头孢噻肟、米诺环素；                        4、生产厂家可提供关于本产品的微生物鉴定药敏分析软件                                                                                5、包装规格：1块/包（包含配套的接种肉汤和接种水)。                                 6、有效期：6个月以上.
	10块/盒
	3
	盒
	1360
	4080

	62
	革兰阴性需氧药敏检测板E-流感嗜血杆菌板
	满足国家致病菌识别网和北京市食源性疾病监测工作方案，抗生素设置与星佰品牌相同
	1、用途：用于流感嗜血杆菌的药物敏感试验；                           2、每块药敏板上都设有一系列对倍稀释浓度的抗生素，通过加入待检细菌与肉汤培养液稀释的菌悬液，在 35℃环境下，经 20 - 24 小时孵育后对药敏板条进行读数，经数据分析得到 MIC 值，并根据美国临床和实验室标准化委员会（CLSI）的相应标准获得相应敏感(S)、中度敏感(I)和耐药(R)的结；                                                        #3、所包含的抗生素种类: 氨苄西林/舒巴坦、阿莫西林/克拉维酸、头孢呋辛、头孢曲松、氯霉素、阿奇霉素、环丙沙星、美罗培南、氨苄西林；                                    4、生产厂家可提供关于本产品的微生物鉴定药敏分析软件                               5、包装规格：1块/包（包含配套的接种肉汤和接种水)。                          6、有效期：6个月以上。
	10块/盒
	1
	盒
	1360
	1360

	63
	MDCK悬浮细胞
	可用于流感病毒细胞培养
	#悬浮mdck细胞（即用型）  用于流感病毒培养的悬浮型mdck细胞；使用无菌灭活的细胞培养管以及无血清培养基进行培养，细胞浓度为3.5-4X10的6次方cfu每ml；活细胞比例大于95%，37℃、5% CO₂、摇床悬浮（125–130 rpm）培养，接种流感后HA滴度可达512。
	瓶
	100
	瓶
	240
	24000

	64
	PBS PH7.4 (1×)
	用于细胞培养
	用于细胞培养
	500ml/瓶
	1
	瓶
	450
	450

	65
	SPF级别鸡蛋
	用于流感病毒鸡胚培养
	#蛋重47.5-75克，受精率90%以上；
	个
	70
	个
	30
	2100

	66
	TPCK胰酶
	用于病毒培养
	用于病毒培养
	100ml
	1
	瓶
	300
	300

	67
	普通巧克力琼脂平板
	9cm平板
	1、本产品无添加抗生素，用于培养嗜血杆菌，奈瑟氏球菌等苛养菌
2、产品采用9cm培养皿无菌灌装；
3、产品包装规格为20皿/盒，每批产品需提供定性定量质控报告；
	20mL*10皿/包*2/盒
	5
	盒
	140
	700

	68
	双抗巧克力琼脂平板
	9cm平板，用于脑膜炎奈瑟菌分离培养
	1、用于脑膜炎奈瑟菌的培养
2、产品采用9cm培养皿无菌灌装；
3、产品包装规格为20皿/盒，每批产品需提供定性定量质控报告；
	20mL*10皿/包*2/盒
	5
	盒
	390
	1950

	69
	痰消化液
	
	痰消化液(Sputasol法)
	500ml/瓶
	5
	瓶
	190
	950

	70
	豚鼠血
	用于流感病毒血凝抑制试验
	1%豚鼠红细胞
	100ml/瓶
	5
	瓶
	350
	1750

	71
	万古霉素巧克力琼脂平板（嗜血杆菌巧克力琼脂选择培养基）
	9cm平板，用于流感嗜血杆菌分离培养
	1、用于流感嗜血杆菌的分离培养
2、产品采用9cm培养皿无菌灌装；
3、产品包装规格为20皿/盒,每批产品需提供定性定量质控报告；
	20mL*10皿/包*2/盒
	5
	盒
	160
	800

	72
	革兰阴性需氧药敏检测板A-鲍曼板
	满足国家致病菌识别网和北京市食源性疾病监测工作方案，抗生素设置与星佰品牌相同
	1、用途：用于鲍曼不动杆菌的药物敏感试验;                                         2、每块药敏板上都设有一系列对倍稀释浓度的抗生素，通过加入待检细菌与肉汤培养液稀释的菌悬液，在 35℃环境下，经 20 - 24 小时孵育后，对药敏板条进行读数，经数据分析得到 MIC 值，并根据美国临床和实验室标准化委员会（CLSI）的相应标准获得相应敏感(S)、中度敏感(I)和耐药(R)的结；                                                        #3、所包含的抗生素种类: 米诺环素、哌拉西林-他佐巴坦、头孢哌酮/舒巴坦、头孢噻肟、头孢他啶、头孢吡肟、阿米卡星、庆大霉素、环丙沙星、左氧氟沙星、亚胺培南、美罗培南、复方新诺明、替加环素、多粘菌素 B、氨苄西林/舒巴坦；                                                          4、生产厂家可提供关于本产品的微生物鉴定药敏分析软件                               5、包装规格：1块/包（包含配套的接种肉汤和接种水)。                          6、有效期：6个月以上。
	10块/盒
	1
	盒
	1360
	1360

	73
	过滤杯
	250ML，50个/箱
	250ml真空过滤系统,PES膜,0.22μm,直径50mm,无菌
	1个/包,12包/箱
	1
	箱
	480
	480

	74
	含硫代硫酸钠-无菌耐高温采样瓶250ml
	250ml/个；100个箱
	满足GB5750水样采样
	475
	1
	箱
	475
	475

	75
	7.5%氯化钠肉汤
	10mL/支
	1、符合GB/T 18204.4-2013 公共场所卫生检验方法 第4部分：公共用品用具微生物 检验  可满足用于金黄色葡萄球菌增菌培养  
#2.产品为易开合管盖设计，方便单手操作，可单手开合，单手开合时不触及管口，保证操作时手与管口无接触；
#3、产品底部中心有双平面透视观察窗，实验结果清晰可见
4、产品装量为10mL/支，包装规格为50支/盒，须提供样品；每批产品需提供定性定量质控报告；
	10mL*50支/盒
	4
	盒
	500
	2000

	76
	GVPC 平板
	成品平板
	1、GBT 18204.3-2025 公共场所卫生检验方法 第3部分：空气微生物  GBT 18204.5-2025 公共场所卫生检验方法 第5部分：集中空调通风系统
2、产品采用进口原料；
3、产品采用9cm培养皿无菌灌装；
4、产品包装规格为20皿/盒，每批产品需提供定性定量质控报告；
	20mL*10皿/包*2/盒
	5
	盒
	800
	4000

	77
	BCYE 平板
	成品平板
	1、GBT 18204.3-2025 公共场所卫生检验方法 第3部分：空气微生物  GBT 18204.5-2025 公共场所卫生检验方法 第5部分：集中空调通风系统
2、产品采用进口原料；
3、产品采用9cm培养皿无菌灌装；
4、产品包装规格为20皿/盒，每批产品需提供定性定量质控报告；
	20mL*10皿/包*2/盒
	5
	盒
	800
	4000

	78
	BCYE-CYS 平板
	成品平板
	1、GBT 18204.3-2025 公共场所卫生检验方法 第3部分：空气微生物  GBT 18204.5-2025 公共场所卫生检验方法 第5部分：集中空调通风系统
2、产品采用进口原料；
3、产品采用9cm培养皿无菌灌装；
4、产品包装规格为20皿/盒，每批产品需提供定性定量质控报告；
	20mL*10皿/包*2/盒
	5
	盒
	800
	4000

	79
	EC-MUG培养液
	10mL/支
	1、符合满足GB5750-2023生活饮用水及其水源水中大肠埃希氏菌的检测。
#2.产品为易开合管盖设计，方便单手操作，可单手开合，单手开合时不触及管口，保证操作时手与管口无接触；
#3、产品底部中心有透视集气窗，透视集气窗观察面为双平面，产气清晰可见；
4、产气后倾斜45度即可排气，操作更加便捷；
#5、满足50支产品同时排气；
6、每批产品需提供定性定量质控报告；
	10mL*50支/盒
	4
	盒
	1000
	4000

	80
	EC肉汤（单料）
	10mL/支
	1.1.GB 4789.49-2024 食品安全国家标准 食品微生物学检验 产志贺毒素大肠埃希氏菌检验
#2、产品为易开合管盖设计，方便单手操作，可单手开合，单手开合时不触及管口，保证操作时手与管口无接触；
#3、产品底部中心有透视集气窗，透视集气窗观察面为双平面，产气清晰可见；
4、产气后倾斜45度即可排气，操作更加便捷；
5、满足50支产品同时排气；
6、产品装量为10mL/支，包装规格为50支/盒；每批产品需提供定性定量质控报告；
	10mL*50支/盒
	4
	盒
	625
	2500

	81
	PH2.0酸处理液新标准中产品名变更为(酸缓冲液)
	5mL/支
	1、符合GBT 18204.3-2025 公共场所卫生检验方法 第3部分：空气微生物  GBT 18204.5-2025 公共场所卫生检验方法 第5部分：集中空调通风系统
#2、产品为易开合管盖设计，方便单手操作，可单手开合，单手开合时不触及管口，保证操作时手与管口无接触；
#3、产品底部中心有双平面透视观察窗，实验结果清晰可见
4、产品装量为5mL/支，包装规格为50支/盒，每批产品需提供定性定量质控报告；
	5mL*50支/盒
	1
	盒
	500
	500

	82
	采样吸收液1-GVPC液体培养基管
	20mL/支
	1、符合GBT 18204.3-2013 公共场所卫生检验方法 第3部分：空气微生物  GBT 18204.5-2013 公共场所卫生检验方法 第5部分：集中空调通风系统
2、产品采用进口原料；
3、产品为大口PET瓶无菌灌装；
4、产品装量为20mL/支，包装规格为25支/盒，每批产品需提供定性定量质控报告；
	20ml*25支/盒
	1
	盒
	1000
	1000

	83
	采样吸收液2-酵母提取液管
	20mL/支
	1、符合GBT 18204.3-2025 公共场所卫生检验方法 第3部分：空气微生物  GBT 18204.5-2025 公共场所卫生检验方法 第5部分：集中空调通风系统
2、产品为大口PET瓶无菌灌装；
3、产品装量为20mL/支，包装规格为25支/盒；每批产品需提供定性定量质控报告；
	20ml*25支/盒
	1
	盒
	625
	625

	84
	单料乳糖胆盐发酵培养基管（透视窗）
	10mL/支
	1、 符合GBT 18204.4-2025 公共场所卫生检验方法 第4部分：公共用品用具微生物指标
#2、产品为易开合管盖设计，方便单手操作，可单手开合，单手开合时不触及管口，保证操作时手与管口无接触；
#3、产品底部中心有透视集气窗，透视集气窗观察面为双平面，产气清晰可见；
4、产气后倾斜45度即可排气，操作更加便捷；
#5、满足50支产品同时排气；
6、产品装量为10mL/支，包装规格为50支/盒，每批产品需提供定性定量质控报告；
	20ml*25支/盒
	10
	盒
	625
	6250

	85
	马尿酸钠生化管（军团菌）
	军团菌鉴定
	符合GB/T 18204公共场所卫生检验方法要求
	0.1g
	1
	支
	40
	40

	86
	明胶液化生化管（军团菌）
	军团菌鉴定
	符合GB/T 18204公共场所卫生检验方法要求
	20支
	1
	盒
	50
	50

	87
	普通营养肉汤
	10mL/支
	1、符合GB15979－2024 一次性使用卫生用品卫生标准
#2、产品为易开合管盖设计，方便单手操作，可单手开合，单手开合时不触及管口，保证操作时手与管口无接触；
#3、产品底部中心有双平面透视观察窗，实验结果清晰可见
4、产品装量为10mL/支，包装规格为50支/盒，须提供样品；每批产品需提供定性定量质控报告；
	10mL*50支/盒
	2
	盒
	565
	1130

	88
	乳糖蛋白胨培养液-单料
	10ml/支
	1、符合GB 8538-2022 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法微生物指标 
#2、产品为易开合管盖设计，方便单手操作，可单手开合，单手开合时不触及管口，保证操作时手与管口无接触；
#3、产品底部中心有透视集气窗，透视集气窗观察面为双平面，产气清晰可见；
4、产气后倾斜45度即可排气，操作更加便捷；
#5、满足50支产品同时排气；
6、产品装量为10mL/支，包装规格为50支/盒，每批产品需提供定性定量质控报告；
	10ml*50支/盒（单料）
	8
	盒
	625
	5000

	89
	乳糖蛋白胨培养液-双料
	10ml/支
	1、符合GB 8538-2022 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法微生物指标 
#2、产品为易开合管盖设计，方便单手操作，可单手开合，单手开合时不触及管口，保证操作时手与管口无接触；
#3、产品底部中心有透视集气窗，透视集气窗观察面为双平面，产气清晰可见；
4、产气后倾斜45度即可排气，操作更加便捷；
#5、满足50支产品同时排气；
6、产品装量为10mL/支，包装规格为50支/盒，每批产品需提供定性定量质控报告；
	10ml*50支/盒（双料）
	10
	盒
	675
	6750

	90
	三料乳糖胆盐发酵培养基管（透视窗）
	5ml/支
	1、符合GB 8538-2022 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法微生物指标 
#2、产品为易开合管盖设计，方便单手操作，可单手开合，单手开合时不触及管口，保证操作时手与管口无接触；
#3、产品底部中心有透视集气窗，透视集气窗观察面为双平面，产气清晰可见；
4、产气后倾斜45度即可排气，操作更加便捷；
#5、满足50支产品同时排气；
6、产品装量为10mL/支，包装规格为50支/盒，每批产品需提供定性定量质控报告；
	5mL*50支/盒（三料）
	10
	盒
	675
	6750

	91
	无菌生理盐水
	9ml/支
	1、符合GB/T_18204.10-2000_游泳池水微生物检验方法_大肠菌群测定
#2、产品为易开合管盖设计，方便单手操作，可单手开合，单手开合时不触及管口，保证操作时手与管口无接触；
#3、产品底部中心有透视集气窗，透视集气窗观察面为双平面，产气清晰可见；
4、产气后倾斜45度即可排气，操作更加便捷；
#5、满足50支产品同时排气；
6、产品装量为10mL/支，包装规格为50支/盒，每批产品需提供定性定量质控报告；
	9mL*50支/盒
	10
	盒
	300
	3000

	92
	溴甲酚紫葡萄糖蛋白胨水
	5ml/支
	1、符合GB 4789.26-2023 食品安全国家标准 食品微生物学检验 商业无菌检验 2002消毒技术规范
#2、产品为易开合管盖设计，方便单手操作，可单手开合，单手开合时不触及管口，保证操作时手与管口无接触；
#3、产品底部中心有双平面透视观察窗，实验结果清晰可见
4、产品装量为5mL/支，包装规格为50支/盒，每批产品需提供定性定量质控报告；
	5mL*50支/盒
	10
	盒
	500
	5000

	93
	伊红美蓝琼脂（颗粒剂型）培养基
	250g/瓶
	符合GB/T 18204公共场所卫生检验方法要求
	250g
	4
	瓶
	220
	880

	94
	月桂基硫酸盐胰蛋白胨（LST）
	10ml/支
	1、符合GB 4789.3-2025 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数   GB 4789.39-2013 食品安全国家标准 食品微生物学检验 粪大肠菌群计数 
#2、产品为易开合管盖设计，方便单手操作，可单手开合，单手开合时不触及管口，保证操作时手与管口无接触；
#3、产品底部中心有透视集气窗，透视集气窗观察面为双平面，产气清晰可见；
4、产气后倾斜45度即可排气，操作更加便捷；
#5、满足50支产品同时排气；
6、产品装量为10mL/支，包装规格为50支/盒，每批产品需提供定性定量质控报告；
	10mL*50支/盒 （单料）
	2
	盒
	625
	1250

	95
	虎红平板凝集反应纸片
	
	1.长 2 2cm 宽14 .5cm  厚0 .4mm
2.板上有50 个圆孔直径为1.75cm, 每个圆孔下面有对应的阿拉伯数字
3.每个圆孔之间左右间距0.4cm, 上下间距1.15cm
4.圆孔内凹0.1mm 每个圆孔都有覆膜  三 .产品用途：替代载玻片等传统反 应载体，用于布氏杆菌病虎红平板凝集试验
	100片/包
	5
	包
	200
	1000

	96
	弯曲菌培养检测试剂盒（双孔滤膜法粪便样本）
	用于基于滤膜法的弯曲菌分离培养
	1、试剂盒包括4mL促生长增菌液、弯曲菌专用滤膜，双孔双色培养基组成。2、双孔板培养基：主要由 Columbia 培养基、Karmali 培养基和无菌脱纤维羊血等组成。 促生长增菌液：主要由无菌脱纤维羊血、弯曲菌生长营养物等营养成分组成。*3、基于弯曲菌的滤膜通透性的分离培养方法，利用细菌的形态及理化特征，以特异孔径、特 异通透性亲水性的滤膜，替代弯曲菌的选择性培养基。4、生产企业同时具备GMP车间认证和2级病源微生物实验室备案和ISO9001:2015认证
	10块/盒
	5
	盒
	1500
	7500

	97
	成品Karmali平板
	9cm平板成品，用于弯曲菌、弓形杆菌分离培养
	1、用于弯曲菌、弓形杆菌分离培养；   
2、包装规格：9cm*10块/包；                       
3、有效期：3个月以上。
	9cm*10块/包
	4
	包
	2000
	8000

	98
	粪便弓形杆菌培养试剂盒
	用于基于滤膜法的弓形杆菌分离培养
	1、试剂盒包括4mL促生长增菌液、弓形杆菌专用滤膜，双孔双色培养基组成。2、双孔板培养基：主要由 Columbia 培养基、Karmali 培养基和无菌脱纤维兔血等组成。 促生长增菌液：主要由弓形杆菌生长营养物等营养成分组成。*3、基于滤膜通透性的分离培养方法，利用细菌的形态及理化特征，以特异孔径、特 异通透性亲水性的滤膜，替代选择性培养基。4、生产企业同时具备GMP车间认证和ISO9001:2015认证。
	10块/盒
	5
	盒
	1500
	7500

	99
	弯曲菌菌种低温保存液
	用于弯曲菌菌株-80摄氏度保存，保存年限20年
	1、用于菌种保存；                                   2、菌种保存液主要组成成分为脑浸出物固体、牛心浸出物固体、示蛋白胨、葡萄糖、氯化钠、磷酸氢二钠、甘油、去离子水等；                                 3、保存时间：-20℃可保存一年以上，-70℃可保存两年以上；                        4、规格：100支/盒；                       5、有效期：12个月以上。
	100支/盒
	5
	盒
	300
	1500
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	磁珠法核酸提取试剂盒（磁珠法）（A-2型 23010022260）
	可适配明德核酸提取仪
	1.样品类型：咽拭子、鼻拭子、处理过的痰液、粪便等
2.核酸用途：荧光定量 PCR、RT-PCR、酶切、生物芯片分析、文库构建、基因测序等
3.加样本量：20-1000μl
4.磁珠法提取试剂
5.包装规格：16T、32T、48T、64T、80T、96T、96T*2、96T*8、96T*24、96T*32、96T*48
6.耗材规格：2.2ml96深孔板、1.2ml96深孔板
7.洗脱体积不少于80 µl，洗脱液为去RNA酶水
8.#搭配同厂核酸提取仪使用，采用超强磁珠纯化技术，磁珠回收率＞99%
#9.搭配同厂核酸提取仪使用，最快10分钟内可完成批量样本的提取
10.批内精密度试剂盒提取200ul混合样本中核酸并进行扩增Ct值的变异系数CV应≤5%
#11.无须手动添加蛋白酶K、直接加入样本即可上机提取
12.可常温保存运输，无需冷链，有效期为12个月
13.生产厂家通过ISO13485生产体系验证和高新技术企业认证
14.试剂盒批内精密度CV小于5%，批间精密度CV小于10%
15.安全无毒：采用磁珠吸附，无需使用酚氯仿，可结合自动化仪器使用
16.高质量：独特的裂解缓冲体系，纯化出的病毒核酸可满足高通量测序等实验要求
17.无需额外配置耗材，试剂盒含所有耗材搭配仪器使用
18.所提取的病毒核酸纯度高，可直接用于PCR、Real-time PCR和Southern Blot等实验
	96人份/盒
	100
	盒
	350
	35000
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	磁珠法核酸提取试剂盒（磁珠法）（D型 适用于明德96通道机器）
	可适配明德核酸提取仪
	1.样品类型：适用于粪便、肛拭子、动物组织、石蜡组织、宫颈脱落细胞、全血、血清、血浆、口咽拭子、鼻咽拭子、肺泡灌洗液、痰液、尿液、细菌真菌等
2.核酸用途：荧光定量 PCR、RT-PCR、酶切、生物芯片分析、文库构建、基因测序等
3.加样本量：20-1000μl
4.磁珠法提取试剂
5.包装规格：16T、32T、48T、64T、80T、96T、96T*2、96T*8、96T*24、96T*32、96T*48
6.耗材规格：2.2ml96深孔板、1.2ml96深孔板
7.洗脱体积不少于80 µl，洗脱液为去RNA酶水
#8.搭配同厂核酸提取仪使用，采用超强磁珠纯化技术，磁珠回收率＞99%
#9.搭配同厂核酸提取仪使用，最快10分钟内可完成批量样本的提取
10.批内精密度试剂盒提取200ul混合样本中核酸并进行扩增Ct值的变异系数CV应≤5%
#11.无须手动添加蛋白酶K、直接接入样本即可上机提取
12.可常温保存运输，无需冷链，有效期为12个月
13.生产厂家通过ISO13485生产体系验证和高新技术企业认证
14.试剂盒批内精密度CV小于5%，批间精密度CV小于10%
15.安全无毒：采用磁珠吸附，无需使用酚氯仿，可结合自动化仪器使用
16.高质量：独特的裂解缓冲体系，纯化出的病毒核酸可满足高通量测序等实验要求
17.无需额外配置耗材，试剂盒含所有耗材搭配仪器使用
18.所提取的病毒核酸纯度高，可直接用于PCR、Real-time PCR和Southern Blot等实验
	96人份/盒
	2
	盒
	2000
	4000
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	磁珠法核酸提取试剂盒（磁珠法）（D型 适用于明德MD-NAS48机器，提取血液样本核酸）
	可适配明德核酸提取仪
	1.样品类型：适用于粪便、肛拭子、动物组织、石蜡组织、宫颈脱落细胞、全血、血清、血浆、口咽拭子、鼻咽拭子、肺泡灌洗液、痰液、尿液、细菌真菌等
2.核酸用途：荧光定量 PCR、RT-PCR、酶切、生物芯片分析、文库构建、基因测序等
3.加样本量：20-1000μl
4.磁珠法提取试剂
5.包装规格：16T、32T、48T、64T、80T、96T、96T*2、96T*8、96T*24、96T*32、96T*48
6.耗材规格：2.2ml96深孔板、1.2ml96深孔板
7.洗脱体积不少于80 µl，洗脱液为去RNA酶水
#8.搭配同厂核酸提取仪使用，采用超强磁珠纯化技术，磁珠回收率＞99%
#9.搭配同厂核酸提取仪使用，最快10分钟内可完成批量样本的提取
10.批内精密度试剂盒提取200ul混合样本中核酸并进行扩增Ct值的变异系数CV应≤5%
#11.无须手动添加蛋白酶K、直接接入样本即可上机提取
12.可常温保存运输，无需冷链，有效期为12个月
13.生产厂家通过ISO13485生产体系验证和高新技术企业认证
14.试剂盒批内精密度CV小于5%，批间精密度CV小于10%
15.安全无毒：采用磁珠吸附，无需使用酚氯仿，可结合自动化仪器使用
16.高质量：独特的裂解缓冲体系，纯化出的病毒核酸可满足高通量测序等实验要求
17.无需额外配置耗材，试剂盒含所有耗材搭配仪器使用
18.所提取的病毒核酸纯度高，可直接用于PCR、Real-time PCR和Southern Blot等实验
	96人份/盒
	2
	盒
	2000
	4000
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	磁珠法核酸提取试剂盒（磁珠法）（G型 适用于明德MD-NAS48机器，提取细菌+病毒核酸）
	可适配明德核酸提取仪
	1.样品类型：适用于粪便、肛拭子、动物组织、石蜡组织、宫颈脱落细胞、全血、血清、血浆、口咽拭子、鼻咽拭子、肺泡灌洗液、痰液、尿液、细菌真菌等
2.核酸用途：荧光定量 PCR、RT-PCR、酶切、生物芯片分析、文库构建、基因测序等
3.加样本量：20-1000μl
4.磁珠法提取试剂
5.包装规格：16T、32T、48T、64T、80T、96T、96T*2、96T*8、96T*24、96T*32、96T*48
6.耗材规格：2.2ml96深孔板、1.2ml96深孔板
7.洗脱体积不少于80 µl，洗脱液为去RNA酶水
#8.搭配同厂核酸提取仪使用，采用超强磁珠纯化技术，磁珠回收率＞99%
#9.搭配同厂核酸提取仪使用，最快10分钟内可完成批量样本的提取
10.批内精密度试剂盒提取200ul混合样本中核酸并进行扩增Ct值的变异系数CV应≤5%
#11.无须手动添加蛋白酶K、直接接入样本即可上机提取
12.可常温保存运输，无需冷链，有效期为12个月
13.生产厂家通过ISO13485生产体系验证和高新技术企业认证
14.试剂盒批内精密度CV小于5%，批间精密度CV小于10%
15.安全无毒：采用磁珠吸附，无需使用酚氯仿，可结合自动化仪器使用
16.高质量：独特的裂解缓冲体系，纯化出的病毒核酸可满足高通量测序等实验要求
17.无需额外配置耗材，试剂盒含所有耗材搭配仪器使用
18.所提取的病毒核酸纯度高，可直接用于PCR、Real-time PCR和Southern Blot等实验
	96人份/盒
	2
	盒
	2000
	4000
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	磁珠法核酸提取试剂盒（磁珠法）（G型快速版，适用机器MD-NAS48 ）
	可适配明德核酸提取仪
	1.样品类型：咽拭子、鼻拭子、处理过的痰液、粪便等
2.核酸用途：荧光定量 PCR、RT-PCR、酶切、生物芯片分析、文库构建、基因测序等
3.加样本量：20-1000μl
4.磁珠法提取试剂
5.包装规格：16T、32T、48T、64T、80T、96T、96T*2、96T*8、96T*24、96T*32、96T*48
6.耗材规格：2.2ml96深孔板、1.2ml96深孔板
7.洗脱体积不少于80 µl，洗脱液为去RNA酶水
#8.搭配同厂核酸提取仪使用，采用超强磁珠纯化技术，磁珠回收率＞99%
#9.搭配同厂核酸提取仪使用，最快10分钟内可完成批量样本的提取
10.批内精密度试剂盒提取200ul混合样本中核酸并进行扩增Ct值的变异系数CV应≤5%
#11.无须手动添加蛋白酶K、直接加入样本即可上机提取
12.可常温保存运输，无需冷链，有效期为12个月
13.生产厂家通过ISO13485生产体系验证和高新技术企业认证
14.试剂盒批内精密度CV小于5%，批间精密度CV小于10%
15.安全无毒：采用磁珠吸附，无需使用酚氯仿，可结合自动化仪器使用
16.高质量：独特的裂解缓冲体系，纯化出的病毒核酸可满足高通量测序等实验要求
17.无需额外配置耗材，试剂盒含所有耗材搭配仪器使用
18.所提取的病毒核酸纯度高，可直接用于PCR、Real-time PCR和Southern Blot等实验
	384人份/盒
	10
	盒
	1350
	13500
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	八连排离心机
	适用于8联排管瞬时离心
	1.最大转速：7000rpm
2.最大相对离心力：2680×g
3.容量：
3.1转子容量：
0.2/0.5/1.5/2.0mL×8；
0.2mL×32 PCR管或
0.2mL×4 PCR 8排管；
3.2适配器容量：
2mL转0.5mL适配器；
2mL转0.2mL适配器；
4.运行时间：连续运行；
5.电机类型：直流电机；
6.功率：AC100~240V/50Hz/60Hz 20W；
7.噪声：≤45dB
8.尺寸（长x宽x高）：160×170×122mm
9.重量：＜0.5kg
	
	8
	个
	1000
	8000

	106
	微型离心机
	瞬时离心EP管
	1.最大转速：7000rpm
2.最大相对离心力：2680×g
3.容量：
3.1转子容量：
0.2/0.5/1.5/2.0mL×8；
0.2mL×32 PCR管或
0.2mL×4 PCR 8排管；
3.2适配器容量：
2mL转0.5mL适配器；
2mL转0.2mL适配器；
4.运行时间：连续运行；
5.电机类型：直流电机；
6.功率：AC100~240V/50Hz/60Hz 20W；
7.噪声：≤45dB
8.尺寸（长x宽x高）：160×170×122mm
9.重量：＜0.5kg
	
	8
	个
	1000
	8000
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	小型振荡器
	用于PCR反应体系混合
	1.转速：100-3000rpm
2.显示屏：LCD
3.振幅：4.5mm
4.运行模式：光感应、连续
5.时间范围：1s-99min59s
6.电机类型：直流无刷电机
7.尺寸[长×宽×高]：160×145×145mm
8.重量：3.9kg
9.电源：100-240V，50/60Hz
10.输入电压：24V
11.功率：30W
12.允许环境温度湿度：5-40℃，80%RH
13.外壳防护等级：IP21
	
	10
	个
	2600
	26000


第六章   拟签订的合同文本

北京市顺义区疾病预防控制中心
2026年微生物试剂耗材采购项目采购合同
（第一包、第二包）
甲方：北京市顺义区疾病预防控制中心
法定代表人：彭涛
地址：北京市顺义区顺康路66号     
联系人及电话：李颖 81418682
乙方： 
法定代表人： 
地址： 
联系人及电话：  
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国药品管理法》等相关法律，甲乙双方经协商一致，就乙方向甲方提供2026年微生物试剂耗材采购项目相关招标检测试剂及耗材事宜签订本协议采购供货合同并共同遵守履行。
第一条、检测试剂及耗材内容
甲方根据实际使用需求，要求乙方提供的检测试剂及耗材清单详见附件2026年微生物试剂耗材采购项目相关招标检测试剂及耗材协议采购产品清单。
第二条、交付与验收
1、检测试剂及耗材的交付地点为北京市顺义区疾病预防控制中心。
2、本合同有效期为一年，自2026年  月  日至2027年 月 日止。
本合同有效期内，甲方分批购买检测试剂及耗材，采购时可以以微信、传真、邮件或口头方式通知乙方，列明检测试剂及耗材名称、规格、订购数量、价格、交货日期、交货地址。乙方凭甲方通知的订货单向甲方销售试剂及耗材。甲方分批所购检测试剂及耗材的具体名称、规格、单位、数量、价格及交易总额以乙方分批出具的《检测试剂、耗材采购产品清单》上所记载的为准。
3、在交货前，乙方应对所供检测试剂及耗材的质量、规格和数量等进行详细而全面的确认，提供的检测试剂及耗材质量应符合《中华人民共和国药典》、《部颁标准》、《地方标准》及其他相应标准。甲方应在交货时对所供检测试剂及耗材进行外观验收和技术验收。
4、甲方在外观验收时对检测试剂及耗材的型号、颜色、规格、数量等有异议时，或在后续技术验收中发现质量存在问题时，可要求乙方免费换货。甲方接收检测试剂及耗材后应按各种试剂耗材的储存条件进行储存，因甲方保管过程造成试剂及耗材质量问题，所产生的一切损失均由甲方自行担负。
5、验收注意事项：
a.产品保质期：产品有效期详见货物包装。甲方收到货物后应按试剂盒上标明的温度保存。
b.验收过程中如产生争议，甲乙双方应采取有效措施保护现场。通过双方友好协商解决。也可以向有关部门申请调解。
第三条、质量标准及售后服务
1、乙方应保证提供的检测试剂及耗材是全新、未经使用过的，并完全符合供货合同规定的质量、规格的要求，并签署《供货质量承诺书》。在货物质量保证期之内，乙方应对检测试剂及耗材的缺陷而发生的任何不足或缺陷负责。
2、乙方提供免费送货，提供良好的售后服务。
3、乙方应满足甲方提出与所提供的检测试剂及耗材相关且经双方同意的其它要求。
4、乙方为甲方提供的所有检测试剂及耗材的到货时间距离最终有效日期的长度不低于整个有效期的50%；若出现个别临近到期日试剂及耗材，乙方必须提前和甲方进行沟通，获得甲方同意后才可供货。
5、乙方除提供本合同承诺的标准服务外，还应提供乙方依据行业标准应提供的其它特色服务：
（1）厂家或供货商在北京市或顺义区有常驻售后服务部门。
（2）乙方提供24小时电话咨询服务；检测试剂及耗材使用中出现问题在1小时内响应，如需到场服务，专职的技术支持人员在4小时内到达使用现场，并在24小时内解决问题。

6、如甲方因故导致出现临近效期的试剂和耗材，乙方需配合甲方提供免费更换服务且不得收取相关费用。

第四条、退货
1、如果检测试剂及耗材因非甲方原因发生的质量问题，经法定质检部门确定后，乙方无条件退货。
2、如果甲方所购买检测试剂及耗材滞销（零散货除外），乙方可以从甲方购买之日起两个月内为甲方退货，超过两个月的乙方不予退货。
3、甲方退货时，必须提供退货检测试剂及耗材相符的乙方当批《检测试剂及耗材协议采购产品清单》，乙方核对退货检测试剂及耗材批号、数量、价格与当批出具的《检测试剂及耗材协议采购产品清单》相应单据是否相符，并且退货检测试剂及耗材包装完好无损的，即可办理：否则乙方不予办理。
4、由于甲方原因退货所造成的损失即所需要花费的费用全部由甲方承担。退货造成的损失包含但不仅限于破损、遗失所造成的损失；退货所需的费用包含但不仅限于运输费用。
第五条、甲方责任
1、甲方应检查《检测试剂及耗材协议采购产品清单》内容是否与合同内容、产品实物一致，并不得随意变更品目、品牌、规格、数量和金额。
2、甲方应按合同规定的期限及时支付货款。
第六条、乙方责任
1、乙方应按照合同所列货物品目、品牌、规格和数量等具体内容向甲方供货。乙方必须保证按照合同的约定负责为甲方免费送货，遇有特殊情况，以甲乙双方商定的供货时间为准。
2、乙方在接到甲方停止供货的通知后未停止供货的，造成的损失由乙方承担。
3、乙方向甲方供货过程中发生的相关费用，包括运输费、验收费及与检测试剂及耗材有关的费用均由乙方负担。
4、乙方应严格按照本合同所承诺的服务内容，履行其相应的责任与义务。
第七条、付款方式
1、合同款项的具体支付时间由双方另行商定，每次实际付款前，乙方还需满足以下条件，否则甲方有权不予付款，且不承担任何责任：
（1）乙方向甲方提供（货物/服务/工作量）确认单，甲方对乙方的货物/服务/工作量进行审核，双方共同签字确认交付日期；
（2）如需财政资金拨付的，待财政资金到位且甲方履行完毕资金拨付审批程序后，乙方方可向甲方开具发票，由甲方向乙方拨付资金。
（3）相关法律法规另有规定的，从其规定。
上述产品的价格包含产品的生产成本、涉及的知识产权使用费、包装费、运输费及含税的增值税发票税款。
2、乙方银行付款信息
开户名：
开户行：
账号：

第八条、违约责任
1、乙方未能按合同约定交货及提供服务，甲方可以从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每迟交一日，按迟交货物或未提供服务交货价的1%计收，但违约赔偿费的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的20%。如果乙方在达到最高限额后仍未交付货物，甲方可向乙方发出通知，解除合同，并要求乙方赔偿全部的经济损失。
2、乙方交付的货物质量不合格的，应当在收到甲方通知后及时更换，经更换后仍不能满足甲方需求的，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担合同金额20%的违约金并赔偿甲方全部的经济损失。
3、如果乙方未能履行合同规定的义务，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部解除合同，并要求乙方赔偿给甲方造成的全部经济损失。
第九条、争议的解决
双方就合同发生争议，应先本着公平诚信的原则进行友好协商，如达不成一致，任何一方均有权向北京市顺义区人民法院提起诉讼。
第十条、不可抗力
1、如果甲乙双方中任何一方遭遇战争、火灾、水灾、台风、地震和政府行为等不可抗力的因素，致使本合同履行受阻时，履行本合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。
2、受不可抗力影响的一方应在不可抗力发生后，以最快的方式在最短的时间内通知另一方，并在不可抗力发生后10日内，将有关部门出具的证明文件直接送达、邮寄或留置另一方。
3、如果不可抗力影响延续30日以上的，甲乙双方应通过友好协商，在合理时间内达成进一步履行本合同的协议。
第十一条、廉洁条款
甲乙双方承诺，为达成及/或履行本合同，其及其关联方的董事、管理人员、雇员、代理人或顾问不曾也不会违反任何相关的法律法规，向任何政府官员、本合同对方、任何相关第三方及其关联方的董事、管理人员、雇员、代理人或者顾问在内的任何有关人员直接或间接地提供资金、礼品或其他任何有价物品、服务，或者从事任何其他贿赂行为。甲乙双方确认，任何一方违反前述规定的行为都将给对方造成损害，并应当向对方支付违约金作为补偿，违约金金额为合同总金额。
第十二条、本合同的生效和其他约定
1、在本合同有效期内以及本合同终止后两年内，甲乙双方应保守秘密，未经对方同意另外一方不得向第三人提供任何资料和信息。
2、本合同约定的产品采购数量为预估数量，根据当年疫情情况、监测任务变化动态调整，结算金额以实际采购数量为准。
3、本合同由甲乙双方授权代表签字并加盖公章之日起生效。一方盖章后的文件以本合同项下的传真号码向对方传送的传真件视为原件。
4、本合同正本一式四份，甲方三份，乙方一份。合同文本具有同等的法律效力。
5、本合同附件：1）检测试剂、耗材采购产品清单；2）加盖乙方公章的售后服务承诺书；3）加盖乙方公章的乙方营业执照；4）加盖乙方公章的法定代表人身份证复印件。
甲方：（盖章）                  乙方：（盖章）
法定代表人：                    法定代表人：
或授权代表（签字）：            或授权代表（签字）：
日期：  年  月  日           日期：   年  月  日
附件1：检测试剂、耗材采购产品清单
填表日期：    年   月   日
	序号
	名称
	货号
	生产厂家
	单位
	规格
	单价（元）
	数量
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、资格证明文件格式
投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1-1 营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书
投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构
在参与本次项目投标中，我单位承诺：

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	


上述声明真实有效，否则我方负全部责任。
投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日   
说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

2-1 中小企业政策证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

2-1-1 中小企业证明文件

中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


残疾人福利性单位声明函格式       

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：

       日  期：

2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议（如本项目不适用则供应商无需提供）
拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

	序号
	分包承担

主体名称
	分包承担

主体类型

（选择）
	资质等级
	拟分包

合同内容
	拟分包

合同金额

（人民币元）
	占该采购包

合同金额的

比例（%）

	1
	
	□中型企业

□小微企业

□其他
	
	
	
	

	2
	
	□中型企业

□小微企业

□其他
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	


投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日
注：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

分包意向协议

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________
日期：_____年______月______日   
注：

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。

2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

本项目的特定资格要求（如有）（如不适用则供应商无需提供）
3-1 联合协议（如有）

联合协议

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：
由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

其他约定（如有）：_______。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______




 联合体成员名称：______
盖章：______                           盖章：______
联合体成员名称：______
盖章：______                                

日期：_____年______月______日
注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。

2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。

3-2 其他特定资格要求

投标保证金凭证/交款单据电子件（如不适用则供应商无需提供）
二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）
我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日    

授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：________________
委托代理人（签字或签章）：________________                          

日期：_____年______月______日
附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）
兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系
（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：_______

日期：_____年______月______日
开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________
	包号
	投标人名称
	投标报价

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	


注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日   
投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

	序号
	分项名称
	制造商
	产地/国别
	制造商

统一社会信用代码
	制造商

规模
	制造商所属性别
	外商投资类型
	品牌
	规格、型号
	单价（元）
	数量
	合价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价（元）
	
	


说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日   
合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

	序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）：

□无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）

□有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日   
采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	招标文件条目号(页码)
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

3.投标响应内容需按照第五章采购需求的采购货物清单逐条响应，并在说明一列汇总偏离数量。
投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日   
本国产品标准证明文件
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

产品成本占比承诺函
我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：
为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日     
注：
1. 本承诺函应按包分别提供。
2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。
3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。
中小企业证明文件

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员
人，营业收入为
万元，资产总额为
万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员
人，营业收入为
万元，资产总额为
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员
人，营业收入为
万元，资产总额为
万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员
人，营业收入为
万元，资产总额为
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：________

日 期：________

	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


残疾人福利性单位声明函格式 

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：

       日  期：

拟分包情况说明（如不适用则供应商无需提供）
拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

	序号
	分包承担

主体名称
	分包承担

主体类型

（选择）
	资质等级
	拟分包

合同内容
	拟分包

合同金额

（人民币元）
	占合同金额

的比例（%）

	1
	
	□中型企业

□小微企业

□其他
	
	
	
	

	2
	
	□中型企业

□小微企业

□其他
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	


注： 

1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。

2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：______

日期：_____年______月______日

分包意向协议

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________
日期：_____年______月______日   
注：

1. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；
2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；
3. 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。
招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

10-1供应商信息采集表
	供应商名称
	供应商所属性别
	外商投资类型

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

11 服务人员表（实质性格式）
	姓名
	性别
	职称或职务
	工作年限
	承担的本项目主要工作
	投入项目时间

	负
责
人
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	主要服务人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	


备注：1、投标人可根据自身情况扩展本表行数。但不能改变内容。
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