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第1章 [bookmark: _Toc19275][bookmark: _Toc21288] 投标邀请


一、项目基本情况
1.项目编号：0686-26110I045458Z
2.项目名称：数字一体化手术室项目
3.项目预算金额：950万元
4.采购需求：
	包号
	标的名称
	采购包预算金额
（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	1
	数字一体化手术室
	950
	详见“采购需求”
	详见“采购需求”


[bookmark: _GoBack]5.合同履行期限：按采购人要求。
6.本项目是否接受联合体投标：□是	■否。
二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：__________________。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：/。
3.本项目的特定资格要求：
3.1 本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；
3.2 本项目是否属于政府购买服务：
 ■ 否
 □ 是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.3 其他特定资格要求：无。
三、获取招标文件
1.时间：2026年9月2日至2026年9月9日，每天上午8：30至12：00，下午12：00至16：30（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台
3.方式：供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http：//zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。
4.售价：0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标截止时间、开标时间：2026年9月23日09点30分（北京时间）。
地点：北京市政府采购电子交易平台。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展政策、监狱企业扶持政策、促进残疾人就业政府采购政策、鼓励节能、环保政策、实施本国产品标准及相关政策等。具体落实情况详见招标文件。 
2. 申请人的资格要求补充： 
（1） 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收
     违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政
     府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与
     本项目的政府采购活动。 
（2） 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一
     包的投标或者未划分包的同一招标项目的投标。 
1)  本条所指单位负责人为同一人指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表
   单位行使职权的主要负责人。 
     2) 本条所指控股关系指单位或股东的控股关系。控股股东指：
      a.出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限
        公司股本总额百分之五十以上的股东； 
 b.出资额或者持有股份的比例不足百分之五十，但其出资额或者持有的股份所享
   有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。 
3)  本条所指管理关系指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理
        关系。 
注：本条所指的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接控
股或管理关系。 
（3） 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供
     应商及其附属机构，不得再参加本采购项目的投标活动。 
（4）按照招标公告要求获取了招标文件。 
（5）符合法律、行政法规规定的其他要求。
3.本次招标供应商必须以包为单位进行投标响应，评标和合同授予也以包为单位。
4.本项目采用全流程电子化招标方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA 数字证书服务热线 010-58511086
电子营业执照服务热线  400-699-7000
技术支持服务热线  010-86483801
4.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—
“市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
4.2 注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市
场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
4.3 驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招
标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投
标文件编制工具”下载相关客户端。
4.4 获取电子招标文件
供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取
电子招标文件。
供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节
分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取招标文件的投标无效。
4.5 编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标
文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
4.6 提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上
传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
4.7 电子开标
供应商在开标地点使用CA认证证书登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：首都医科大学附属北京世纪坛医院
地    址：北京市海淀区羊坊店铁医路10号
联系方式：010-63926740
2.采购代理机构信息
名    称：北京国际贸易有限公司
地    址：北京市朝阳区建国门外大街甲3号
联系方式：010-85343456
3.项目联系方式
项目联系人：张娇、张珊、梁潇

电话：010-85343456、010-85343360
12
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投标人须知资料表
本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
服务
■货物

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
是
■否

	2.4
	核心产品
	 关于核心产品本项目不适用。
■本项目为非单一产品采购，核心产品为：智能影音数据管理运维平台。

	2.5
	本项目是否适用本国产品标准
	本项目是否适用本国产品标准及相关政策：
■是
否

	3.1
	现场考察
	■不组织
组织，考察时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分
考察地点： / 。

	
	开标前答疑会
	■不召开
召开，召开时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分
召开地点： / 。

	4.1
	样品
	投标样品递交：
■不需要
需要，具体要求如下：
（1）样品制作的标准和要求： / ；
（2）是否需要随样品提交相关检测报告：
不需要
需要
（3）样品递交要求： / ；
（4）未中标人样品退还： / ；
（5）中标人样品保管、封存及退还： / ；
（6）其他要求（如有）： / 。

	5.2.5
	标的所属行业
	      本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：
	包号
	标的名称
	中小企业划分标准所属行业

	1
	数字一体化手术室
	工业




	
  11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：
无
■有，具体情形： 
（1）投标报价应以完成招标文件第五章采购需求中所要求的本项目过程中所有可能发生的费用均由投标人承担。各包各品目投标分项报价表应按招标文件附件格式要求分开填写。 
（2）投标报价中应包含投标人已缴纳或应缴纳的全部税费。 

	12.1
	投标保
证金
	投标保证金金额（人民币）：17.1万元；
开户名（全称）：北京国际贸易有限公司
行号：402100007149
开户银行：北京农村商业银行股份有限公司总行营业部
银行账号：2000000311990
特别提示：
1、采用电汇形式递交保证金的，须使用供应商单位账户一次性汇入上述指定账户。为便于采购代理机构及时准确地核实响应方的保证金是否到账，供应商应在电汇汇款附言里注明：“项目编号、包号及用途”。
2、如供应商采用银行保函形式，投标保证金的有效期应当覆盖或者超过投标有效期。
3、在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件 ”

	12.7.2
	
	投标保证金可以不予退还的其他情形：
无
■有，具体情形：
（1）在投标有效期内，供应商擅自撤销投标的； 
（2）中标人不按规定与采购人签订合同的；
（3）中标人不按规定提交履约保证金的； 
（4）中标人擅自放弃中标的。

	13.1
	投标
有效期
	  自提交投标文件的截止之日起算不少于90日历天。

	18.2
	解密时间
	解密时间：30分钟

	22.1
	确定
中标人
	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人：
■否
是
中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人：
■得分且投标报价均相同的，以对招标文件技术规格要求的响应程度得分高者为中标人
随机抽取

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：
■不允许
允许，具体要求：
（1）可以分包履行的具体内容： / ；
（2）允许分包的金额或者比例： / ；
（3）其他要求： / 。

	25.6
	政采贷
	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷 ”。

	26.1.1
	询问
	询问提出形式：
口头询问：请致电010-85343360
书面形式：请递交至北京国际贸易有限公司4层417室
         （北京市朝阳区建国门外大街甲3号）

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：北京国际贸易有限公司 第九业务部；
邮箱：bwtc0909@163.com；
联系电话：010-85343360；
通讯地址：北京国际贸易有限公司（北京市朝阳区建国门外大街甲3号）。

	27
	代理费
	收费对象：
  采购人
 ■ 中标人
  收费标准：参照国家发展计划委员会颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格[2003]857号）执行。
  缴纳时间：中标人须在中标通知书发出后5个工作日内一次性向采购代理机构缴纳代理费。

	/
	其他

	1
	1、纸质文件：为方便归档留存，供应商应当将在“北京市政府采购电子交易平台”系统中最终上传的投标文件（已进行有效签署并加盖电子签章）导出，进行双面打印并胶装（2份），密封送达至开标地点。
2、电子文档：1份（U盘形式，命名为“包号+公司名称”，如第 x 包+xxx 公司。），单独密封，随纸质文件同时递交。电子文档应为：1份PDF格式文件、1份word格式文件。
注：
（1）现场递交的纸质投标文件应与“北京市政府采购电子交易平台”系统中最终上传的投标文件（已进行有效签署并加盖电子签章）内容保持一致。
（2）密封包装袋/箱应注明投标邀请中指明的项目名称、项目编号、包号、标的名称和“在（投标截止时间）之前不得启封”的字样。并在包装袋/箱的封装处加盖供应商单位公章或由法定代表人授权的代表签字。



投标人须知
一  说 明
1  采购人、采购代理机构、投标人、联合体
1.1  采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
1.2  投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3  联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2  资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
2.1  资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2  项目属性见《投标人须知资料表》。
2.3  是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
2.4  核心产品见《投标人须知资料表》。
2.5  是否适用本国产品标准及适用范围见《投标人须知资料表》。
3  现场考察、开标前答疑会
3.1  若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2  由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
4  样品
4.1  本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
4.2  样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1  采购本国货物、工程和服务
5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。
5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
5.2  中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.2.1  中小企业定义：
5.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判   定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔 2022 〕19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔 2011 〕300号 ）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。
5.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
5.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.2.2  在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.2.3  在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
5.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含 10人）；
5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法 签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.2.4  本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
5.2.5  采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
5.2.6  小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.3  政府采购节能产品、环境标志产品
5.3.1  政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.3.2  采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于 调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。
5.3.3  如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
5.3.4  非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。
5.4  正版软件
5.4.1  各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统   软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政   部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采   购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、 《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》 （国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
5.5  网络安全专用产品
5.5.1  根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（ 2023 年第 1 号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产 品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全 专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格 的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
5.6  推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）
5.6.1  为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的， 供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购， 具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.7  采购需求标准
5.7.1  商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。
5.7.2  其他政府采购需求标准
为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购 需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求 标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。
6  投标费用
6.1  投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何， 采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。


二	招标文件
7  招标文件构成
7.1  招标文件包括以下部分：
第一章	投标邀请 第二章	投标人须知第三章	资格审查
第四章	评标程序、评标方法和评标标准第五章	采购需求
第六章	拟签订的合同文本第七章	投标文件格式
7.2  投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应， 否则投标无效。
8  对招标文件的澄清或修改
8.1  采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.2  上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
8.3  澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人； 不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三	投标文件的编制
9  投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言
9.1  本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
9.2  除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.3  除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
10  投标文件构成
10.1  投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
10.2  对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
如供应商擅自删除或修改招标文件要求的条款，包括但不限于删除或改变“▲”号、“#”号等，评标委员会将视其投标为非实质性响应投标，并按无效投标处理。
10.3  第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
10.4  对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
10.5  投标人认为应附的其他材料。
11  投标报价
11.1  所有投标均以人民币为计价货币。
11.2  投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价） 和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；
11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。
11.3  采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.4  投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。
12  投标保证金
12.1  投标人应按《投标人须知资料表》 中规定的金额及要求交纳投标保证金 。投 标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。
12.2  交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
12.3  投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间 。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账； 以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。
12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件 ”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”
12.5  投标保证金有效期同投标有效期。
12.6  投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金， 其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。
12.7  采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：
12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内退还已收取的投标保证金；
12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人；
12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人；
12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后 5 个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
12.8  有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：
12.8.1  投标有效期内投标人撤销投标文件的；
12.8.2  《投标人须知资料表》中规定的其他情形。
13  投标有效期
13.1  投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
14  投标文件的签署、盖章
14.1  招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件 的电子件（ 电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章 件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用 原件的电子件。
14.2  招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。


四	投标文件的提交
[bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc164229230]15  投标文件的提交
15.1  本项目使用电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
[bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc151193634]15.2  投标人应当根据招标文件要求将在“北京市政府采购电子交易平台”系统中最终上传的投标文件（已进行有效签署并加盖电子签章）导出，打印并胶装后，在投标截止时间前密封送达至开标地点。
16  投标截止时间
16.1  投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。
[bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc127151537]17 投标文件的修改与撤回
17.1  投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
17.2  投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。



五	开标、资格审查及评标
[bookmark: _Toc305158807][bookmark: _Toc149720832][bookmark: _Toc150480777][bookmark: _Toc127151740][bookmark: _Toc226309783][bookmark: _Toc265228377][bookmark: _Toc195842904][bookmark: _Toc151190166][bookmark: _Toc151193637][bookmark: _Toc150774744][bookmark: _Toc150774639][bookmark: _Toc127161453][bookmark: _Toc164229380][bookmark: _Toc150509290][bookmark: _Toc226965812][bookmark: _Toc164351633][bookmark: _Toc164229234][bookmark: _Toc151193927][bookmark: _Toc305158881][bookmark: _Toc264969229][bookmark: _Toc151193853][bookmark: _Toc520356164][bookmark: _Toc151193709][bookmark: _Toc226337235][bookmark: _Toc142311041][bookmark: _Toc164608653][bookmark: _Toc226965729][bookmark: _Toc151193781][bookmark: _Toc127151539][bookmark: _Toc164608808]18  开标
18.1   采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
18.2   本项目开标使用电子交易平台。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
18.3  开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表确认。
18.4  投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。
18.5  投标人不足3家的，不予开标。
19 资格审查
19.1 见第三章《资格审查》。
20  评标委员会
20.1  评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
20.2  评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
21  评标程序、评标方法和评标标准
21.1  见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。


六	确定中标
22  确定中标人
22.1  采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定成交供应商。
[bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Ref467307090][bookmark: _Toc520356176][bookmark: _Ref467306425]23  中标公告与中标通知书
23.1  采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
23.2  中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
24  废标
24.1   在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
24.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
24.1.4因重大变故，采购任务取消的。
24.2  废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。
[bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc265228388]25  签订合同
25.1  中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.3   联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
25.4   政府采购合同不能转包。
25.5   采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
25.6  “政采贷 ”融资指引：详见《投标人须知资料表》。
26  询问与质疑
26.1  询问
26.1.1  投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。
26.1.2  采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
26.2  质疑
26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。
26.2.3 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
26.3  接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
27  代理费
27.1  收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。
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[bookmark: _TOC_250004][bookmark: _Toc22949][bookmark: _Toc23990]第三章  资格审查
一、资格审查程序
1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4 资格审查合格的投标人不足 3 家的，不进行评标。

二、资格审查要求

	序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二
十二条规定
	具体规定见第一章《投标邀请》。
	

	1-1
	营业执照等
证明文件
	 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供
 有效的“营业执照”；
 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位 
 法人证书”；
 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许
 可证”、“登记证书”等证明文件；
 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工
 商户营业执照”；
 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证
 明。
 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所 
 属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提
 供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项
 目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其
 他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、
 电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授
 权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文
 件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明
 材料。
	提供证明文件的复印件或电子证照

	1-2
	投标人资格
声明书
	 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声
 明书》。
	格式见《投标文件格式》

	1-3
	投标人信用
记录
	 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、 
 www.ccgp.gov.cn）；
 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采 
 购人或采购代理机构的实际查询时间；
 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结 
 果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购
 文件一并保存；
 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执
 行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购
 严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无
 效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信
 用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。

	1-4
	法律、行政法规规定的其他条件
	法律、行政法规规定的其他条件。
	/

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	 具体要求见第一章《投标邀请》。
	

	2-1
	中小企业政策证明文件
	具体要求见第一章《投标邀请》。
	

	2-1-1
	中小企业证明文件
	 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业
 采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。
 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明
 函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以
 上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵
 团）出具的属于监狱企业的证明文件。
 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求
 合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分
 包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协
 议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》
 或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监
 狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）
 出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且
 满足招标文件关于预留份额的要求。
	格式见《投标文件格式》

	2-1-2
	拟分包情况说明及分包意向协议
	 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购
 份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采
 购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提
 供。
 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企
 业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在
 直接控股、管理关系。
	格式见《投标
文件格式》

	2-2
	其它落实政府采购政策的资格要求
	 如有，见第一章《投标邀请》。
	提供证明文件的清晰复印件

	3
	本项目的特定资格要求
	 如有，见第一章《投标邀请》。
	

	3-1
	本项目对于联合体的要求
	 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联
 合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担 
 的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代
 表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶
 段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标
 文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递
 交。
 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、
 1-2 的证明文件。联合体各成员单位均应满足本
 表3-2项规定。
 3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的
 每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符
 合本表中其他资格要求并提供证明文件。
 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分
 工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供
 应商确定资质等级。
 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体
 各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成
 联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联 
 合体的投标无效。
 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为
 联合体。
	提供《联合协议》原件的清晰复印件
格式见《投标文件格式》

	3-2
	政府购买服务承接主体的
要求
	 如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益
 一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障
 的群团组织。
	格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书”

	3-3
	其他特定
资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》。
	提供证明文件的清晰复印件

	4
	投标保证金
	按照招标文件的规定提交投标保证金。
	

	5
	获取招标文件
	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。
注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。
	






[bookmark: _TOC_250003][bookmark: _Toc31071][bookmark: _Toc3097]第四章  评标程序、评标方法和评标标准
一、评标方法
1 投标文件的符合性审查
1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求

	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	授权委托书
	按招标文件要求提供授权委托书；

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆分投标；

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	签署、盖章
	 按照招标文件要求签署、盖章的；

	7
	实质性格式
	 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；

	8
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；

	9
	拟分包情况说明（如有）
	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；

	10
	分包其他要求
（如有）
	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》
中的规定；
分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书复印件（如有）；

	11
	报价的修正
（如有）
	 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人 
 对修正后的报价予以确认；（如有）

	12
	进口产品
（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的；对于接受进口产品投标的品目且供应商以进口产品参加投标时，如投标货物非供应商所有或制造，供应商投标时须提供制造商（或其境内总代理的）就本项目所提供的投标品牌产品授权书；

	13
	国家有关部门
对投标人的投
标产品有强制
性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如
相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件复印件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中 政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目 录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）
3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域 网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； 4）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物 产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的
VOCs 含量限制标准；

	14
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标
人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	15
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人
串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

	16
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。

	17
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。



2 投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.2 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。
2.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.3.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
有，具体规定为： / 。
■无，按下述 2.3.2-2.3.8 项规定修正。
2.3.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
2.3.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.3.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.3.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.3.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.3.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.3.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.4 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.4.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.4.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 4 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.4.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.4.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.4.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.4.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
2.4.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
2.4.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
2.5  既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除用扣除后的价格参与评审，当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到80%，不享受价格评审优惠。本项目适用情形详见“投标人须知前附表”的规定。评审委员会对供应商提交的《关于符合本国产品标准的声明函》及《关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函》负有审查责任，包括完整性、准确性审查以及要求澄清、补正的权利与程序，澄清补正后仍不符合要求的，不享受价格评审优惠。
3 投标文件的比较和评价
3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2 评标方法和评标标准
3.2.1 本项目采用的评标方法为：
■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
随机抽取
其他方式，具体要求： / 。
3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）详见评标标准。
3.2.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）详见评标标准。
4 确定中标候选人名单
4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
随机抽取
■其他方式，具体要求：评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分且投标报价相同且技术指标得分也相同的，由评标委员会现场采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。
5 异常低价审查
5.1 审查情形：按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》(财库〔2026〕2号)规定，自2026年2月1日起，政府采购评审中出现异常低价情形，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序。具体情形如下：
      5.1.1 投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50％的；
5.1.2 投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50％的；
5.1.3 投标报价低于采购项目最高限价45％的；
5.1.4 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
5.2 资料要求：评审委员会启动异常低价投标审查后，属于第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
5.3 审查要求：评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
5.4 评审组织：采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
6 报告违法行为
6.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。


2、 评标标准
	[bookmark: _Toc22302][bookmark: _Toc16033]序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	业绩评价
	5
	根据供应商（2023年8月至今，以合同签订时间为准）承担的类似项目业绩情况进行评价，每提供一项业绩得1分，最高得5分。
	供应商需提供采购合同（含首页、关键内容页、签字盖章页）复印件并加盖公章，否则不予认可。

	2
	“节能产品”和“环境标志产品”评价
	1
	政府采购的强制产品除外：
1、投标产品属于“节能产品政府采购品目清单”产品的，且认证在有效截止日期内，得0.5分；不是的为0分；
2、投标产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”产品的，且认证在有效截止日期内，得0.5分；不是的为0分。
	

	3
	对招标文件技术规格要求的响应程度
	26
	根据投标文件针对技术指标的响应情况进行评价，其中：
“▲”号指标为重点技术参数，有1项不满足的，扣2分；
其余未标注参数为普通一般参数，有1项不满足的，扣0.03分；
最低得分为0分。
	

	4
	项目实施方案评价
	10
	根据招标要求和投标技术响应情况，对供应商提供的项目整体实施方案的全面性、合理性、可实施性进行评价：
1）提供方案内容均进行详细阐述且充分满足采购需求得10 分； 
2）方案内容均进行阐述，但内容中的具体实施细节及措施描述与实际情况存在一定偏差，得7分； 
3）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得4分； 
4）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分； 
5）未提供相关方案不得分。
	

	5
	质量保障措施
	10
	根据投标人针对本项目提供的质量保障措施方案进行评价：
1）提供方案内容均进行详细阐述且充分满足采购需求得10 分； 
2）方案内容均进行阐述，但内容中的具体实施细节及措施描述与实际情况存在一定偏差，得7分； 
3）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得4分； 
4）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分； 
5）未提供相关方案不得分。
	

	6
	设备安装调试及验收方案评价
	10
	根据投标人按照采购需求编制详细的设备安装调试及验收方案进行评价：
1）提供方案内容均进行详细阐述且充分满足采购需求得10分； 
2）方案内容均进行阐述，但内容中的具体实施细节及措施描述与实际情况存在一定偏差，得7分； 
3）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得4分； 
4）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分； 
5）未提供相关方案不得分。
	

	7
	培训方案评价
	3
	根据招标要求和投标技术响应情况，对供应商提供的培训方案的完整性、针对性、合理性进行评价：
1）提供方案内容均进行详细阐述且结构清晰、内容详实，得3分；
2）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体内容、实施细节，得2分；
3）方案内容不符合项目实际情况，没有针对性，得1分；
4）未提供相关方案不得分。
	

	8
	对供应商售后服务能力的评价
	3
	根据招标要求和投标技术响应情况，对供应商提供的售后服务方案进行评价：
1）提供方案内容均进行详细阐述且结构清晰、内容详实，得3分；
2）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体内容、实施细节，得2分；
3）方案内容不符合项目实际情况，没有针对性，得1分；
4）未提供相关方案不得分。
	

	9
	质保期
	2
	供应商按招标文件要求提供的整机（含第三方设备或配件）质量保证期（保修期）得2分，否则不得分。
	售后承诺格式及内容自拟，并加盖公章，否则不予认可。

	10
	投标报价
	30
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。
	此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。

	
	100
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[bookmark: _Toc27805]第五章 采购需求

一、采购标的
1.采购标的（货物需求一览表）
	[bookmark: RANGE!J9]包号
	品目号
	标的名称
	数量
	是否允许采购进口产品

	1
	1-1
	智能影音数据管理运维平台
	11套
	否

	
	1-2
	4K全景摄像机模块
	11套
	否

	
	1-3
	4K医用监视器模块-32'（含吊臂）
	12套
	否

	
	1-4
	4K3D医用监视器模块-32'（含吊臂）
	2套
	否

	
	1-5
	手术室氛围灯及操控系统-改造
	2间
	否

	
	1-6
	4K 65英寸内嵌大屏显示模块
	4套
	否

	
	1-7
	环境氛围模块-标准手术室（RGB）
	10套
	否

	
	1-8
	环境氛围模块-复合手术室（RGB）
	1套
	否

	
	1-9
	数字媒体多端互联控制模块
	1套
	否

	
	1-10
	数字多维智慧终端-PACS
	1套
	否

	
	1-11
	双屏一站式中央控制终端
	11套
	否

	
	1-12
	吸顶音箱模块
	16套
	否

	
	1-13
	一体化移动控制终端
	1套
	否

	
	1-14
	网络转播移动客户终端
	10套
	否

	
	1-15
	一站式平嵌护士终端
	5套
	否

	
	1-16
	医联体院外转播系统
	1套
	否

	
	1-17
	院内转播系统
	1套
	否

	
	1-18
	一部手术室转播互联系统
	5套
	否

	
	1-19
	术间门口智慧交互软件系统
	1套
	否

	
	1-20
	术间门口智慧交互屏
	19套
	否

	
	1-21
	手术室智能排班系统
	1套
	否

	
	1-22
	内嵌一体式机柜
	10套
	否

	
	1-23
	独立一体式机柜
	1套
	否

	
	1-24
	旁置式4K术野摄像机模块（含吊臂）
	2套
	否

	
	1-25
	手术室电源系统
	3套
	否

	
	1-26
	手术室互联系统移动转播车
	4套
	否


二、商务要求
1.交货时间和地点：
[bookmark: _Toc14802][bookmark: _Toc8925][bookmark: _Toc24278][bookmark: _Toc256196753][bookmark: _Toc23382]1.1 交货时间：合同签订后90个自然日内到货。现场具备实施条件后45天内完成安装调试。
[bookmark: _Toc6107][bookmark: _Toc8853][bookmark: _Toc194115436][bookmark: _Toc19535][bookmark: _Toc30936]1.2 交货地点：采购人指定地点。
2.付款条件（进度和方式）：
合同签订后支付合同金额30%作为预付款；货物验收合格后支付合同金额的60%；剩余合同金额10%待质保期满且无质量问题后无息付清。
3.包装和运输：（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））。
4.质保服务期限：叁年。
三、技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
本次招标采购是为首都医科大学附属北京世纪坛医院提供一体化手术室、数字化手术室所需硬件设备，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择具有最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
★(1)投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。
2.服务内容及要求/货物技术要求
2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
[bookmark: _Toc21332]（一）主要技术参数：
整体功能要求：
本项目建设第二手术部一体化手术室10间，标准开放手术室5间、日间一体化手术室 1 间，整套系统全部设备统一整合联动，操作控制界面统一采用简体中文可视化触控界面，整体架构、信号处理、存储转播、集中管控、配套警示、终端显示需满足以下统一整体功能标准：
1.统一4K 60Hz超高清传输基础架构
    全部门诊及手术术间统一采用非IP式、4K@60Hz无损无压缩传输方案；系统原生支持4K、3D、2D全规格手术影像的实时传输、实时录制与存储，可实现多路视频多画面分割同步显示，硬件接口与存储模块预留充足扩展空间，能够满足后续新增腔镜、手术机器人、示教终端等设备的升级扩容需求全部门诊及手术术间统一采用非IP式、4K@60Hz无损无压缩传输方案；系统原生支持4K、3D、2D全规格手术影像的实时传输、实时录制与存储，可实现多路视频多画面分割同步显示，硬件接口与存储模块预留充足扩展空间，能够满足后续新增腔镜、手术机器人、示教终端等设备的升级扩容需求。
2.全品类手术设备信号统一整合管控
系统可全域接入各术间所有医疗设备影像信号，包含 4K/3D 腔镜系统、多参数监护仪、术野摄像机、全景云台摄像机、手术机器人等设备音视频源；实现术间内部视频信号自由路由调度、画面一键切换、历史录像定点调取，支持院内全域手术跨房间、跨科室实时示教转播，所有音视频信号统一集中管理。
3.标准化音视频录制、编辑与本地存储能力
整套系统具备术间本地独立录制、本地存储功能，硬件原生兼容 4K、3D 各类手术影像录制存储；录制文件支持基础画面裁切、截取编辑，支持手术画面实时截图存档，录像文件可本地留存、外接硬盘快速导出，适配临床病历归档、教学复盘使用。
4.双触控终端全域集中管控体系
各标准术间配套两台同规格内嵌式 27 英寸触控管理终端，集成手术室音视频全流程管控与护士工作站双重功能，可一站式完成术间全部影像路由分配、画面编辑、术中截图、视频录制、文件存储、院内转播开启 / 关闭、多终端画面显示调度等全部操作。
5.手术转播系统
系统配套独立转播警示联动控制模块，与全院转播平台信号互通；当本术间开启院内 / 医联体远程转播时，术间门口、室内警示灯自动点亮，实时提示室内全体医护当前手术处于直播转播状态，规避隐私泄露风险。
6.断电自动恢复运行机制
全系统核心影音主机、控制终端具备断电记忆功能，手术室突发断电、设备重启后，系统自动恢复断电前全部音视频路由分配、画面显示、转播权限、水印设置等运行参数，无需医护重复调试配置。
7.全流程患者临床信息关联归档
系统支持录入患者完整临床基础信息，包含姓名、性别、年龄、住院号、手术名称、主刀医师、手术时段等内容；患者信息可自动关联对应手术录像、术中抓拍照片，实现一人一档式病历影像归档管理。
8.全链路音视频同步处理规范
所有录制、转播流程实现音频、视频信号同步采集、同步编码、同步传输存储，采用 H.264/H.265 双编码方案，兼顾高清画质与低带宽消耗；支持自定义图文/文字水印，可自由调整水印位置、字体大小、显示颜色，适配医院版权、患者隐私标识管理要求。
9.多场景院内、院外互联互通能力
系统兼容院内报告厅、会议室、移动平板、PC 终端多方同步在线示教，支持跨院区医联体远程手术交流；支持不同品牌手术室设备、转播终端互联互通，打破设备品牌信号壁垒，建成全院统一手术示教、远程会诊网络体系；转播通道支持双向电子标注、画中画多布局、转播加密验证码权限管控，保障远程交互安全可控。
10.手术室环境与音频一体化联动控制
整套管控系统集成术间音频、灯光环境控制能力，可统一调节吸顶音箱、无线麦克风音量；支持蓝牙背景音乐播放、RGB 手术氛围灯光分组控制，可切换静态单色、渐变多色灯光模式，适配微创、开放手术不同操作光线需求。
11.配套全场景辅助管控终端支撑
系统配套多类型控制终端，含双屏中央控制终端、一站式平嵌护士终端、一体化移动控制平板、网络转播移动客户端，兼顾墙面固定操作、术中移动灵活管控、护士站后台管理多使用场景；配套术间门口智慧交互屏、手术室智能排班系统，实现手术信息公示、手术资源智能分配、人员排班数字化管理，形成手术诊疗、示教、运维一体化完整解决方案。
12.硬件集成一体化低占用安装设计
核心智能影音管理主机采用 All in One 一体化一体机设计，无需单独配套大型设备机柜，可灵活部署于手术室吊塔、医用台车，搭配专用内嵌式墙面机柜，安装后与墙体齐平，不破坏手术室层流净化环境，满足院方院感管控标准。
13.转播录播一体化，教学素材即时留存
开启手术转播示教时，系统可同步录制整场手术全过程视频，无需额外操作；录制文件同步绑定患者信息、示教参会记录，课后可直接调取完整录像用于课后复盘、教学课件制作、技能考核存档；支持外接硬盘即插即录，快速导出高清教学视频，方便线下教学、线上课程素材二次使用。 
14. 独立院内转播配套音频处理保障教学收音
院内示教会议室配套一体化音频处理模块，集成多路音频输入输出、回声消除 AEC、噪声抑制 ANC、自动反馈抑制 AFC 功能，搭配桌面主讲无线麦、手持提问无线麦；远端示教人员语音清晰无回音、无啸叫，远距离教学沟通清晰稳定，适配百人规模报告厅集中示教扩声需求。

分项参数要求：一体化手术室：
品目1-1：智能影音数据管理运维平台：11套
1.1 可将手术间内的视频源（如术野摄像机、全景摄像机、腔镜、监护仪等信号）视频源任意分配至指定显示终端，在预览区可实时显示预览画面，并提供视频录制存储和院内网络转播功能。具备触摸屏幕，支持在触摸屏幕上控制相关视频源任意分配至指定显示终端，通过触摸屏实时显示预览画面，支持视频录制存储和院内网络转播功能的管理。
1.2 内置的术间控制系统在视频控制方面可进行视频输入、输出信号管理及视频预览，并对术野摄像机进行放大调节和缩小调节的控制，切换术野摄像机手动或自动对焦模式，对全景相机进行上下左右及放大缩小的控制。可录入患者姓名、性别、年龄、住院号、手术名称等临床基本信息，并关联对应的手术录像文件和手术拍照文件。
1.3 体积小巧，手术室可以安装配套机柜，也可灵活放置在手术间吊塔或台车上，节约手术室空间。在手术室断电、重启后，可自动恢复断电、重启前的视频路由设置状态。
1.4 在院内网络转播功能开启时，针对开启转播权限设置转播验证码功能。可进行转播画面选择、转播画中画模式、设置图片/文字水印、关闭转播权限等功能，并可在开启转播后，将院内回传画面切换至手术室内一体化配套屏幕上。
  ▲1.5 可实现对手术室内影像进行录制存储，支持外接硬盘即插即录，节省录像拷贝时间，影像录制为 MP4 格式，分辨率≥3840*2160 60Hz。录制格式支持兼容2D和3D格式，3D格式兼容Line By Line， Side By Side和Top & Bottom。（提供第三方检测机构出具的检测报告）
1.6 支持录制时提供音视频同步录制并整合为一路信号进行传输和存储。视音频压缩编解码技术选用H.264或H.265编码，满足手术示教网络直播及录制的高清高效要求；支持录制时提供剩余录制空间以及剩余录制时间提示，支持手术完成后对已存储文件浏览，支持在录制以及非录制状态进行拍照保存。 
1.7 可控制手术室内的音频系统，如调节音响音量大小、麦克风音量大小。支持蓝牙音乐播放和RGB氛围灯控制。
1.8 采用H.264、H.265编解码技术及超高清图像优化算法；2*3.5mm模拟音频输入口，2*3.5mm 模拟音频输出口，4*RJ45口；采用处理器不低于Intel Core i7 12代， 内存≥16GB，硬盘存储≥2TB SSD。
    1.9 主机自带控制触摸屏幕：≥7寸，支持IPS全视角触摸屏，物理分辨率为1024*600；支持视频分辨率≥4K60hz，信号格式为4：4：4，带宽≥18Gbps。
  ▲1.10 采用all in one一体机的设计，支持在一台硬件设备上同时实现：12路无损音视频信号输入和8路无损音视频信号输出的路由切换；2路4K60音视频信号的网络编解码；10接口的网络交换机功能。实现对音视频信号多种形态的处理与传输，以满足手术与转播的需求。（提供第三方检测机构出具的检测报告）
  ▲1.11 提供4*3G-SDI输入口，8*HDMI输入口，8*HDMI输出口，8*3.5mm模拟音频输入口，8*3.5mm模拟音频输出口，支持视频无缝切换，最高支持4K分辨率编解码并向下兼容其他分辨率，并支持自定义分辨率EDID导入，并支持音频加解嵌。支持输入分辨率至少包含：800x600@60Hz， 1024x768@60Hz，1280x768@60Hz，1280x800@60Hz，1280x1024@60Hz，1360x768@60Hz，1366x768@60Hz，1400x1050@60Hz，1440x900@60Hz，1600x1200@60Hz，1680x1050@60Hz，1920x1200@60Hz.480p，576p，720p，1920x1080i，1920x1080p，3840x2160@24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz，4096x2160@24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz。（提供第三方检测机构出具的检测报告）
1.12 提供无线麦克风，可满足：载波频段 UHF640~690MHZ（可选配其他频段）。振荡方式 PLL相位锁定频率合成谐波辐射＜-63dBM。最大偏移度±75KHZ。综合S/N比＞108dB。频率响应 55HZ~16KHZ ±3dB。频带宽度 300MHz。音头动圈式心型指向性/电容式，心型指向性。RF功率输出 10mW。电流消耗＜100MA。
1.13 录制时可以自定义增加图文/文字水印，自定义设置水印位置、颜色、大小。
1.14 音频处理方面提供：音频输入接口3端子-平衡单声道接口*7。音频输出接口3端子-平衡单声道接口*7。处理器不低于ADI SHARC 21489@450MHz SIMD。采样率/量化位数48K/24bit。通道隔离度108dB@1kHz。频率响应±0.3dB（20~20kHz）。最大电平+18dBu。THD+N-94dB@17dBu。输入动态范围110dB。输出动态范围112dB。输入阻抗（平衡接法）5.4KΩ。输出阻抗（平衡接法）600Ω。系统延时＜3ms。通讯接口RJ-45。功放输出功率8Ω 2*50W。（提供第三方检测机构出具的检测报告）
1.15 配合院内转播模块，通过院内网络可实现报告厅、会议室等不少于16方同时在线的高质量、低延时的手术转播，分辨率≥4K60Hz，并可实现双向粉笔标记功能，并支持按需自定义添加文字/图片水印，支持自定义设置水印位置、颜色、大小。（提供软件在实装设备的界面实拍图：1.可实现不少于16方同时在线转播 2. 并可实现双向粉笔标记功能，并支持按需自定义添加文字/图片水印，支持自定义设置水印位置、颜色、大小）
1.16 配合院内转播模块，支持市场主流品牌手术室方案与转播点的互联互通，可实现多方音视频互通，打通不同品牌之间转播功能的壁垒，实现全院的互联互通。
1.17 支持采集智能运维平台运行的开机和关机时间的数据并上传至核心服务器，支持采集手术开始时间与完成时间的数据并上传至核心服务器。可在机器界面查看数据结果，可对平均开机时长、资源使用率、累计开机时长进行数据对比，便于科室设备效能管理。（提供软件在实际安装设备的界面实拍图，至少体现1.平均开机时长 2.资源使用率 3.累计开机时长）
1.18 支持集中存储手术视频列表、视频缩略图，当鼠标在视频进度条上悬停时，可快速预览视频当前帧缩略图，点击预览缩略图还可快速跳转至当前帧。（提供软件在实际安装设备的界面实拍图：1.集中存储手术视频列表、视频缩略图 2.当鼠标在视频进度条上悬停时，可快速预览视频当前帧缩略图 3.点击预览缩略图还可快速跳转至当前帧）
    1.19 支持集中存储手术大数据，读取患者临床信息并结合手术信息，还可生成主刀医生名下对应手术大数据看板。（提供主刀医生名下对应手术大数据看板在实际安装设备的界面实拍图）
1.20 支持在操作主界面上控制监视器开启、关闭：开启电源键时，智能运维平台对应的监视器指示灯点亮图标变绿。在操作主界面上控制监视器关闭：关闭电源键时，会弹出提示框，点击“确定”后，智能运维平台对应的监视器模块指示灯熄灭图标变灰。（提供软件在实际安装设备的界面实拍图）
1.21 配备头戴式无线麦克风，具备一键式配对功能，实现手术录像时语音标注、手术转播时语音交流；可作为主刀和副手同时联动使用，或者是作为一个主讲，另外一个作为翻译联动使用。载波频率范围 640-690MHz，综合S/N比>108dB，有效使用距离30-50米。支持手术转播功能，通话时间可达12小时，待机时间可达7天，工作距离可达100米。

品目1-2：4K全景摄像机模块：11套
2.1 提供带云台方向控制的4K超高清摄像机，能够将手术间的状况实时进行呈现，同时通过控制整合，在手术室的操作界面进行操作。
2.2 视频分辨率至少可以满足：4k/60， 4k/59.94， 1080p/60， 1080p/50，1080i/60， 1080i/50， 1080p/30；720p/60， 720p/59.94。
2.3 摄像机参数：传感器：1/1.8 英寸， CMOS， 有效像素：842 万；扫描方式：逐行；数字变焦：16x；镜头：光学变焦镜头：20x， 焦距范围：f=6.25mm ~ 125mm， 光圈范围：F1.58 ~ F3.95；最低照度：0.5 Lux @ (F1.8 ， AGC ON)；电子快门调节范围：1/30s ~ 1/10000s：信噪比：≥ 55dB。
2.4 白平衡：支持自动，室内，室外， 手动，一键式，指定色温。
2.5 数字降噪：支持3D 数字降噪。
2.6 背光补偿：支持。
2.7 水平视场角：60°~ 3.5°；垂直视场角：35.7°~ 2.0°。
2.8 水平转动范围：±170°；垂直转动范围：-30°~ +90°。
2.9 水平转动速度范围：1.7°~100°/s；垂直转动速度范围：1.7°~ 69.9°/s。
2.10 支持：水平、垂直翻转、图像冻结。
2.11 PoE供电：支持。
2.12 预置位数量：255、 预置位精度：0.1°。

品目1-3：4K医用监视器模块-32'（含吊臂）：12套 
3.1 配备≥32英寸医用级4K监视器；外部尺寸≤800mm*500mm*100mm。
3.2 分辨率≥3840 x 2160，宽高比16：9；视角：178°/ 178°。
3.3 色域：兼容BT. 2020/ BT. 709双色域标准；对比度：1350：1。
3.4 亮度：700cd/m²。
3.5 输入信号接口至少包含：DP、12G-SDI、HDMI 、DVI； 输出信号接口至少包含：12G-SDI、DVI、DP。
3.6 4K输入信号接口至少包含：DP、12G-SDI、HDMI 2.0；  4K输出信号接口至少包含：12G-SDI、DP。
3.7 防触电类型I类安全设计。（提供监视器原厂说明书）
3.8 EMC分类：EN60601-1-2：2015，1组，A类。 （提供监视器原厂说明书）
3.9 医疗设备的分类（EU）。（提供监视器原厂说明书）
3.10 类工作模式：支持持续不间断工作模式。（提供监视器原厂说明书）
3.11 IP等级：IP32。（提供监视器原厂说明书）
3.12 系统符合IEC60601-1-1 的要求。（提供监视器原厂说明书）
3.13 监视器悬臂承重≥21kg；臂长≥1200mm；监视器悬臂复合电缆包含连接头带4MiniDIN/BNC 连接器；监视器悬臂可适配19-32英寸液晶显示器；监视器悬臂内部可通过1条9mm加1条6mm和2条5mm直径的信号线。

品目1-4：4K3D医用监视器模块-32'（含吊臂）：2套
4.1 配备≥32英寸医用级4K 3D监视器；外部尺寸≤800mm*500mm*100mm。
4.2 分辨率≥3840x2160，宽高比16：9；对比度：1500：1。
4.3 色域：兼容BT. 2020/BT. 709双色域标准；视角：178°/ 178°。
4.4 在显示3D图像时，具有视差调节功能，能根据用户需求调节3D图像立体感。
4.5 支持多种4K3D以及HD3D图像输入格式，包括但不限于逐行、上下、左右、及Stimul格式。
4.6 具有双屏显示功能，包括画中画、画外画模式等。
4.7 亮度：850cd/m²。
4.8 输入信号接口至少包含：DP、12G-SDI（×2）、HDMI、DVI；输出信号接口至少包含：DP、12G-SDI、DVI。
4.9 4K输入信号接口至少包含：DP、12G-SDI（×2）、HDMI；4K输出信号接口至少包含：DP、12G-SDI。
4.10 防触电类型I类安全设计。（提供监视器原厂说明书）
4.11 EMC分类：IEC 60601-1-2 4.0版，1组，A类。（提供监视器原厂说明书）
4.12 医疗设备的分类（EU）。（提供监视器原厂说明书）
4.13 类工作模式：支持持续不间断工作模式。（提供监视器原厂说明书）
4.14 IP等级：IP32 。（提供监视器原厂说明书）
4.15 系统符合IEC60601-1-1 的要求。（提供监视器原厂说明书）
4.16 监视器悬臂承重≥21kg；臂长≥1200mm；监视器悬臂复合电缆包含连接头带4MiniDIN/BNC 连接器；监视器悬臂可适配19-32英寸液晶显示器；监视器悬臂内部可通过1条9mm加1条6mm和2条5mm直径的信号线。

品目1-5：手术室氛围灯及操控系统-改造：2间
5.1 在第一手术部术间现有手术室OR5、OR10内改造适合微创手术的灯光氛围，可通过控制面板实现RGB渐变色及静态红，绿，蓝，白切换控制，满足手术室不同灯光需要。
5.2 定制RGB灯具模组，共14组，尺寸为1200*100*16mm，单模组功率为32W，光通量为1200lm，发光亮度均匀、光线柔和饱满，无频闪、无杂光，发光性能稳定。
5.3 灯具采用手术室顶部吸顶式安装方式，均匀分布式布设计，灯光覆盖无死角、光线投射均匀，设备集成信号放大器与专用电源模组一体化内置设计，便于安装。
    5.4 进场前一天或当天，术间内设备和物品保护，覆膜封闭静压箱，封闭回风口，保护术间设备。

品目1-6：4K 65英寸内嵌大屏显示模块： 4套
6.1 实现手术间内画面的大尺寸显示，支持内嵌式安装；安装在手术室墙壁上，供手术室内外成员观看，实现信息共享、示教和转播功能。
6.2 分辨率≥3840×2160@60Hz，点距(mm)0.372(H)×0.372(V)，对比度1200：1 色深10bit；对角线尺寸为65英寸。
6.3 屏幕亮度为500cd/m² 色域 1.07B， 72% NTSC（100% sRGB）；可视角度满足水平178°，垂直178°。
6.4 支持HDMI，DP，模拟/数字音频， 复合视频接入。
6.5 支持防指纹功能，支持防眩光功能。

品目1-7：环境氛围模块-标准手术室（RGB）：10套
7.1 创造适合微创手术的灯光氛围，可通过控制面板实现RGB渐变色及静态红，绿，蓝，白切换控制，满足手术室不同灯光需要。
7.2 采用定制RGB灯具模组，共14组，尺寸为1200*100*16mm，单模组功率为32W，光通量为1200lm，发光亮度均匀、光线柔和饱满，无频闪、无杂光，发光性能稳定。
7.3 灯具采用手术室顶部吸顶式安装方式，均匀分布式布设计，灯光覆盖无死角、光线投射均匀，设备集成信号放大器与专用电源模组一体化内置设计，便于安装。

品目1-8：环境氛围模块-复合手术室（RGB）：1套
8.1 创造适合微创手术的灯光氛围，可通过控制面板实现RGB渐变色及静态红，绿，蓝，白切换控制，满足手术室不同灯光需要。
8.2 采用定制RGB灯具模组，共24组，尺寸为1200*100*16mm，单模组功率为32W，光通量为1200lm，发光亮度均匀、光线柔和饱满，无频闪、无杂光，发光性能稳定。
8.3 灯具采用手术室顶部吸顶式安装方式，均匀分布式布设计，灯光覆盖无死角、光线投射均匀，设备集成信号放大器与专用电源模组一体化内置设计，便于安装。

品目1-9：数字媒体多端互联控制模块：1套
9.1 整合手术室区域内的视音频信号，实现与转播模块的接入连接；实现手术区域手术录像的集中存储。用户可在院内有效范围内，利用账号和密码访问，在线查阅、下载或者删除手术录像的操作。
9.2 集中存储空间为10TB，转速为7200RPM，数据存储速率为12Gbps，可支持热插拔。标准4槽可扩充NAS本地存储系统； 支持下列通讯协议：SMB、AFP、NFS、FTP、WebDAV、CalDAV、iSCSI、Telnet、SSH、SNMP。
9.3 所有影像输入输出接口支持音频加解嵌功能，保证音视频的同步传输。影像传输延时≤1帧；影像处理能力达到4K60Hz级别，并能兼容SD、HD、FHD级别，支持分辨率从480i到4K60Hz输入。
9.4 支持与院内转播模块互联，实现手术室、示教室和会议室同步双向视音频交流，且可通过示教室或者会议室内无线触摸屏对手术室内视音频信号进行控制。
9.5 处理器频率≥双核4线程 2.6GHz；系统内存≥ 2GB DDR4；支持磁盘热插拔； RJ-45 1GbE 网络端口数量：2个；USB 3.2 端口数量：1个。
9.6 支持文件共享功能。

品目1-10： 数字多维智慧终端-PACS：1套
10.1 支持手术间内画面的大尺寸显示，支持内嵌式安装，支持DICOM标准；对角线尺寸为65英寸。 
10.2 分辨率≥3840×2160@60Hz，点距(mm)0.372(H)×0.372(V)，对比度1200：1 色深10bit； 屏幕亮度为500cd/m² 色域 1.07B， 72% NTSC（100% sRGB）。
10.3 可视角度满足水平178°，垂直178°。
10.4 支持HDMI，DP，模拟/数字音频， 复合视频接入。
10.5 支持一键白屏，半屏/全屏阅片灯模式，白板功能。
10.6 支持防指纹功能，支持防眩光功能。
10.7 符合DICOM3.14标准。
10.8 支持单屏/画中画/双竖屏/四屏显示。
10.9 配备医疗级硅胶无线键盘，整体白色；106键，带数字小键盘，带触摸板；键盘表面具有耐磨、抗菌、防腐蚀性；支持0°-90°翻折，配备USB3.0*3 HUB。

品目1-11：双屏一站式中央控制终端：11套
11.1 通过内嵌式安装在手术室的墙面上，与墙面持平，符合手术室内感控需求。
11.2 带触控功能用户控制屏幕，支持电容触摸屏，10点操作，尺寸≥27英寸，数量2个；分辨率≥1920×1080@60Hz。
11.3 支持DVI-D、HDMI和VGA信号输入。
11.4 配备医疗级硅胶无线键盘，IP68防水，整体白色；106键，带数字小键盘， 带触摸板；键盘表面具有耐磨、抗菌、防腐蚀性；支持0°-90°翻折，配备USB3.0*3 HUB。
11.5 通过1个启动键，可启动智能运维平台和其他相关辅助设备，无须单独对每一个设备进行操作，便于日常使用。
11.6 提供3个USB3.0高速传输接口，连接移动硬盘、外接鼠标等设备。
11.7 摄像头：800W像素，有效分辨率≥3840×2160@60Hz；，角度≥60°。
11.8 支持防眩光功能，防指纹功能。

品目1-12：吸顶音箱模块：16套
12.1 采用天花板内嵌式设计，不影响手术室层流，可实现背景音乐播放、手术转播语音交流。
12.2 频率响应：265Hz-19kHz(±3dB)；频率范围：65 Hz ~ 20 kHz。
12.3 持续功率处理：连续粉噪功率16W，连续节目功率32W。
12.4 阻抗：8Ω。
12.5 灵敏度：83dB-SPL。
12.6 辐射角度：165° 锥形。
12.7 外形尺寸：外径≤250mm；开孔直径≤200mm；高度≤150mm；/重量≤1.5kg。

品目1-13：一体化移动控制终端：1套
13.1 符合手术室内感控需求，支持对手术室影音数据管理的控制和操作。能够在手术室或DSA控制室内通过移动控制终端进行病人信息录入，手术室内信号切换、路由和传输，手术视频录制和拍照，手术转播管理等全部系统控制功能，并且具备视频预览、手术录像回看等功能。
13.2 屏幕尺寸≥11.5英寸，分辨率≥2800*1840，屏幕类型：TFT LCD（IPS），144Hz。
13.3 运行内存≥8GB，存储容量≥128GB。
13.4 操作系统：HarmonyOS。
13.5 机身尺寸：≤300mm ×200mm×10mm。
13.6 CPU核数：八核。

品目1-14：网络转播移动客户终端：10套
  ▲14.1 安装定制客户端，通过院内网络，实现手术室与PC、一体机、平板电脑等移动终端类设备双向视音频交流，并可提供双向粉笔标记功能。移动端影像传输能力最高能够到达4K60Hz超高清级别（安装移动终端硬件要求：CPUI7 12代及以上，16G内存，硬盘256G以上，系统要求：Win 10 10.0.1903版本或以上)（提供第三方检测机构出具的检测报告）
14.2 网络转播移动客户终端提供8G容量及USB3.0接口。

品目1-15：一站式平嵌护士终端 ：5套
15.1 通过内嵌式安装在手术室的墙面上，与墙面持平，符合手术室内感控需求。
15.2 带触控功能用户控制屏幕，支持电容触摸屏，10点操作，尺寸为32英寸，数量1个；分辨率为3840×2160@60Hz支持DVI-D、HDMI和VGA信号输入。
15.3 医疗级硅胶无线键盘，IP68防水，整体白色；106键，带数字小键盘， 带触摸板；键盘表面具有耐磨、抗菌、防腐蚀性；0°-90°翻折，USB3.0*3 HUB。
15.4 通过1个启动键，可启动智能运维平台和其他相关辅助设备，无须单独对每一个设备进行操作，便于日常使用。
15.5 提供3个USB3.0高速传输接口，连接移动硬盘、外接鼠标等设备。
15.6 摄像头：800W像素，有效分辨率≥3840×2160@60Hz，角度≥60°。
15.7 支持防眩光功能，防指纹功能。

品目1-16：医联体院外转播系统：1套
16.1  通过该医联体科教研互联模块，可以实现手术室内医疗影像视频传输至指定医院，并可实现视频切换互动和语音互通，实现与定向医院的科教研交流。该医联体科教研互联模块可与一体化手术室的影音数据管理平台实现信号传输，并可开启线上会议进行图像信号分享和双向音视频交流。
16.2 统一音频、视频管理平台，会议发起方可对会议加密，排除无关人员误入会议系统。在会议过程中，可按需求随意邀请或删减会议加入方，可实现手术示教直播与互动。
16.3 可动态调整支持8M/s-16M/s的网络带宽。 
16.4 屏幕可支持十点触控，屏幕尺寸：13英寸，分辨率：3000*2000。
16.5 提供前置100W像素摄像头、 后置500W像素1080p 全高清摄像头。
16.6 运行内存：16GB，存储容量：512GB。

品目1-17：院内转播系统： 1套
    17.1 通过定制一体化设备实现视频、音频、网络控制等功能，通过院内网络，实现手术室与报告厅、会议室影音信号双向视音频交流； 影像传输能力最高能够到达4K60Hz级别；可实现选择观看的手术室信号源、并调整转播的音响和麦克风音量，通过网络转播点的一体化设备进行全景摄像机控制，可选择退出手术转播。支持会议端、手术室双向电子粉笔标注功能。（提供第三方检测机构出具的检测报告）
17.2 主机内嵌控制屏：≥7英寸 支持IPS全视角触摸屏，物理分辨率≥1024*600，支持1080P输入；视频接口：HDMI1.4输入*1，HDMI2.0输出 *1；网络接口：RJ45 千兆以太网口 *1；音频接口：3.5mm音频输入 *1，3.5mm音频输出 *1；USB接口：USB3.0 *4；内存≥16G；硬盘存储≥250G SSD。
17.3 将会议室音频收集、处理和输出功能集成在一个功能模块中，整合了无线麦克风，音频处理器，功放设备，上述接口整合在一个功能模块中。
17.4 提供音频信号处理功能，整合输入输出通道7进7出，提供AEC、AFC、ANC等模块。
17.5 提供2个带功率放大的音频输出接口，单通道功率为50W，最多可以连接超过8个吸顶音箱，满足各种面积手术室内扩声需求；接收2个无线麦克风语音信号，并且提供一键式频道切换和红外配对功能，保障不受外界无线电干扰。
17.6 无线麦克风数量2个，其中1个为桌面式无线麦克风，作为主讲人使用；另外一个是手持无线麦克风，作为会议提问或者其他讲者使用；无线麦克风载波频率范围：640-690MHz，综合S/N比>108dB，有效使用距离30-50米。
17.7 一体机尺寸：≥86英寸，16：9，IPS DLED背光；分辨率：4K 3840×2160，60Hz；亮度：350cd/㎡；对比度：1200：1；色域：NTSC 90%；色深：10bit（10.7亿色）；可视角度≥：170°；响应时间≤8ms；屏幕寿命：≥30000小时；色准ΔE≤2。
17.8 一体机支持触控点数：20点同时触摸；识别方式：手指+被动红外笔；精度：±1mm；响应≤10ms；最小识别物体≤2mm；书写高度≤3mm；支持Windows/Android/macOS全系统。
17.9 一体机主摄≥4800万像素超广角（全景拍摄）长焦摄像头≥800万像素，3倍光学变焦云台（发言人特写），具有功能：AI人像跟踪、声源定位、自动取景。扬声器：2.1声道，2×10W+20W（总40W，侧置发声）。
17.10 麦克风：8阵列麦克风，≥12米远距离拾音，AI降噪（过滤300+噪音）；扬声器：2.1声道，2×10W+20W（总40W，侧置发声）。
17.11 一体机视频输入接口至少包含：HDMI IN×2（HDMI2.0+HDMI1.4），数据口：USB3.0×2、USB2.0×1、USB-C×1（支持视频+数据+充电），控制&音频：TOUCH 2.0×1、AUDIO OUT×1、MIC IN×1、RS232串口×1，网口至少包含：有线千兆网口；Wi‑Fi 6（802.11ax，2.4G+5G双频）蓝牙：5.2，最远12米。
17.12 一体机内置OPS电脑（配置不低于i5/i7十二代酷睿，8G+256G），支持NFC一碰投屏、免码无线投屏、会议白板、批注、视频会议。
17.13 提供外视镜模块一套：
  ▲1）外视镜镜头可高温高压消毒，提供产品说明书。
  ▲2）外视镜模块视场角：32°，允差+/- 3% ，外视镜模块视向角90°。（提供第三方检测机构出具的检测报告）
    3）提供床旁机械支臂，高度≥40cm，可转动长度大于等于60cm，具备≥3个活动关节。
  ▲4）外视镜模块，三种荧光模式下（叠加模式，强度图模式，单色模式）均应能对ICG荧光发光物体成像。（提供第三方检测机构出具的检测报告）
  ▲5）外视镜模块工作距离为150mm-270mm，在有效景深范围内，视场中心角分辨率应不低于角分辨率测量值的80%。（提供第三方检测机构出具的检测报告）
  ▲6）荧光灵敏度：1.2*10⁻⁴ mg/mL。（提供第三方检测机构出具的检测报告）
  ▲7）荧光图像亮度均匀性，在单色荧光模式下，图像亮度均匀性为0.8，允差-20%，上限不计。（提供第三方检测机构出具的检测报告）

品目1-18：一部手术室转播互联系统5套
18.1 支持第三方手术室音视频全类型信号接入，可兼容不同品牌腔镜系统、手术显微镜、术野摄像机、生命体征监护仪、麻醉机等医疗设备的HDMI2.0视频口信号和3.5mm音频口接入，实现手术画面的高清实时转播与术中点位标注功能，全面覆盖手术教学、远程专家指导、多科室术中讨论、院内技能培训等应用场景。
18.2 支持不少于16方同时在线的实时视频会议功能，提供画中画、多分屏、主画面自由切换等多种显示布局；可兼容手术室终端、示教室终端、科室会诊终端、移动办公终端等多类型接入节点，全面支撑术中多学科MDT 、跨院区手术指导、区域化教学培训等多元化临床与教学场景。（提供软件在实装设备的界面实拍图：1.可实现不少于16方同时在线转播 2. 提供画中画、多分屏、主画面自由切换等多种显示布局）
18.3 支持手术室端与会议示教端双向电子粉笔标注功能，两端标注内容可无延时同步叠加于手术直播画面；须提供画笔、箭头、文字、几何图形等多种标注工具，支持标注颜色、线宽自定义调节，满足术中教学重点标记、远程手术方案研讨、专家操作指导等双向交互需求。（提供软件在实装设备的界面实拍图：1. 支持手术室提供画笔、箭头、文字、几何图形等多种标注工具，支持标注颜色、线宽自定义调节）
18.4 核心视音频处理模块，采用嵌入式纯硬件专用架构设计，无通用 Windows、安卓等开放式操作系统，规避病毒入侵；无需部署中央服务器节点，支持终端设备自组网独立运行模式，降低对医院核心网络的依赖，可快速完成手术室点位搭建与扩容。
18.5 影像传输能力最高可支持 4K@60Hz（3840×2160）超高清规格。
18.6 支持 EDID 参数读取与自定义修改，支持输出分辨率灵活自定义配置。输入 / 输出最高分辨率支持 3840×2160@60Hz，向下兼容 1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz 等主流分辨率，可无缝适配院方现有不同规格的显示器、投影机、录播主机等设备；内置 HDCP 高清内容保护协议，保障医疗影像内容传输的版权合规性与数据安全性。
18.7 支持视频、音频本地环出功能，可实现信号接入后同步输出至手术室本地监看终端，无需额外配置信号分配器，简化手术室布线链路，降低系统故障点；支持数字音频与模拟音频同步输入。
18.8 采用 H.264、H.265 高效视频编解码技术，降低带宽占用，适配跨院区、广域网远程转播场景，弱网环境下仍可保障画面流畅性；搭载专业超高清图像优化算法，可实现画面色彩精准校准、组织边缘锐化、噪点智能抑制，真实还原术中组织色泽与纹理细节。
18.9 全面适配手术室多设备接入、集中管控与远距离传输需求，接口配置不少于：HDMI2.0 输入/输出接口各 1 路；3.5mm 音频输入 / 输出接口各 1 路；USB接口4路；千兆以太网口1路；光纤接口 1 路；双向 RS232 串口1路；RS485 接口1路；IO接口1 路；红外发射接口、红外接收接口各1路；设备自带OLED显示屏，可实时显示IP地址及设备运行状态信息。
18.10 控制主机运行内存容量≥16GB，核心数据存储SSD 固态硬盘容量≥512GB，可保障多路高清视频同时解码、多手术画面分屏显示、标注交互、数据处理等多任务并行运行时，系统操作流畅无延迟、无卡顿。

品目1-19：术间门口智慧交互软件系统 ：1套
19.1 显示手术室信息：手术排班列表；当前手术信息；当前患者信息；手术间状态；手术间全景视频、监护仪视频画面。 
19.2 系统服务器：处理器不低于：英特尔至强银牌 4309Y 2.8G， 8C/16T， 10.4GT/s，12M 缓存，Turbo，HT (105W) ，DDR4-2666 1 iDRAC Group Manager 内存≥16GB。 RDIMM，3200MT/s ，硬盘≥960GB 固态硬盘 SATA 读取密集型 6Gbps 512 2.5 英寸热插拔 AG 硬盘，服务器只需配置一套，即可支撑多个房间的系统数据存储与处理共享。

品目1-20：术间门口智慧交互屏：19套
20.1 定制触摸屏一体机，表面可擦拭，可横屏或者竖屏安装。
20.2 处理器不低于intel i5 7代，内存≥8GB，硬盘≥128GB。
20.3 10点电容触摸屏幕，配备≥13英寸屏。
20.4 至少包含RS232接口*1，USB接口，LAN口*1。

品目1-21：手术室智能排班系统：1套
21.1 本系统实现从手术室安排、手术台次分配、护士排班、麻醉师排班，到各方确认以及最终排班信息的推送，全流程自动化。
21.2 通过一键操作，系统可自动安排手术室和手术台次，同时可人工进行微调，以满足特定需求。系统提供可视化拖拽界面，支持图形化操作进行排班调整，排班结果一目了然。
21.3 系统根据手术的具体细节，如手术类型、所需设备、人员配置等，智能检查并合理分配手术室、人员及时间安排。
21.4 支持通过AI智能算法进行排班，提高排班的效率和准确性。
21.5 具有全面的数据统计和分析功能，助力科学决策。

品目1-22：内嵌一体式机柜：10套
22.1 配套内嵌一体式安装机柜，与墙面齐平，不影响手术室层流净化。
22.2 为便于手术室内嵌安装，机柜尺寸≤1300mm（高）*700mm（宽）*500mm（深）。
22.3 机柜顶部及底部配置散热风扇，提供良好通风散热条件，保障内部设备稳定运行。

品目1-23：独立一体式机柜：1套
23.1 外置独立安装机柜，能够灵活放置在手术室辅助区域。
23.2 机柜顶部配置散热风扇，保障内部设备稳定运行。
23.3 机柜高度为32U，尺寸≤1700mm（高）*600mm（宽）*600mm（深）。
23.4 带胶轮，方便设备移动。

品目1-24：旁置式4K术野摄像机模块（含吊臂）：2套
24.1 4K旁置术野高清摄像系统，兼顾腔镜微创手术及开放手术；用于手术区域的操作手法、开放手术画面的拍摄。满足手术室不同种类手术的高清录像、转播需求。
24.2 视频传感器：1/2.5" 8.57MP CMOS；光学变焦：30倍；数位变焦：12倍。
24.3 输出规格至少包含：2160p：60/59.94/50/30/29.97/25，1080p：60/59.94/50/ 30/29.97/25，720p：60/59.94/50/30/29.97/25，1080i：60/59.94/50。
24.4 视频噪讯：＞50dB，具备宽动态范围（WDR）及3D降噪和影像翻转功能。（提供第三方检测机构出具的检测报告）
24.5 最低照度：0.1 lux (F1.6，50IRE，30fps)。
24.6 视角：68°(水平)/ 38.3°(垂直)/ 78°(对角线)。
24.7 光圈：F1.6 ~ F3.4；焦距：4.6mm ~135mm；快门速度：1/1~ 1/10，000 秒。
24.8 最小对焦距：1.5m (广角端 / 远端)。
24.9 术野摄像机悬臂承重≥21kg，臂长≥1200mm；术野摄像机悬挂臂内部可通过1条9mm加1条6mm和2条5mm直径的信号线；术野摄像机悬臂复合电缆包含连接头带4MiniDIN/BNC 连接器；术野摄像机悬挂臂可适配旁置术野摄像机。

品目1-25：手术室电源系统：3套
25.1 2套为容量：80KVA；含配套蓄电池、电池架、电池连接线缆、汇流线缆、电池开关盒等安装附件及施工。
25.2 1套容量：60KVA；含配套蓄电池、电池架、电池连接线缆、汇流线缆、电池开关盒等安装附件及施工。
25.3 输入电压范围：范围不窄于304V-456V；输入功率因数：≥0.95(100%非线性负载)≥0.93(50%非线性负载)：≥0.90(30%非线性负载)；输入电流谐波成分：100%非线性负载≤8.0%。
25.4 输出稳压精度：输出为空载或额定阻性负载时精度绝对值≤1.0%；输出波形失真度：正常工作、额定阻性负载≤1.0%；电池逆变工作、额定阻性负载≤1.0%；正常工作、额定非线性负载≤3.0%；电池逆变工作、额定非线性负载≤3.0%。
25.5 输出电压不平衡度(输出三相)：平衡负载：≤0.5%；100%不平衡负载：≤1.0%。
25.6 系统效率：≥93.0%(100%阻性负载)，≥93.0%(50%阻性负载)，≥91.0%(30%阻性负载)。
25.7 输出有功功率：≥额定容量X0.9。
25.8 保护与告警功能：输出短路保护、输出过载保护、过温度保护、电池电压低保护、输出过欠压保护、风扇故障告警、防雷保护。

品目1-26：手术室互联系统移动转播车：4套
26.1 支持第三方手术室音视频全类型信号接入，可兼容不同品牌腔镜系统、手术显微镜、术野摄像机、生命体征监护仪、麻醉机等医疗设备的HDMI2.0视频口信号和3.5mm音频口接入，实现手术画面的高清实时转播与术中点位标注功能，全面覆盖手术教学、远程专家指导、多科室术中讨论、院内技能培训等应用场景。
26.2 支持不少于 16 方同时在线的实时视频会议功能，提供画中画、多分屏、主画面自由切换等多种显示布局；可兼容手术室终端、示教室终端、科室会诊终端、移动办公终端等多类型接入节点，全面支撑术中多学科 MDT 、跨院区手术指导、区域化教学培训等多元化临床与教学场景。（提供软件在实装设备的界面实拍图：1.可实现不少于16方同时在线转播 2. 提供画中画、多分屏、主画面自由切换等多种显示布局）
26.3 支持手术室端与会议示教端双向电子粉笔标注功能，两端标注内容可无延时同步叠加于手术直播画面；须提供画笔、箭头、文字、几何图形等多种标注工具，支持标注颜色、线宽自定义调节，满足术中教学重点标记、远程手术方案研讨、专家操作指导等双向交互需求。（提供软件在实装设备的界面实拍图：1. 支持手术室提供画笔、箭头、文字、几何图形等多种标注工具，支持标注颜色、线宽自定义调节）
26.4 核心视音频处理模块，采用嵌入式纯硬件专用架构设计，无通用 Windows、安卓等开放式操作系统，规避病毒入侵；无需部署中央服务器节点，支持终端设备自组网独立运行模式，降低对医院核心网络的依赖，可快速完成手术室点位搭建与扩容。
26.5 影像传输能力最高可支持 4K@60Hz（3840×2160）超高清规格。
26.6 支持 EDID 参数读取与自定义修改，支持输出分辨率灵活自定义配置。输入 / 输出最高分辨率支持 3840×2160@60Hz，向下兼容 1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz 等主流分辨率，可无缝适配院方现有不同规格的显示器、投影机、录播主机等设备；内置 HDCP 高清内容保护协议，保障医疗影像内容传输的版权合规性与数据安全性。
26.7 支持视频、音频本地环出功能，可实现信号接入后同步输出至手术室本地监看终端，无需额外配置信号分配器，简化手术室布线链路，降低系统故障点；支持数字音频与模拟音频同步输入。
26.8 推车立柱采用铝合金型材，底部采用防缠绕刹车万向轮，可水平360度转动任何角度；箱体尺寸≤600*500*450mm(有效深度≥330mm)，带锁。
26.9 配置≥两个21英寸屏幕，分辨率≥1920*1080P60Hz，配置抽拉式键盘托，配置全景摄像机托架，配置铝合金台面。
26.10 系统配置：CPU：I5 12代，内存≥16G，硬盘≥250GSSD，视频接口至少包含：HDMI输出*1，DP输出*1，网络接口：千兆网口*2，音频接口：耳麦一体机*1，USB接口：USB3.0*6，内置编解码器模块视频接口：HDMI输出*1，HDMI输入*1，内置编解码器模块输入输出分辨率≥3840*2160P60Hz，支持EDID修改，自定义分辨率输出，音频接口：3.5mm输入接口*13.5mm输出接口*1，通讯接口：RJ-45*1，SFP*1，RS-232*1，RS-485*1，数据接口：USB3.0*2，USB2.0*2。
26.11 提供带云台方向控制的4K超高清摄像机，能够将手术间的状况实时进行呈现，视频分辨率至少可以满足：4k/60， 4k/59.94， 1080p/60， 1080p/50，1080i/60， 720p/60，720p/59.94；3G-SDI：1080p/60，1080p/50；传感器：1/1.8 英寸， CMOS， 有效像素：842 万，扫描方式：逐行；数字变焦：16x；镜头：光学变焦20x， 焦距范围f=6.25mm~125mm，光圈范围F1.58~ F3.95；最低照度：0.5Lux@(F1.8，AGC ON)；电子快门：1/30s ~ 1/10000s；白平衡：自动，室内，室外，手动，一键式，指定色温；数字降噪：3D 数字降噪；背光补偿：支持；信噪比：≥55dB；水平视场角：60°~ 3.5°；垂直视场角：35.7°~2.0°；水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30°~+90°，水平转动速度范围：1.7°~100°/s，垂直转动速度范围：1.7°~69.9°/s；水平、垂直翻转：支持图像冻结：支持；PoE供电：支持；预置位数量：255；预置位精度：0.1°。
26.12 护理工作站：4台。
26.13 移动护理工作站：4台。

2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求
1.供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
2.供应商保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。供应商技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
3.供应商应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后 24 小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后 48 小时内到达，并在到达后 7小时内解决合同设备的故障（重大故障除外），如重大故障需返厂维修的，应向买方提供质量合格且能高效正常使用的备机，并在接到买方通知后的 7 日内解决设备的故障。如果卖方未在上述时间内作出响应，则院方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。
4.如供应商技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则院方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守院方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从院方的现场管理，如发生任何人身财产损害以及各种意外情况，均由卖方自行负责及处理，与院方无关，同时卖方派驻的人员无论与卖方是否存在劳动劳务关系，如给院方造成各种损失，无论与履行职务是否相关，卖方应承担赔偿等相关法律责任。
5.供应商应及时提供质量合格的维保服务，院方有权要求供应商撤换质保维修技术人员，因撤换而产生的费用应由供应商承担。在不影响质保期服务并且征得院方同意的条件下，供应商也可自负费用更换其技术人员。
6.供应商应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由院方签字确认，并在质量保证期结束后提交给院方。
7.如需返厂维修，供应商需在12小时内为院方提供备用设备。
8、投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
9.货物运输符合相关国际惯例，运达所产生的费用由供应商负责。运输途中的货物破损及损失风险由供应商承担，供应商承担运费。
（2）采购标的需满足的服务期限要求
1. 质量保证期（保修期）及服务要求：详见本章“采购需求中商务要求4.质保服务”。
2.3为落实政府采购政策需满足的要求；
（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
（2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）
（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）
（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。
5）实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）
2.4采购标的的其他技术、服务等要求；
[bookmark: _Toc7340][bookmark: _Toc2183]（1）对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。
（2）投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号（如有）的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。 
（3）投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。 
（4）工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件： 
1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。 
2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
（5）培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。  
3.采购标的的验收标准
3.1投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。 
3.2货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。 
[bookmark: _Toc24181][bookmark: _Toc23966][bookmark: _Toc30410][bookmark: _Toc23745][bookmark: _Toc13153]  3.3投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运

[bookmark: _Toc2799][bookmark: _Toc14846][bookmark: _Toc2115][bookmark: _Toc31430][bookmark: _Toc14175]费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。
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[bookmark: _Toc1066]第六章   拟签订的合同文本
（最终合同条款以采购人审计处审核后版本为准）




合同编号：     
[bookmark: _Hlt487972895][bookmark: _Toc487900382]





设备采购合同（此处填写中标/成交的货物名称）



项目名称：  此处填写中标/成交通知书上的项目名称        

货物名称：   此处填写中标/成交通知书上的货物名称              

买　　方：  首都医科大学附属北京世纪坛医院                   

卖　　方：                                






合　　　同　　　书

首都医科大学附属北京世纪坛医院 (买方)在  填写采购项目名称  中需采购      货物名称      ，经   (招标代理机构)   以  （招标编号）  号招标文件在国内公开招标/邀请招标/竞争性谈判/竞争性磋商/单一来源/询价采购，经评标委员会/谈判小组/磋商小组/询价小组评定：   /  为中标/成交人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同并共同遵守。
1.合同文件及解释顺序
下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先解释地位的次序如下：
（1）本合同书　
（2）中标/成交通知书（如有）
（3）补充协议（如有）	
（4）投标文件/响应文件				(含澄清文件、补充文件)
（5）招标文件/采购文件				(含招标文件补充通知)
2.合同范围
卖方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期服务。
本合同经双方全权代表签署、并加盖单位印章生效。
3.货物和数量

	货物名称
	产地
	型号
	品牌
	生产厂商
	单价（元）
	数量
（套）
	总价
（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



货物设备的配置、性能要求及技术参数详见附件。
卖方向买方提供除投标文件要求的资质外，还应提供以下单据：
（1） 装箱单（正本）；

4.合同总价
本合同总价为人民币（大写）：           元整（ RMB          元）。（货到首都医科大学附属北京世纪坛医院）
合同总价包括设备货款、配件费及随机软件费、办理设备进口关税、报关费、银行费用、运输费、装卸费、保险费、手续费、安装调试费、售后维保费、升级费、培训费、检测维护费、人工费、税费、代理费及商检费、利润等所需全部费用，除此以外买方不再支付卖方任何费用，但合同另有约定的除外。
5.付款方式
5.1支票或电汇结算。
乙方指定合同款项支付到如下账户，并对账户的真实性、正确性、有效性负责。
开户行 ：
账户：
户名：

5.2预付款
买卖双方正式签订合同后 28 日内，向卖方支付合同价格的 / %人民币（大写）：   / 元整（ RMB    /     元）， 卖方同时提交合同价格100%金额的增值税发票正本一份。
买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款。
5.3厂家生产排期款
卖方提交买卖双方签署合同设备的厂家生产排期证明承诺函，并承诺根据买方设备安装场地成熟度要求按期到货。买方接收卖方的厂家生产排期证明承诺函后，向卖方支付合同价格的_  / _%的验收款，人民币（大写）：   /    元整（ RMB  /     元）。
5.4验收款
买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备，并初检合格后 28 日内（手术器械类除外），向卖方支付合同价格的_ __%的验收款，人民币（大写）：    元整（ RMB     元）。如涉及财政资金支付的，按照财政批复要求时间支付。同时提供
（1）卖方出具的交货清单正本一份；
（2）买方签署的收货清单正本一份；
（3）制造商出具的出厂质量合格证正本一份；
（4）卖方同时提交合同价格100%金额的增值税发票正本一份。
5.5结清款 
货物正常运行十二个月后，需经买方对货物质量及卖方售后服务进行质量保证验收评定，评定合格后买方支付卖方合同金额的    %的结清款，人民币（大写）：
   元整（ RMB     元）。如涉及财政资金支付的，按照财政批复要求时间支付。
5.6 履约保证金
卖方当以银行出具的保函形式提交，履约保证金的金额为本合同金额的10%，期限12个月，人民币（大写）：      元整（ RMB      元）。
5.7买方扣款的权利
当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。
6.交货前检验
6.1合同设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。买方代表的交通、食宿费用由买方承担。
6.2除供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。
6.3买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符， 由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。
6.4买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。
7.包装、标记、运输和交付
7.1包装
7.1.1卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。
7.1.2每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。
7.1.3卖方在安装完毕后，应将安装过程中产生的垃圾进行清运，保持安装现场整洁，不影响买方正常工作。
7.2标记
7.2.1卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。
7.2.2根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、 “此端朝上，请勿倒置”、 “保持干燥”等字样和其他适当标记。对于超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。 如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。
7.3运输
7.3.1卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。
7.3.2每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。
7.3.3卖方应在合同设备预计启运 7 日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用 m3 表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备启运后 24 小时之内正式通知买方。
7.3.4如果发运合同设备中包括超大超重包装，则卖方应将超大和（或） 超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、 在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。
7.4交付
交货时间：　合同签订后（按投标承诺写）日历日内，双方另有约定除外。
交货地点：　首都医科大学附属北京世纪坛医院指定地点。
7.4.1卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。
7.4.2合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方， 合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。
7.4.3买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后 7 日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。
7.4.4货物交货时须由卖方提前通知买方采购部门，联系电话：010-63926735、010-63926740，协调买方设备归口管理部门及设备使用科室到场验货。双方应对产品的名称、外包装、数量等表面情况进行初步验收，验收无误后，双方签订交货验收记录。
8.开箱检验、安装、调试、考核、验收
8.1开箱检验
8.1.1合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量、外观、配套的器件材料检验。开箱检验按下列第 （1） 种时间进行：
（1）合同设备交付时；
（2）合同设备交付后的 / 小时内。
如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验 3 日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。
8.1.2合同设备的开箱检验应在施工场地进行。
8.1.3开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。
8.1.4在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。
8.1.5如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。
8.1.6如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因导致的除外。
8.1.7如双方在供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。
8.1.8开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题， 也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。
8.2安装、调试
8.2.1开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照下列第  （1）  种方式进行：
（1）卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；
（2）买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或） 造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。
8.2.2双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。
8.2.3开箱检验后 5 个工作日内，卖方应对相关产品完成安装调试工作，完成后双方进行安装调试验收，经验收可以正常运行和使用的，双方签署安装调试验收记录。
8.2.4上述各种验收完成后，视为初步验收合格（简称“初检”）。
8.3考核
8.3.1安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。 考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。
8.3.2如由于卖方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。
8.3.3由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备，但卖方应按约定进行减价或向买方支付补偿金。
8.3.4如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。
8.3.5考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原材料（如有）的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。
8.4验收
8.4.1如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后7 日内签署合同设备最终验收证书。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。
8.4.2合同设备最终验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。
9.技术服务
9.1卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。
9.2买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。
9.3卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。
9.4如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。
10.质量保证期
10.1自买方最终验收合格并在“资产验收入库单”上签字之日起，由卖方对货物提供期     个月的售后维保，如产品出现更换的，更换后的产品应当重新计算维保期。该维保期内的相关维保费用以及更换零部件的费用均已包含在货款总价款中，买方不再另行支付。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可另行书面约定。
10.2在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应及时提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障，费用已包含在合同设备总价款中，买方不再另行支付。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。
10.3在合同第 8.4.2 项情形下，如在验收款支付函签署后 12 个月内由于买方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 12 个月届满后 7 日内签署结清款支付函。
10.4卖方保证货物为全新、且各项技术指标均符合出厂技术指标及合同要求。
10.5以验收之日为截止日期，卖方保证提供货物的生产日期在一年之内。
10.6卖方提供货物为医疗设备时，保证其生产日期在医疗器械注册证规定的有效期之内。
11.质保期服务
11.1卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后 24 小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后 48 小时内到达，并在到达后 7小时内解决合同设备的故障（重大故障除外），如重大故障需返厂维修的，应向买方提供质量合格且能高效正常使用的备机，并在接到买方通知后的 7 日内解决设备的故障。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。
11.2如卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理，如发生任何人身财产损害以及各种意外情况，均由卖方自行负责及处理，与买方无关，同时卖方派驻的人员无论与卖方是否存在劳动劳务关系，如给买方造成各种损失，无论与履行职务是否相关，卖方应承担赔偿等相关法律责任。
11.3卖方应及时提供质量合格的维保服务，买方有权要求卖方撤换质保维修技术人员，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。
11.4卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。
11.5如需返厂维修，卖方需在12小时内为买方提供备用设备。
12.保证
12.1卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。
12.2卖方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。
12.3卖方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权、知识产权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。
12.4卖方保证合同设备符合国家规定的以及合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全高效和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，满足甲方签订本合同的目的。
12.5卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。
12.6卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，卖方应当赔偿由此给买方造成的损失。
12.7除供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。
12.8卖方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方应及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。
13.知识产权
13.1买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于买方。
13.2买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。
13.3如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。
13.4如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后，应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后 28 日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。
14.保密
合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。
合同当事人的保密义务不适用于下列信息：
（1）非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；
（2）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；
（3）法律或法律的执行要求披露的信息。
15.违约责任
15.1合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。
15.2如果卖方交付的货物设备质量不合格或不符合本合同约定的标准和要求，或无法正常高效安全稳定运行和使用，那么质保期内买方有权要求维修和更换，经维修或更换仍不合格的，买方有权要求退货并要求卖方退换已支付的全部款项，同时支付买方本合同总价款5 %的违约金；质保期满后买方有权要求免费维修和更换并确保设备能够正常稳定安全使用。
15.3卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）或迟延履行设备安装、调试、考核、验收等合同义务的，应向买方支付迟延交付违约金。迟延交付违约金的计算方法如下：
（1）从迟延的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 0.5%；
（2）从迟延的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1%；
（3）从迟延第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1.5%。
在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的 10%。迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，同时支付相应延期履行事项的违约金。
16.合同的解除
有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：
（1）卖方迟延交付合同设备超过 3 个月；
（2）合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；
（3）买方迟延付款超过 3 个月；
（4）合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后 14 日内未能对其行为作出补救；
（5）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。
17.不可抗力
17.1如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水、因政策等原因财政资金未拨付到位等情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后 28 日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。
17.2受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。
17.3双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。如果不可抗力事件的影响持续超过 140 日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。
18.争议的解决
18.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
18.2如因卖方原因发生诉讼的，卖方应承担买方的诉讼相关费用（包括但不限于诉讼费、公证费、鉴证费、鉴定费、差旅费、律师代理费、执行相关费用等）。19.其他及合同附件    
（1）其它约定见招投标文件、响应文件。
（2）该合同附件（配置及技术参数）与合同正本具有同等法律效力。
（3）该合同正本共    页，壹式肆份，买方执贰份，卖方执贰份，具有同等法律效力。
	


买方：首都医科大学附属北京世纪坛医院
	


卖方： 

	名称：(印章)
	名称：(印章)

	法定代表人(签字)：
 
	法定代表人(签字)：  

	年 　月 　日
	                      年　 月　 日

	地址：北京市海淀区羊坊店铁医路10号
	地址： 

	邮政编码：100038	
	邮政编码：

	电　　话：010-63926307
	电　　话：

	开户银行：北京银行阜裕支行
	开户银行： 

	账    号：01090373100120109085866
	帐　　号： 

	税    号：12110000400003235L
	银行代码： （此项必须填写）

	
	统一社会信用代码：                  


 






配置及技术参数
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投标人编制文件须知

    1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
    2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
    3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。


一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）


投	标	文	件

（ 资 格 证 明 文 件 ）


项目名称：


项目编号/包号：


投标人名称：













1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1-1 营业执照等证明文件



1-2 投标人资格声明书
投标人资格声明书

致：（采购人或采购代理机构）
在参与本次项目投标中，我单位承诺：
（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	


我单位与本项目其他潜在投标人之间不存在单位负责人为同一人，以及直接控股、管理关系，也不存在直接或间接影响公平竞争的行为，接受与其他潜在投标人之间如果存在上述情形将会按照无效投标处理，并承担法律责任。
我单位在此声明，本次采购活动中提供的所有资料都是真实有效的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济纠纷，完全由我单位负责；保证在整个投标过程中独立进行，未组织、未参与任何与本项目有关的串通投标，包括但不限于不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出等《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第 87号）规定的情形，如有违反，将自愿接受行政主管部门对此作出的行政处罚，并且承担由此带来的一切后果和责任（包括但不限于法律后果以及给采购人或其他第三方带来的损失）。
上述声明真实有效，否则我方负全部责任。
投标人名称（加盖公章）：                        
日期：          年         月           日
说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。








2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
2-1 中小企业证明文件说明：
（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额 ，资格证明文件部分无需提供 《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管 理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明 文件，建议在商务技术文件中提供。
（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购 ，投标文件中须提供《中小企业声明函》 或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建 设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。
（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购 合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落 实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福 利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具 的属于监狱企业的证明文件 ，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》， 且建议在资格证明文件部分提供。
（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以 联合体形式参加采购活动 ，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明 函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生 产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件 ，还须同时提供《联合协议》；上述文件 建议在资格证明文件部分提供。
（5）中小企业声明函填写注意事项
1）《中小企业声明函》 由参加政府采购活动的投标人出具 。联合体投标的，《中小企业 声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分 ，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中 小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函 “标的名称 ”部分标明联合体中中小企 业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分 、准确地了解所提供货物的制造企业 、提供服 务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（6）温馨提示 ：为方便广大中小企业识别企业规模类型 ，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投 标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划 分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规 定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。


2-1-1 中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函格式

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元 1，属于
（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人名称（盖章）： 	
日 期： 	




1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

78

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




                                单位名称（盖章）：
                             日期：

3-1 其他特定资格要求

/
4  投标保证金凭证/交款单据复印件

二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）


投	标	文	件

（ 商 务 技 术 文 件 ）



项目名称：


项目编号/包号：


投标人名称：
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1  投标书（实质性格式）


投标书

致：（采购人或采购代理机构）


我方参加你方就________________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对 此项目进行投标。
1.我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起____个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2.其他补充条款（如有）：____________。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址________________                 传真________________
电话________________                 电子函件________________


投标人名称（加盖公章） ________________
日期：____年____月____日



2  授权委托书（实质性格式）


授权委托书


本 人          （ 姓 名 ）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托________________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________
委托代理人（签字或签章）：________________
日期：___年___月___日
附：法定代表人及委托代理人身份证明文件复印件：

说明：
  1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签    
    署人可为单位负责人。
2. 若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本
   《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要 
    提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的
有效的身份证、护照等身份证明文件复印件。提供身份证的，应同时提供身份证双
面复印件。
  5.供应商须附被授权人的在职证明（劳动合同或缴纳社保证明）加盖公章。 


法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，
姓名：___性别：___年龄：___职务：___


系_______________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。 附：法定代表人（单位负责人）身份证、护照等身份证明文件复印件：


投标人名称（加盖公章）：_______________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______________



日期：___年___月___日




附：被授权人的劳动合同或缴纳社保证明


3  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_______________                项目名称：_______________

	
包号
	
投标人名称
	投标报价

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	



注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。


投标人名称（加盖公章）：_______________
日期：___年___月___日
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4.1  投标分项报价表（实质性格式）
投标分项报价表

项目编号/包号：项目名称：报价单位：人民币元

	品目号
	名称
	制造商
	产地/国别
	制造商
统一信用代码
	制造商规模
	制造商所属性别
	外商投资类型
	品牌
	规格、型号
	单价（元）
	数量
	合价（元）

	1-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1-2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1-3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1-4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	总价（元）
	



说明：
    制造商规模请填写“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。
    制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
    外商投资类型请填写“外商单独投资”、 “外商部分投资”或“内资”。
注：1.本表应按包分别填写。
    2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
    3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。
    4.制造商规模列应填写“大型”“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男“或“女”，指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资“或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：_______________
日期：___年___月___日

5  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表


项目编号/包号：_______________	项目名称：_______________

	序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）：
□无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款 中的所有要求 ，除本表列明的偏离外 ，均视作供应商已对之理解和响应。）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。


投标人名称（加盖公章）：_______________
日期：___年___月___日


6  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_______________	项目名称：_______________

	序号
	招标文件条目号(页码)
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：
1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。
2.如招标文件中要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料），应在采购需求偏离表中“说明”列中给予文件名称、所处投标文件页码或位置等必要说明。 如上述内容填写信息不实或未清晰提供，评标委员会有权不予认可，由此造成的后果需供应商自行承担。
3.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“无偏离”或“负偏离。


投标人名称（加盖公章）：_______________
日期：___年___月___日


7  中小企业证明文件
说明：
1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。
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中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》
（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为_______万元，资产总额为______万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员________人，营业收入为_________万元，资产总额为_______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



企业名称（盖章）：________
日 期：________




1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位（请进行选择）：
□ 不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□ 属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




                                单位名称（盖章）：
                                    日期：


8   招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

8-1 业绩一览表
	序号
	订货时间
	型号
（规格）
	数量
（台/套）
	合同签订日期
	采购单位
	联系人及
电话
	履约情
况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



投标人名称（加盖公章）：_______________
日期：___年___月___日



注：
1、业绩资料中应至少包括投标产品（若为非单一产品采购包，则提供该包核心产品）或其同品牌的同类产品近三年（2023年6月至本采购活动招标公告日期，合同或协议签字日期为准）的产品销售业绩。
2、投标人应如实列出以上情况，如有虚假，一经查实将导致其投标无效并被拒绝。 
3、投标人应按照招标文件第四章评标程序、评标方法和评标标准中的要求提供业绩证明材料。 


8-2 招标文件第五章“采购需求”规定的投标人需要提供的投标产品相关证明文件和其他技术方案

包括但不限于：
(1)招标文件第五章采购需求规定的投标产品技术支持资料（或证明材料）
(2)投标产品售后和培训服务方案
(3)其他技术证明文件或说明（如果有）


9本国产品证明文件及承诺
9-1中国境内生产的组件成本核算基本规则


中国境内生产的组件成本核算基本规则
[bookmark: tiao_6]
　　产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
[bookmark: tiao_7]一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
[bookmark: tiao_8]二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
[bookmark: tiao_9]三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
   四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。


9-2关于符合本国产品标准的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如适用）

关于符合本国产品标准的声明函

　　本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
　　1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
　　2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
　　……
　　本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。


公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　　 年　　月　　日




注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。



9-3关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函（如适用）


产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：
为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。


公司（单位）名称（盖章）：　        
                                          日期：　     年　  月　  日    


注：
1. 本承诺函应按包分别提供。
2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。
3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。


10招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料
10-1 供应商信息采集表
	供应商名称
	供应商所属性别
	外商投资类型

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。
2.供应商所属性别请填写 “男 ”或 “女 ”，指拥有供应商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
3.外商投资类型请填写 “外商单独投资 ” 、“外商部分投资 ”或 “ 内资 ”。
10-2 供应商诚信与廉洁承诺书
致首都医科大学附属北京世纪坛医院：
本单位参与由（采购代理机构名称）组织的（项目名称）政府采购工作，为了保证政府采购活动的公开、公平、公正，我单位将与采购人、采购代理机构保持正常的业务交往，按照有关法律法规、程序参与政府采购活动和履行合同，并严格遵守以下承诺：
1. 严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规约束、规范自己行为。严格遵守采购人内部廉政建设各项规定。
2.不向采购人或采购代理机构的相关工作人员及其亲属赠送礼品、礼金（礼券）、有价证券，或提供无偿服务；不报销应由采购人或采购代理机构及其工作人员个人支付的费用；不为采购人或采购代理机构相关工作人员安排旅游或高消费娱乐活动；不宴请采购人和采购代理机构相关工作人员；不为采购人和采购代理机构的工作人员及其亲属经商、工作安排、出国（境）提供方便。
3. 不单人约见采购人或采购代理机构的相关工作人员；不到采购人或采购代理机构相关工作人员家中或其他非办公场所商谈业务。
4. 不向采购人或采购代理机构的相关工作人员询问评标情况或施加任何影响。
5. 不通过中介公司或任何单位、个人向采购人或采购代理机构的相关工作人员打招呼，施加压力。
6. 与参与本项目同一合同项下的其他供应商不存在下列利害关系：
（1）不同供应商的控股股东或者实际控制人为同一人；
（2）不同供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（3）其他影响公平竞争的利益关系。
我单位若有违反上述任何承诺条款（情形）之一，经查证属实后，完全愿意接受党纪政纪部门、政府主管部门、行业组织等依法依规进行的任何处罚与处分；若构成违约，向采购人承担全部违约责任；若造成财产损失，承担全部赔偿责任；若触犯刑律，承担刑事责任。
投标人名称：      （加盖单位公章）
法定代表人或授权代表：      （签字或签章）
日期：   

10-3 制造厂家的授权书（如适用，供参考）
（格式及内容可自拟，须有效签署并加盖单位公章。仅限于允许采购进口产品，且供应商以进口产品参加投标时适用，供应商须对其提供的制造厂家授权书真实性及有效性负责。）

致：北京国际贸易有限公司
我方（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（供应商地址）的（供应商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：
（1） 代表我方办理贵方  （项目名称） 项目第　（项目编号）　号招标文件要求由我方办理的有关事宜，并对我方具有约束力。
（2） 作为制造商，我方保证以投标合作者的身份来约束自己，并对该投标承担招标文件中所规定的义务。
（3） 我方兹授予　（供应商名称）　办理我方为完成上述各项事宜所必要的手续，其具有履行、替换或者撤销有关事宜的权利。兹确认　（供应商名称）　或者其正式授权代表针对本项目  （货物名称）、（品牌及型号） 依此合法地办理一切事宜。
（4） 我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，　（供应商名称）　　于　　年　　　月　　　日接受此件，以此为证。

制造商名称（盖章）：		
签字人职务和部门：		
签字人签字：		

10-4 投标人认为应附的其他资料

